Název veřejné zakázky: „UK2LF – Siloměrná deska – 2 ks, s příslušenstvím, opakovaná výzva“

Režim a druh veřejné zakázky: VZMR na dodávky a související služby

Druh výběrového řízení: otevřená výzva

Operační program Jan Amos Komenský

Výzva č. 02_22_012 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů

Název projektu: PHD INFRA

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0005514

Technická specifikace, minimální technické požadavky zadavatele:

Všechny uvedené jednotlivé části a komponenty musí být dodány jako funkční celek.

| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| --- | --- |
| Siloměrné deska (2 ks) | Prodávající uvede obchodní název zboží |
| Základní požadavek: následující položky musí fungovat jako jeden funkční celek | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Přenosné desky, možnost volného položení na podložku (podlahu). | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Rozměr jedné desky minimálně 500 x 500 mm. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Hmotnost desky max. 13 kg. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Tříosé měření síly – Fx, Fy, Fz. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Rozsah měření sil ve svislé ose: minimálně 0 až 5 kN. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ochrana proti přetížení minimálně 20 % z měřeného rozsahu. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Povolená chyba výpočtu polohy tlakového centra (CoP) do 2 mm v obou horizontálních směrech. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vlastní frekvence desky větší než 150 Hz ve všech směrech měření. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kalibrace desky minimálně ve dvou měřených rozsazích. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Prahová hodnota měření vertikální síly ne větší než 0,3 N. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Přeslechy vertikální osy do os horizontálních max. 0,5 %. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Propojení siloměrných desek s počítačem. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vzorkovací frekvence snímání dat z desek minimálně 2000 Hz. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Další příslušenství a požadavky zadavatele |  |
| Software pro záznam, analýzu naměřených dat a jejich export. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Systém a příslušný software umožňuje integraci kamerového záznamu – záznam kamerového výstupu synchronizován s měřením. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| 2 kusy vysokorychlostní kamery s minimální konfigurací: Rozlišení: 1,3 MP (1280 x 1023) Vzorkovací frekvence: 88 fps Rozhraní: Gagabit Ethernet s příslušenstvím (objektiv, kabely, stativ) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Notebook, v minimální konfiguraci: Procesor: minimálně 6 cores, benchmark Scores 25 000 (https://www.cpubenchmark.net/) RAM: 16 GB HDD: 512 (SSD) Operační systém: Windows 10 Professional | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Délka záruky minimálně 12 měsíců. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Zaškolení pracovníků aplikačním specialistou. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Zkušební provoz – 2 týdny | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |