Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FaF UK - Rentgenový difraktometr |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |
| Název přístroje | Rentgenový difraktometr |

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky s názvem „FaF UK - Rentgenový difraktometr“ níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků a nenabídne rovnocenné, nebo lepší řešení, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Splnění těchto parametrů bude také vyžadováno zadavatelem v rámci demonstrace funkčnosti přístroje.

Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích podle jím nabízeného řešení.

Zadavatel dále zdůrazňuje zadávací podmínku, že nabízené řešení musí mít lepší nebo rovné parametry jako parametry požadované níže v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

Rentgenový difraktometr pro měření rozptylu rentgenového záření pod malými a velkými úhly (rozsah velikosti rozptylového vektoru 0,02 - 40 nm-1) vzorků prášku, suspenze nebo gelu.

Účel zakoupeného zařízení: Tento přístroj se použije ke studiu bariérových lipidů od zdravých dobrovolníků, pacientů a lipidových modelů a korelovat strukturní informace se změněným složením lipidů nebo genovými mutacemi u každé podskupiny pacientů (WP1). Tento nástroj bude také použit ke studiu pokročilých systémů podávání léků podle WP3. Difraktometrická data poskytují informace o pravidelné struktuře vzorků v rozsahu daném velikostí vektoru rozptylu.

|  | Název technického parametru včetně požadovaných horních/dolních limitů | Dodavatel splňuje ANO/NE | Případná specifikace nabízeného produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rentgenový difraktometr |  |  |
| 1. | Systém je schopen detekovat jak maloúhlovou difrakci rentgenového záření, tak širokoúhlou difrakci rentgenového záření a spojit oba typy dat do souvislé křivky v rozsahu velikosti rozptylového vektoru q nejméně 0,02 - 40 nm-1. Pro přechod z režimu difrakce malých úhlů rentgenového záření do režimu difrakce širokých úhlů rentgenového záření není na přístroji nutná žádná manuální operace. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 2. | Sestava systému zahrnuje všechny součásti nezbytné pro jeho provoz, tj. zdroj rentgenového záření, rentgenovou optiku a kolimační systém, detektor, chladicí jednotky, vakuovou pumpu, zdroj suchého vzduchu, počítač, software a nástavce pro držáky vzorků specifikované v tomto dokumentu. Nevyžaduje žádné externí chlazení ani další nepřetržité zásobování externími médii s výjimkou elektrického napájení. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 3. | Systém je vybaven tichou a bezolejovou suchou vývěvou, která udržuje vakuum v systému (včetně kolimačního systému, komory vzorku a dráhy od vzorku k detektoru) na úrovni ≤ 1 mbar. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 4. | Zdroj rentgenového záření a detektor jsou chlazeny chladicí jednotkou nebo jednotkami s uzavřeným chladícím okruhem. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 5. | Systém je vybaven dálkově ovládaným motorizovaným stolkem pracujícím ve vakuu s translací ve dvou směrech kolmých na podélnou osu primárního svazku pro mapování vzorků a analýzu více vzorků. Stolek pro vzorky s namontovanými držáky umožňuje motorizované centrování vzorku do primárnímu svazku. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 6. | Motorizovaný posun stolku pro vzorky v obou směrech kolmých na podélnou osu primárního svazku umožňuje pohyb v rozmezí nejméně +/- 4 cm. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 7. | Systém umožňuje bezpečný sběr dat v režimu „beamstopless“ (bez beamstopu). | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 8. | Systém je vybaven videokamerou, která umožňuje sledovat vzorky a nastavit je do primárního svazku. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 9. | Systém je vybaven bezpečnostním zařízením typu „interlock“, který propojuje bezpečnostní uzávěr primárního svazku s dvířky komory pro vzorky. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 10. | Přístroj má osvědčení o radiační bezpečnosti podle směrnice EURATOM. Na kterémkoli přístupném místě ve vzdálenosti 10 cm od povrchu zařízení je příkon prostorového dávkového ekvivalentu menší než 1 µSv/h (mikroSievert/hodinu). | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 11. | Přístroj je certifikován podle bezpečnostních předpisů EU (prohlášení o shodě CE). | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | Zdroj rentgenového záření |  |  |
| 12. | Systém je vybaven bodovým mikrofokusním zdrojem rentgenového záření s měděnou (Cu) anodou, která poskytuje monochromatické záření Kα o vlnové délce 0,154 nm. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 13. | Výkon zdroje rentgenového záření je nejméně 30 W a maximální ohnisko je 40 µm nebo menší. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | Rentgenová optika a kolimace |  |  |
| 14. | Rentgenový svazek je soustředěn pomocí 3D vícevrstvé asférické optiky s jedním odrazem, která vytváří vysoce monochromatický soustředěný rentgenový svazek. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 15. | Optika nezpůsobuje problémy typu „beam smearing” (během analýzy dat není nutné provádět „desmearing“). | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 16. | Paprsek je kolimován pomocí dvou sad plně motorizovaných a automatizovaných clon nezpůsobujících rozptyl („scatterless apertures”). Justování apertur lze provést automaticky pomocí řídícího softwaru, aniž by bylo nutné systém manuálně seřizovat. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 17. | Kolimační systém má minimální parazitický rozptyl. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 18. | Rentgenová optika a kolimační systém pracují ve vakuu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 29. | Zdroj rentgenového záření, optika a kolimace umožňují vysoký užitečný tok fotonů a provádění měření rozptylu rentgenového záření s tokem na vzorku ≥ 400 Mph/s. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | Detektor |  |  |
| 20. | Systém je vybaven alespoň jedním hybridním pixelovým detektorem, který pracuje ve vakuu v režimu „single-photon counting“ (Hybrid Photon Counting Detector-HPCD) s přímou konverzí rentgenových fotonů na elektrický náboj. Detektor má téměř nulový čtecí šum a temný proud. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 21. | Velikost pixelu všech zahrnutých detektorů je 100 × 100 μm2 nebo menší a „point spread function“ je 1 pixel. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 22. | Celkový počet pixelů je nejméně 500 000. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 23. | Detektor bezpečně pracuje bez ochranného okénka v režimu maloúhlové difrakce rentgenového záření (nevyžaduje okno z mylar fólie), takže je možné dosáhnout velmi nízkého pozadí, absolutní intenzita je měřena nejpřesnějším způsobem (kontinuálním měřením propustnosti vzorku během experimentu) a je dosaženo nejpřesnějšího měření vzorků při nízkých q. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 24. | Detektor pracuje s bezpečnostním okénkem v režimu širokoúhlé difrakce rentgenového záření (v blízkosti vzorku). K přepínání mezi režimem měření s ochranným okénkem a režimem měření bez ochranného okénka není nutný žádný manuální zásah. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 25. | Motorizace detektoru umožňuje jeho translaci ve směru podélné osy primárního svazku pro nastavení vzdálenosti detektoru od vzorku tak, aby bylo dosaženo rozsahu měřeného q 0,02 - 40 nm-1. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 26. | Motorizace detektoru umožňuje jeho translaci ve dvou směrech kolmých k podélné ose paprsku. Při translaci detektoru je zachován dvojí režim měření bez ochranného okénka v maloúhlové rentgenové difrakci a s aktivním ochranným okénkem při širokoúhlé rentgenové difrakci. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 27. | Motorizace detektoru a spojení s funkcí virtuálního detektoru umožňuje pokrýt azimutální úhel 360° v rozsahu q 0,02 - 40 nm-1. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | Počítač |  |  |
| 28. | Systém je vybaven počítačem s následujícími minimálními parametry: Výkon procesoru 13100 bodů nebo více v softwaru Passmark CPU Mark 2×16 GB RAM nebo více 1 TB SSD 2 síťové adaptéry 1000 Mbit/s pro připojení k místní síti a k přístroji, RJ45, WoL Klávesnice, myš Operační systém: Windows 10 Pro 64bit Dva monitory 24“ LCD pro počítačový systém | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | Software |  |  |
| 29. | Operační systém: Windows 10 Pro 64bit s možností instalace Windows 10 LTSC 2021 příjemcem přístroje. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 30. | Systém je dodáván se softwarem pro kompletní ovládání přístroje, seřízení, automatické nastavení konfigurace, sběr dat, vizualizaci a analýzu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 31. | Software umožňuje redukci dat z 2D snímků do 1D profilů a odečítání pozadí v naměřených křivkách. Umožňuje také redukci dat pomocí azimutální integrace v sektorech nebo integrace linií. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 32. | Software je schopen sloučit data rentgenové difrakce naměřená při malých úhlech a při velkých úhlech do jedné difrakční křivky. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 33. | Software umožňuje manuální nastavení středu primárního svazku a vzdálenosti mezi vzorkem a detektorem. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 34. | Software umožňuje transformaci rentgenových difrakčních snímků naměřených při malých i velkých úhlech v režimu „grazing incidence small- and wide-angle X-ray diffraction“ do zobrazení reciprokého prostoru typu qy qz; qxy qz; qx qz s korekcí „missing wedge“. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 35. | Software umožňuje hromadnou („batch file“) analýzu na sérii dat. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 36. | Systém obsahuje předdefinované algoritmy pro analýzu různých modelů. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 37. | Software umožňuje kombinovat snímky pomocí funkce virtuálního detektoru a vytvořit tak snímek s větším azimutálním pokrytím. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 38. | Software obsahuje nástroj pro automatické odmítnutí kosmického záření, aby bylo dosaženo co nejnižšího pozadí. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 39. | Software umožňuje export naměřených dat v běžně čitelném formátu (ascii, xml atd.). | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 40. | Trvalá licence na software pro analýzu dat pro nejméně 2 jednotlivé počítače. 1 trvalá plovoucí licence pro nejméně 5 uživatelů současně. Může být nainstalována na nejméně 20 počítačích. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | Komora pro vzorky a příslušenství |  |  |
| 41. | Komora pro vzorky umožňuje provádět měření ve vakuu, v definovaném prostředí pro vzorky specifikovaném v tomto dokumentu a ve vzduchu při zachování krátké zavzdušněné trasy primárního svazku menší než 20 cm. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 42. | Příslušenství zahrnuje: držák vzorků pro nejméně 20 pevných vzorků; držák vzorků pro nejméně 20 kapilár; držák vzorků pro nejméně 10 jednotlivých práškových vzorků; držák s nejméně 8 vakuově těsnými kapslemi pro vzorky gelu/pasty/prášku vhodný také pro kapaliny; nástavec pro „grazing-incidence“ maloúhlovou a širokoúhlovou rentgenovou difrakci. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 43. | Nástavec pro „grazing-incidence“ maloúhlovou a širokoúhlou rentgenovou difrakci měřenou ve vakuu zahrnuje goniometr s motorizovanými translacemi: translace ve směru kolmém na podélnou osu primárního svazku v rozsahu nejméně -8 mm; + 1 mm s rozlišením 1 μm; otáčení pro nastavení úhlu dopadu rentgenového paprsku vzhledem k normále vzorku v rozsahu nejméně -2°; +5° s rozlišením 0,002°; Otáčení kolem osy kolmé k rovině vzorku (kolem normály roviny vzorku) pro měření při různých orientacích vzorku v dosažitelném rozsahu nejméně -90°; +90° s rozlišením 0,01°. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 44. | Nástavec pro „grazing-incidence“ maloúhlovou a širokoúhlou rentgenovou difrakci umožňuje detekovat uspořádání vzorků „in plane“ a „out of plane“. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 45. | Nástavec pro „grazing-incidence“ maloúhlovou a širokoúhlou rentgenovou difrakci umožňuje detekovat spekulární reflexi vzorku v režimu “beamstopless”. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 46. | Systém obsahuje teplotní nástavec pracující ve vakuu, který je řízen prostřednictvím řídícího softwaru přístroje a umožňuje měřit v několika pozicích vzorky v kapilárách, vzorky gelu/pasty/prášku a vzorky pevných látek v teplotním rozsahu nejméně 0 - 90 °C. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 47. | Systém obsahuje teplotní nástavec pracující ve vakuu, který je řízen prostřednictvím řídícího softwaru přístroje a umožňuje měřit „grazing-incidence“ maloúhlovou a širokoúhlou rentgenovou difrakci v teplotním rozsahu nejméně 0-90 °C. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | Instalace a zaškolení |  |  |
| 48. | Napájení systému musí být kompatibilní se standardními jednofázovými zásuvkami, z nichž každá je napájena 230 V a maximálně 16 A. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 49. | Systém je dodáván společně se zařízením zabezpečujícím přívod suchého vzduchu. Přívod suchého vzduchu je kompatibilní s nároky rentgenového difrakčního přístroje. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 50. | Přístroj v dodané konfiguraci musí být po instalaci plně funkční bez dalších dodatečných investic. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 51. | V ceně jsou zahrnuty 4 dny školení na místě pro nejméně 3 uživatele na měření, údržbu a software. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

Požadavek na záruku a servis

Online podpora musí být dostupná do 1 pracovního dne (e-mail, telefon nebo vzdálená služba). Servis na místě musí být dostupný do 10 pracovních dnů. Na přístroj včetně zdroje rentgenového záření je požadována záruka 24 měsíců.

Požadavky na kompatibilitu

NE