Název veřejné zakázky: „UK2LF – Invertovaný manuální fluorescenční mikroskop“

Režim a druh veřejné zakázky: 	veřejná zakázka na dodávky a související služby

Druh výběrového řízení:  		otevřená výzva pro VZMR III. kategorie

Technická specifikace, minimální technické požadavky zadavatele:

Předmětem výběrového řízení je invertovaný manuální fluorescenční mikroskop s fázovým kontrastem a citlivou kamerou, jehož využití bude zaměřeno na studium tkáňových kultur. Dodávka bude obsahovat kompletní zařízení připravené k použití. Mikroskop bude instalován na bezotřesový stů, který není součástí dodávky. Mikroskop bude umožňovat zobrazení v průchozím i odraženém světle, bude vybaven fázovým kontrastem a fluorescencí ve 4 pásmech (UV, Blue, Green, Red) s multichromatickým  LED excitačním světelným zdrojem a 5 objektivy korigovaných na nekonečno (zvětšení(±5%): 4x, 10x, 20x, 40x, 60x) vhodných pro pozorování ve fázovém kontrastu a flurescenci rostoucích kultůr v kultivačním plastiku. Součástí dodávky bude citlivá kamera s obslužným software pro operační systém Windows. Dodávkou naopak nebude ovládací osobní počítač, ke kterému bude mikroskop s kamerou připojen pomocí standardních komunikačních rozhraní (USB, HDMI apod.).

Dodavatel zajistí bezplatný záruční servis minimálně po dobu 24 měsíců.

Předpokládaná hodnota zakázky: 1.450.000 Kč bez DPH

| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| --- | --- |
| Název zboží | Prodávající uvede obchodní název zboží |
| Tělo mikroskopu: Invertovaný stativ mikroskopu s vysokou stabilitou (min. 2 patra). Tělo invertovaného mikroskopu umistitelné na bezotřesový stůl o velikosti (650x650x750mm). (Stůl není předmětem dodávky) Boční výstup pro připojení kamery přímo na těle mikroskopu. Přepínatelný rozvod světla pro boční port. Hrubé a jemné ostření s nastavitelným dorazem Pohyb mikrošroubu pro jemné ostření nezávislý na makrošroubu. Ochrana těla mikroskopu před znečištěním např. inkubačním mediem nebo stékajícím imerzním olejem atd. Revolverový nosič objektivů s minimálně 6 pozicemi možnost vložení DIC hranolu nebo polarizačního filtru možnost automatického rozpoznání použitého objektivu (viz.software) Halogenové osvětlení s plynulou regulací intenzity osvětlení a výkonem min. 100W Naklápěcí binokulární tubus + 2ks. okuláry, min. jeden okulár má dioptrickou korekci , FN min.22 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Stolek: Ergonomický mechanický třídeskový křížový x-y stolek S koaxiálním ovládáním pro pravou ruku s nastavitelnou tuhostí posuvu v osách x-y, možností fixace aktuální x-y pozice univerzální držák preparátů pro uchycení klasických podložních skel, mikrotitračních destiček, jamkové misky, Petriho misky různých velikostí. Rozsah pojezdu stolku min. 110x75 mm se stupnicí pro obě osy s přesností odečtu min. 0,1 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kondenzor: univerzální karuselový kondenzor, manuální s pracovní vzdáleností min. 27mm a NA min. 0,55, plynule výškově nastavitelný. min. 5 pozic pro optické prvky kontrastních metod (fázový kontrast, DIC….) aretační systém umožňující rychlé „odjetí“ kondenzoru při manipulaci se vzorkem a jeho přesný a rychlý návrat do optimální pozice (Köhler) manipulační prostor pro pojezd výšky kondenzoru min. 88mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Objektivy s parfokální vzdáleností 45 mm, Plan Semi Apochromatické objektivy s FN min. 26: Plan Semi-Apochromatický pro fázový kontrast se zvětšením 4x, numerická apertura NA min. 0,13, pracovní vzdálenost min. 17 mm Plan Semi-Apochromatický pro fázový kontrast se zvětšením 10x, numerická apertura NA min. 0,30, pracovní vzdálenost min. 10 mm Plan Semi-Apochromatický pro fázový kontrast se zvětšením 20x, numerická apertura NA min. 0,45, pracovní vzdálenost min. 7,8 mm Plan Semi-Apochromatický pro fázový kontrast se zvětšením 40x, numerická apertura NA min. 0,60, pracovní vzdálenost min. 4,2 mm Plan Semi-Apochromatický pro fázový kontrast se zvětšením 60x, numerická apertura NA min. 0,70, pracovní vzdálenost min. 2,2 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Fluorescence: min. 8-mi četný manuální karuselový držák fluorescenčních filtrů kódovaný - s odečtem zařazeného filtru do Software viz. níže fluorescenční osvětlovač přímý 4 sady fluorescenčních bloků filtrů pro excitaci v UV, modré, zelené a červené oblasti (DAPI, GFP, TRITC a RFP) Bezšroubová výměna filtrových bloků LED - fluorescenční zdroj světla excitace v rozsahu min. 365-750nm, životnost LED zdroje min. 25000 operačních hodin. Nastavení intenzity s rozlišením max. 1%. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kamera: digitální monochromatická kamera s vysokou citlivostí a rozlišením min. 12,3 Mpixelů, velikost pixelu min. 3,45x3,45 µm Rozlišení při použití technologie “pixel shift“ je min. 49 Mpixelů snímací CMOS čip s úhlopříčkou min. 1,1“ spektrální rozsah kamery min. 400 – 1000 nm Živý náhled o velikosti 1920x1080 s rychlostí snímání min. 60snímků/s Živý náhled o velikosti 4096x3000 s rychlostí snímání min. 22 snímků/s při rozlišení Expoziční časy v rozsahu min. 28µs až 120 s Binning min. 2x2 bitová hloubka min. 12 bitů Módy expozice auto, manual, časosběrné snímání Aktivní termoelektrické chlazení (Peltierův článek, chlazení min. 10°C pod teplotu okolí) Automatické rozeznání módu snímání – světlé pole, fluorescence, DIC, polarizace Adaptér s „C“ závitem pro připojení k mikroskopu, bez vložené optiky - zvětšení 1x Komunikace s počítačem (není součástí dodávky) pomocí standardního komunikačního rozhraní USB nebo HDMI | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Software pro základní obrazovou analýzu, pořizování a úprava snímků a plnohodnotné ovládání kamery: Kompatibilní s MS Windows 10 a výše Komunikace s aktivními (kódovanými) prvky mikroskopu viz.výše pomocí standardního sériového rozhraní RS232 nebo USB. Volitelné grafické rozhraní analýzy obrazu (GUI) připravené pro širokoúhlé monitory, definice jednotlivých kontrastních metod, vkládání měřítka. Manuální měření: délka, lomená čára, úhel, bod/počet bodů, polygon, kruh, elipsa, obvod, plocha… Tvorba videí v avi. formátu. Morfologické filtry, měření v ROI – definovaném poli (v masce) Možnost časosběrného multidimenzionálního snímání v různých fluorescenčních kanálech. Možnost automatického sloučení několika obrázků v ose Z do jednoho výsledného obrazu s možností zhlédnutí každého obrazu samostatně – “Z stacking”. Automaticky vytvářená tabulka naměřených hodnot s možností psaní poznámek a exportování do tabulkového procesoru. Skládání snímků pořízených ve fluorescenci, možnost práce s více snímky. Uživatelsky nastavitelné grafické rozhraní celého programu. Možnost funkce zpracování obrazu - filtry pro optimalizaci kontrastu, inverzi obrazu, nastavení intenzity a RGB, možnost vkládání poznámek, textu a tvarů do obrázku, aritmetické operace ke kalibraci intenzity jednotlivých kanálů, redukci šumu. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |