# Příloha č. 1 kupní smlouvy – Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

| Western Blot zobrazovacího systému | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| - Kamera (CCD kamera s min. 4,5 Mpix, s min. velikostí čipu 16 x 16 mm), senzitivita kamery s detekcí min. 5pg a širokým dynamickým rozpětím nejméně 4,5 řádu a garancí nulového počtu defektních pixelů (tzv. Grade „0“) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Regulované chlazení kamery min. -50 °C absolutně (nejméně čtyřstupňové Peltierové chlazení) při teplotě laboratoře +25 °C | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Nejméně 16bitová kamera (min. 65 tisíc stupňů šedi) a velikostí jednotlivých pixelů nejméně 8x8 μm s možností slučování pixelů (tzv. binning) v režimech 2x2, 4x4 a 8x8 | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Velikost snímané plochy nejméně 20x20 cm, přímá optická dráha ke kameře bez odrazových zrcadel | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Motorizovaný objektiv se světelností/clonových číslem f/0,70 nebo lepším | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Robustní kovová temná komora, odolná proti poškození, dvířka se zámkem proti náhodnému otevření během snímání | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - LED bílé a RGB osvětlení uvnitř komory | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Nejméně tři výkonné excitační filtry s úzkým pásem v horní části komory: 480 nm, 530 nm a 640 nm | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Nejméně tři emisní filtry s úzkým pásem: 550 nm, 600 nm a 700 nm | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Výsuvný transiluminátor 312 nm pro snímání gelů barvených EtBr, kvalitní filtr/sklo transiluminátoru nejméně 20x25 cm, automatické rozpoznání vloženého transiluminátoru + filtr 590 nm pro EtBr | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Motorizovaný rámeček filtrů s nejméně 7 pozicemi | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Plně automatický a motorizovaný systém: funkce automatického ostření a expozice, automatická detekce všech světelných zdrojů a odpovídající nastavení dostupných možností snímání | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Snímání v reálném čase, multiplexing, možnost manuálního i automatického nastavení parametrů | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Laserová „mřížka“ | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Řídící a vyhodnocovací počítač s monitorem | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Řídící systém pro ovládání zařízení | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Možnost dodatečného pořízení a instalace dalších výkonných excitačních zdrojů jiných vlnových délek | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Možnost dodatečného pořízení a instalace dalších emisních filtrů | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Možnost dodatečného pořízení dalších výměnných transiluminátorů s bílým světlem, nebo konverzních filtrů na modré a bílé světlo | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |