# TECHNICKÉ PODMÍNKY

## pro nabídku na veřejnou zakázku

LF HK – Pořízení laboratorních mikroskopů“

Druh zadávacího řízení: Výběrové řízení

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí uvedených níže a předloží dokument jako součást nabídky. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splnění“, uvede hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek, a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení podmínek výběrového řízení. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“, ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění podmínek výběrového řízení. Do sloupce „Hodnota“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Hodnota“, může být vyloučen. Dodavatel vyplní technické podmínky včetně obchodního názvu předmětu plnění a cen. Vyplnění těchto technických podmínek je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to zboží, ke kterému se zavázal v nabídce.

Každý jeden kus dodávky musí být připraven k okamžitému použití.

Minimální technická specifikace pro Učitelský mikroskop:

| Parametr | Technická podmínka |  | Splnění | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stativ trinokulárního mikroskopu | Ergonomický stativ s hrubým a jemným ostřením |  |  |  |
|  | Rukojeť ovládání stolku a zaostřování umístěno v jedné linii pro maximální ergonomii. Musí umožňovat při používání mikroskopu sedět zpříma se zápěstími pohodlně opřenými o stolní desku. |  |  |  |
|  | Výškově aretovatelná poloha stolku (možnost nastavení dorazu z důvodů ochrany preparátů a objektivů před proražením). |  |  |  |
|  | Výškový posuv stolku v rozsahu min. 30 mm |  |  |  |
|  | Nastavitelná tuhost hrubého ostření |  |  |  |
|  | LED osvětlení s plynulou regulací výkonu - výkon min. 3 W, - životnost min. 60 000 provozních hodin |  |  |  |
|  | Kluzné nožičky pro snadný posuv stativu po stole |  |  |  |
|  | Zabudovaná polní clona ve stativu |  |  |  |
|  | Revolverový nosič pro min. 6 objektivů s možností vyjmutí ze stativu mikroskopu pro snadnou údržbu a výměnu objektivů |  |  |  |
|  | Kondenzor pro objektivy 2-100x |  |  |  |
|  | Obal proti prachu |  |  |  |
| Stolek mikroskopu | Vybavený držákem pro min. dva ks preparátů o rozměru standardního podložního skla. |  |  |  |
|  | Vybavený křížovým posunem v osách X/Y s možností nastavení tuhosti odporu posuvu |  |  |  |
|  | Výškově stavitelné ovládací prvky os X/Y |  |  |  |
| Trinokulární tubus třícestný | Třícestný trinokulární tubus s polohami - 100% okuláry / 0% kamera - 0% okuláry / 100 % kamera - dělený signál mezi okuláry a kameru pro současné pozorování v mikroskopu a záznam v kameře |  |  |  |
| Okuláry | Zvětšení 10x |  |  |  |
|  | Zorné pole min. 22 mm |  |  |  |
|  | Vybavené nastavitelnou dioptrickou korekcí pro obě oči |  |  |  |
| Objektivy | Zvětšení 2x, plan achromát, N.A. min. 0,06; pracovní vzdálenost 7,5 mm |  |  |  |
|  | Zvětšení 4x, plan achromát, N.A. min. 0,1; pracovní vzdálenost 30 mm |  |  |  |
|  | Zvětšení 10x, plan achromát, N.A. min. 0,25; pracovní vzdálenost 10,50 mm |  |  |  |
|  | Zvětšení 20x, plan achromát, N.A. min. 0,4; pracovní vzdálenost 1,20 mm |  |  |  |
|  | Zvětšení 40x, plan achromát, N.A. min. 0,65; pracovní vzdálenost 0,56 mm, pružně uložený |  |  |  |
|  | Zvětšení 100x, plan fluor olejový, min. N.A. 1,30, pružně uložený |  |  |  |
| Kamera pro trinokulární mikroskop | Kompatibilní s nabízeným mikroskopem (připojitelná k nabízenému tubusu) |  |  |  |
|  | Velikost snímače min. 1/1,2 palce |  |  |  |
|  | Rozlišení min 1,920x1200 bodů (2,3 Mpx) |  |  |  |
|  | Rychlost snímání min. 54 snímků za sekundu v plném rozlišení |  |  |  |
|  | USB 3 připojení k PC |  |  |  |
|  | Včetně software pro živý náhled a pořizování obrázků s funkcemi: - natáčení videa - možnost vložení měřítka do obrázku - možnost měření délky / vzdálenosti |  |  |  |
| Obchodní název nabízeného produktu: |  |  |  |  |
| Cena za jeden kus bez DPH |  |  |  |  |
| Počet požadovaných kusů |  | 1 |  |  |

Minimální technická specifikace pro Studentský mikroskop:

| Parametr | Technická podmínka |  | Splnění | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stativ mikroskopu | Stativ se stolkem s automatickou refokusací (funkce automatického zaostření pro snadnou výměnu preparátů – po zatlačení stolek sjede do nižší polohy, po uvolnění tlaku na stolek dojde k automatickému posunu do zpětné zaostřené roviny) |  |  |  |
|  | Zarážka horního limitu stolku |  |  |  |
|  | LED osvětlení - výkon min. 3 W - životnost min. 60 000 provozních hodin |  |  |  |
|  | Úchyt v zadní části stativu pro snadné přenášení |  |  |  |
|  | Kluzné nožičky pro snadný posuv stativu po stole |  |  |  |
|  | Kondenzor min. pro objektivy 4-40x |  |  |  |
|  | Obal proti prachu |  |  |  |
| Stolek mikroskopu | Vybavený držákem pro min. dva ks preparátů o rozměru standardního podložního skla. |  |  |  |
| Binokulární hlavice | Binokulární tubus okuláru typu Siedentopf se sklonem 30° |  |  |  |
|  | Měnitelné nastavení vzdálenosti mezi zornicemi, minimální rozpětí (krajní polohy) 47–75 mm |  |  |  |
|  | Možnost navýšení polohy oka až o minimálně 30mm |  |  |  |
| Okuláry | Zvětšení 10x |  |  |  |
|  | Zorné pole min. 20 mm |  |  |  |
|  | Vybavené nastavitelnou dioptrickou korekcí pro obě oči |  |  |  |
|  | Možnost aretace okulárů v tubusu proti vytažení (ochrana před poškození při samovolném vypadnutí, ochrana před odcizením) |  |  |  |
| Objektivy | Zvětšení 4x, plan achromát, N.A. min. 0,1 |  |  |  |
|  | Zvětšení 10x, plan achromát, N.A. min. 0,25 |  |  |  |
|  | Zvětšení 40x, plan achromát, N.A. min. 0,65; pružně uložený |  |  |  |
| Obchodní název nabízeného produktu: |  |  |  |  |
| Cena za jeden kus bez DPH |  |  |  |  |
| Počet požadovaných kusů |  | 37 |  |  |

| Maximální nabídková cena bez DPH za celou dodávku | 1.250.000,- Kč |
| --- | --- |
| Cena bez DPH za celou dodávku |  |
| Výše DPH |  |
| Cena vč. DPH za celou dodávku |  |

Já (my) níže podepsaný (í) …………………………………………………………… čestně prohlašuji (eme), že dodavatel ……………………………………………………… v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle oceněných technických podmínek ve své nabídce.

V ................................................, dne ...............................................

..................................................................................

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele