Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Zkvalitnění studijního prostřední na FaF UK v Hradci Králové – dodávka dvou thermocyklerů |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu |  | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- | --- |
| Gradientový thermocykler s blokem 96 jamek |  | 1 | KBLV |
| Popis vybavení |  |  |  |
| Gradientový thermocykler s blokem 96 s dotykovou barevnou obrazovkou, s možností nastavení lienárního gradientu, rychlý FAST blok, USB port, možnost kontroly a spouštění protokolů pomocí tabletu/smartphonu |  |  |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |  |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let |  |  |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |  |  |
| Základní vlastnosti: |  |  |  |
| Formát bloku | 96 jamek |  |  |
| Rozsah gradientu | Alespoň 20 °C nebo vetší, nastavitelný v rozsahu alespoň 20-99°C |  |  |
| Uniformita | +/- 0,2 °C po 15 s při 55°C |  |  |
| Přesnost teploty | +/- 0,1 °C. |  |  |
| Teplota víka | Nastavitelná, v rozsahu alespoň 30-110°C |  |  |
| Teplota bloku | Nastavitelná, v rozsahu alespoň 3-99°C |  |  |
| Typ teplotního gradientu | Klasický i lineární alespoň v rozsahu 5 sloupců, nastavitelný rozsah |  |  |
| Paměť | Alespoň 350 programů v 30 složkách, databáze předdefinových optimalizovaných templátů protokolů od výrobce zařízení |  |  |
| Programování | Grafické i tabulkové programování pomocí dotykového barevného displeje – intuitivní programování s možností rychlé editace programů, multikrokové programování umožňující úpravu více kroků protokolu najednou |  |  |
| Software | Možnost kontroly cykleru včetně spouštení protokolů přes tablet/smartphone, možnost zasílání kontrolních zpráv |  |  |

Tabulka č. 2 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu |  | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- | --- |
| Termocykler |  | 2 | KBV |
| Popis vybavení |  |  |  |
| Termocycler se dvěma nezávislými 48-jamkovými gradientovými bloky a standardními víky pro 48 x 0,2 ml zkumavky s plochým víčkem |  |  |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |  |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let |  |  |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |  |  |
| Základní vlastnosti: |  |  |  |
| Formát bloku | 2 zcela nezávislé 48-jamkové gradientové bloky pro 48 x 0,2 ml zkumavky s plochým víčkem |  |  |
| Teplota víka | Nastavitelná, v rozsahu alespoň 80-110°C |  |  |
| Programování | Programování pomocí dotykového displeje s možností zobrazení aktuální teploty obou bloků, včetně zobrazení délky programu celkově či zbývající. |  |  |