Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové - dodávka plynového chromatografu |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Plynový chromatograf | 1 | KFB |
| Popis vybavení |  |  |
| Plynový chromatograf s FID detekcí |  |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |  |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |  |
| Základní vlastnosti: |  |  |
| Jednokanálový plynový chromatograf | - Nastavení pece plynového chromatografu alespoň na 425 °C - Možnost nastavení teplotních ramp - Rychlý ohřev kolonového prostoru (maximální rychlost ohřevu alespoň 75 °C/min) |  |
| Split/splitless nástřik | - Elektronická kontrola tlaku plynů v rozsahu alespoň 0-100 psi - Nastavení teploty v inletu alespoň na 400 °C - Snadná výměna lineru, a to bez nutnosti použití nářadí |  |
| Automatický dávkovač kapalných vzorků | - Jedna dávkovací věž pro nástřik kapalných vzorků - Opakovatelnost nástřiku lepší než 0,3 % (RSD) - Možnost rychlého dávkování trvající méně než 100 ms, a to z důvodu zabránění degradaci a diskriminaci vzorku - Nastavitelná rychlost pístu pro dávkování velkoobjemových a viskózních vzorků - Vícevrstevný nástřik umožňující přidat ke vzorku vnitřní standard a/nebo rozpouštědlo - Možnost dávkovat vzorky v širokém rozmezí objemů (minimální objem nástřiku 10 nL a maximální objem nástřiku alespoň 250 µL) - Kapacita dávkovače alespoň 15 vialek |  |
| Plamenově ionizační detektor | - Detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů - Široký lineární rozsah detekce, a to více než 107 - Limit detekce alespoň 3 pg C/s - Nastavení teploty v detektoru alespoň na 425 °C - Rychlost sběru dat alespoň 100 Hz |  |
| Školení obsluhy | - Základní zaškolení uživatele při instalaci plynového chromatografu zaměřené na obsluhu a údržbu plynového chromatografu - Alespoň pětidenní školení zaměřené na chromatografický software a jeho využití při ovládání plynového chromatografu, nastavení GC metod, vyhodnocování výsledků a reportování výsledků |  |
| Aplikační podpora | - Alespoň 1 den aplikační podpory |  |
| PC stanice a chromatografický software | - PC, monitor, klávesnice, myš a operační systém kompatibilní s chromatografických softwarem - Funkce, jež je plně integrována v dodaném softwaru, umožňující automatické zachování stále stejných retenčních časů, a to například po zkrácení kolony, přenosu metody z jiného plynového chromatografu nebo nahrazení vybraných části plynového chromatografu |  |
| Software pro pokročilé zpracování dat a možnost měření za využití hmotnostního spektrometru | - Instalace softwaru a zaškolení - V případě rozšíření plynového chromatografu o hmotnostní spektrometr umožní dodaný software ovládat tuto nově vytvořenou konfiguraci |  |
| Redukční ventil pro dusík | - Dvoustupňový ventil |  |