Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové - dodávka plynového chromatografu |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Plynový chromatograf | 1 | KFB |
| Popis vybavení |
| Plynový chromatograf s FID detekcí |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Jednokanálový plynový chromatograf | Nastavení pece plynového chromatografu alespoň na 425 °C Možnost nastavení teplotních ramp Rychlý ohřev kolonového prostoru (maximální rychlost ohřevu alespoň 75 °C/min) |
| Split/splitless nástřik | Elektronická kontrola tlaku plynů v rozsahu alespoň 0100 psi Nastavení teploty v inletu alespoň na 400 °C Snadná výměna lineru, a to bez nutnosti použití nářadí |
| Automatický dávkovač kapalných vzorků | Jedna dávkovací věž pro nástřik kapalných vzorků Opakovatelnost nástřiku lepší než 0,3 % (RSD) Možnost rychlého dávkování trvající méně než 100 ms, a to z důvodu zabránění degradaci a diskriminaci vzorku Nastavitelná rychlost pístu pro dávkování velkoobjemových a viskózních vzorků Vícevrstevný nástřik umožňující přidat ke vzorku vnitřní standard a/nebo rozpouštědlo Možnost dávkovat vzorky v širokém rozmezí objemů (minimální objem nástřiku 10 nL a maximální objem nástřiku alespoň 250 µL) Kapacita dávkovače alespoň 15 vialek |
| Plamenově ionizační detektor | Detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů Široký lineární rozsah detekce, a to více než 107 Limit detekce alespoň 3 pg C/s Nastavení teploty v detektoru alespoň na 425 °C Rychlost sběru dat alespoň 100 Hz |
| Školení obsluhy | Základní zaškolení uživatele při instalaci plynového chromatografu zaměřené na obsluhu a údržbu plynového chromatografu Alespoň pětidenní školení zaměřené na chromatografický software a jeho využití při ovládání plynového chromatografu, nastavení GC metod, vyhodnocování výsledků a reportování výsledků |
| Aplikační podpora | Alespoň 1 den aplikační podpory |
| PC stanice a chromatografický software | PC, monitor, klávesnice, myš a operační systém kompatibilní s chromatografických softwarem Funkce, jež je plně integrována v dodaném softwaru, umožňující automatické zachování stále stejných retenčních časů, a to například po zkrácení kolony, přenosu metody z jiného plynového chromatografu nebo nahrazení vybraných části plynového chromatografu |
| Software pro pokročilé zpracování dat a možnost měření za využití hmotnostního spektrometru | Instalace softwaru a zaškolení V případě rozšíření plynového chromatografu o hmotnostní spektrometr umožní dodaný software ovládat tuto nově vytvořenou konfiguraci |
| Redukční ventil pro dusík | Dvoustupňový ventil |