Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FaF UK – Kapilární elektroforeza |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |
| Název přístroje | Kapilární elektroforeza |

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky s názvem „FaF UK - Kapilární elektroforeza“ níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků a nenabídne rovnocenné, nebo lepší řešení, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Splnění těchto parametrů bude také vyžadováno zadavatelem v rámci demonstrace funkčnosti přístroje.

Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích podle jím nabízeného řešení.

Zadavatel dále zdůrazňuje zadávací podmínku, že nabízené řešení musí mít lepší nebo rovné parametry jako parametry požadované níže v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

Přístroj bude sloužit pro separaci a kvantifikaci nukleových kyselin, využitelná pro kontrolu kvality a kvantity DNA, RNA, včetně kontroly NGS knihoven Separace bude probíhat působením elektrického pole ve vodivém gelu.

|  | Název technického parametru včetně požadovaných horních/dolních limitů | Dodavatel splňuje ANO/NE | Případná specifikace nabízeného produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kapilární elektroforeza |  |  |
| 1. | Možnost použití minimálně tří různých délek kapilárních polí podle požadované kombinace rychlosti a rozlišení. (20-25 cm, 30-35 cm, > 50 cm) Dodání včetně polí 20-25 cm a > 50 cm | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 2. | Paralelní zpracování 12-ti vzorků, zásobník na 288 (vzorky ve formátu 96-well plate) vzorků pro automatické zpracování (aplikace vzorku a promytí kapilár). | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 3. | Možnost nastavení a automatického provedení minimálně dvou různých typů analýz s rozdílným gelem (např. pro RNA a DNA) bez nutnosti přítomnosti či zásahu obsluhy; automatická výměna gelu dle aplikace. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 4. | Kontinuální iluminace kapilár LED zdrojem světla a kontinuální nepřerušovaná detekce fluorescenčního signálu CCD detektorem. Fluorescenční detektor na konci separační kapiláry, detekce s využitím interkalačního barviva přítomného v gelu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 5. | Otevřený systém – možné použití chemikálií a kitů od různých výrobců. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 6. | Programovatelný během probíhající analýzy s možností úpravy pořadí vzorků během analýzy. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 7. | Rozsah 35-20000 bp (DNA, podle typu analýzy), až 60 kb (analýza dlouhých fragmentů a genomové DNA), 12-200 nt (malé RNA), 200-6000 nt (celková RNA, mRNA) | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 8. | Rozlišení 3 bp (analýza fragmentů) | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 9. | Koncentrační rozsah 50 pg/ul -250 ng/µl DNA, 25 pg/ul – 500 ng/µl RNA Citllivost při analýze fragmentů DNA 5 pg/µl | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 10. | Poskytuje informaci o kvalitě RNA (RQN) a DNA (DQN) (metriku) | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 11. | Komerčně dostupné kity (DNA kity pro plasmidy, genomovou DNA, dlouhé fragmenty, krátké fragmenty a NGS knihovny, CRISPR a kvalitativní analýzu DNA, RNA kity včetně kitu pro analýzu malých RNA) | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 12. | Kit pro kvantitativní a kvalitativní analýzu RNA, alespoň 500 vzorků | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 13. | Zajištěný bezplatný servis na 4 roky | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 14. | Světelný zdroj jeden, 10 W LED, vlnová délka 470 nm | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 15. | Software určený k řízení přístroje, analýze dat (určení kvality/integrity vzorků – RQN nebo DQN, kvantity, analýza smearů) a vystavení reportu | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 16 | Port USB | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 17 | Napájení 100–240 VAC 50/60 Hz | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.