Příloha č. 2 - zadávací dokumentace

Technická specifikace

| Název veřejné zakázky | Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou, který je předmětem této veřejné zakázky, musí splňovat následující technické parametry:

- Hmotnostní spektrometr

- tandemový hmotnostní spektrometr (MS/MS) typu trojitého kvadrupólu

- musí umožňovat připojení kapilární elektroforézy (CE) s ovládáním pomocí jednoho software – podrobná specifikace kapilární elektroforézy níže v bodu 2

- rozsah hmot minimálně 10 – 2.500 m/z

- lineární dynamický rozsah minimálně 6 řádů

- rychlost skenování kvadrupolů minimálně 15.000 amu/s

- minimální pozorovací čas („dwell time“) ≤ 1 ms

- minimální počet SRM ≥ 500/s

- vysoká citlivost v pozitivním i v negativním modu ionizace: poměr signál k šumu ≥ 150.000:1 při nástřiku 1 pg/kolonu pro látky typicky používané k určení citlivosti hmotnostního spektrometru (např. reserpin, chloramfenikol)

- iontový zdroj typu elektrosprej (ESI) s pomocným koaxiálním fokusačním plynem

- rychlost přepínání polarity ≤ 30 ms

- čištění vstupu do iontového zdroje bez přerušení vakua s vestavěným izolačním ventilem

- separace a zaostření iontového svazku mimo osu spojené s odstraněním nežádoucích interferencí pomocí vakua

- kolizní cela pro fokusaci produktových iontů

- vakuové čerpadlo

- dostupné režimy měření: sken produktových iontů, sken prekurzorových iontů, sken neutrálních ztrát, SRM, SRM s možností měření doplnitelných SRM přechodů spouštěných intenzitou hlavního přechodu a základní MS sken

2) Kapilární elektroforéza

- systém umožňující práci v různých módech, kterými jsou: kapilární zónová elektroforéza (CZE), micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC), kapilární elektrochromatografie (CEC), kapilární izotachoforéza (CITP), kapilární gelová elektoforéza (CGE) a kapilární isoelektrická fokusace (CIEF).

2.1 Kazeta kapiláry

- umístění kapiláry v termostatované kazetě s regulací teploty v rozmezí od 5 °C pod teplotu laboratoře do 60 °C

- teplotu lze programovat v průběhu analýzy

- do kazety je možno umístit kapiláru různých rozměrů, a to minimálně 35 cm délky; a průměrů od 25 do 100 μm i.d a 365 μm o.d.

- kompatibilní s bublinovou kapilárou

- kompatibilní s kapilárou umožňující připojení Z-cely

2.2 Automatický dávkovač

- kapacita minimálně 48 pozic

- temperování prostoru dávkovače v rozmezí minimálně od 10° do 25 °C

- různé možnosti nástřiku:

- hydrodynamický nástřik (tlak v rozsahu minimálně -100 až 100 mbar)

- elektrokinetický nástřik (napětí v rozsahu minimálně -20 až 20 kV)

- možnost nastavení vyšších tlaků (až 10 bar s externím zdrojem) pro aplikaci CEC

- vybavení systémem pro automatické doplňování a vyměňování pufru během analýzy, které je ovládáno ze softwaru

- senzor zavření dveří přístroje

- senzor detekce proudu mimo nastavené hodnoty

- senzory pro umístění vialek

- senzory úniku kapaliny

2.3 Vysokonapěťový zdroj

- rozsah nastavitelných napětí 0 až ± 30 kV

- nastavitelný proud:  0 – 250 µA

- možnost separace za konstantního výkonu v rozsahu minimálně 0 až 5 W

- programovatelné přepínání polarity

2.4 Detektor

- vestavěný AD převodník pro připojení externích detektorů (bezkontaktní vodivostní detektor, laserem indukovaná fluorescence)

- detektor diodového pole (DAD) s vysokou citlivostí, který svojí konstrukcí umožňuje detekci přímo v CE kapiláře.

- detekční rozsah v rozmezí minimálně 190–600 nm s přesností minimálně 1 nm

- diodové pole s minimálně 1024 diodami

- šum detektoru <50 µAU

2.5. Rozhraní pro spojení kapilární elektroforézy z hmotnostním detektorem

- ionizace na principu elektrospreje

- koaxiální uspořádání CE eluátu, pomocné kapaliny a sprejovacího plynu

- bez nutnosti modifikace CE kapiláry na vstupu do elektrospreje

- dělič toku pro přivádění pomocné kapaliny

2.6. Pomocné kvarterní čerpadlo pro spojení CE a MS

- rozsah průtoku minimálně do 1 mL/min

- vestavěný vakuový odplyňovač

3)  Ultra-vysokoúčinný kapalinový chromatograf

- systém umožňující práci s kolonami naplněnými částicemi ˂ 2 µm

- tlakový limit systému ≥ 120 MPa

- senzory na únik kapaliny

- ovládání tohoto systému ve spojení s hmotnostním spektrometrem v bodu 1 musí umožňovat jeden software

  - Čerpadlo mobilní fáze

- binární vysokotlaký gradient s možností využití minimálně dvou různých složek mobilní fáze pro každé čerpadlo

- tlakový limit minimálně 120 MPa

- mrtvý objem < 100 µL

- rozsah průtoků minimálně 0,1 – 2 mL/min

- vestavěný vakuový odplyňovač mobilních fází

- rozsah pH 2 – 12

3.2 Automatický dávkovač vzorků

- automatický dávkovač typu flow through needle (dávkovací jehla je součástí vysokotlaké cesty)

- volitelný objem nástřiku v rozsahu 0,1 – 10,0 µL

- kapacita dávkovače minimálně 80 pozic pro vialky o objemu 2 mL

- termostatování vzorků v rozsahu minimálně + 5°C až + 40°C

- přenos vzorku < 0,004%

3.3 Kolonový termostat

- kolonový termostat minimálně pro 4 kolony o délce minimálně 300 mm

- rozsah teplot alespoň +5° C až +90°C

- ventil pro přepínání alespoň mezi čtyřmi kolonami

4) Ovládací počítač s monitorem pro ovládání CE-MS, a pro ovládání CE-DAD

- procesor: CPU o výkonu min. 8900 bodů v programu Passmark CPU Mark

- pevný disk: dva HDD, každý o velikosti min. 1 T s rozhraním SATA 3

- operační paměť: min. 16384 MB ve dvou modulech, DDR4, min. 2133 MHz

- grafická karta, výstup na 2 monitory

- síťová karta: dvě, jedna integrovaná na základní desce a jedna přidaná do PCIe slotu, obě s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x

- operační systém: Microsoft Windows Professional 10 nebo 7, 64bit OEM, předinstalovaný na HDD (požadováno z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím přístrojovým vybavením zadavatele)

- počet interních pozic pro HDD: min. 2x

- počet PCIe x16 slotů: min. 1x v. 3.0

- počet PCIe x8 slotů: min. 1x v. 3.0

- další: optická mechanika, myš, klávesnice, vstupní a výstupní porty USB, analogový a digitální

- monitor s velikostí úhlopříčky min. 23,5”, rozlišení min. 1920x1080, technologie IPS

5) Software pro řízení, sběr dat a vyhodnocení  pro CE-MS a LC-MS systém

- minimálně 1 licence akvizičního software pro řízení systému a sběr dat a 1 licence vyhodnocovacího software pro kvalitativní a kvantitativní analýzu

- software pro vývoj metod, nastavení SRM přechodů a jejich automatický export do měřící metody

- musí umožnit automatickou tvorbu časových oken pro SRM přechody podle retenčních časů analytů

- musí umožnit automatické nastavení dwell time pro dosažení konstantního počtu bodů přes každý chromatografický pík

- musí mít možnost cílené kvantifikace s využitím metod vnějšího a vnitřního standardu a variabilními možnostmi kalibračních křivek

- musí mít možnost určení parametru poměru signálu k šumu

- musí mít možnost hodnocení poměru dvou SRM přechodů

- musí umožnit výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky

6) Software pro řízení, sběr dat a vyhodnocení pro CE-DAD systém

- minimálně 1 licence akvizičního software pro řízení systému a sběr dat a 1 licence vyhodnocovacího software pro kvalitativní a kvantitativní analýzu