Krycí list nabídky

| Název zakázky: | Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou |
| --- | --- |
| Druh a rozsah zakázky: | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |
| Název a sídlo zadavatele: | Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové |
| Osoba zastupující zadavatele: | prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. |

| Identifikační údaje dodavatele |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma | [doplní dodavatel] |
| IČO | [doplní dodavatel] |
| Sídlo | [doplní dodavatel] |

| Kontaktní údaje dodavatele |  |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba | [doplní dodavatel] |
| e-mail | [doplní dodavatel] |
| telefon | [doplní dodavatel] |

| Nabídková cena |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH | DPH samostatně | Nabídková cena včetně DPH |
| [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |

Podrobnosti a technická specifikace týkající se předmětu dodávky

| Minimální technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky | Nabídka dodavatele |
| --- | --- |
|  | Zde uveďte přesné označení a typ nabízeného tandemového hmotnostního spektrometru typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou. Do sloupce uveďte konkrétní parametry nabízeného přístroje (ve vhodných případech postačí uvést ANO nebo NE), aby byl zadavatel schopen posoudit splnění veškerých minimálních technických požadavků. |

| - Hmotnostní spektrometr |  |
| --- | --- |
| tandemový hmotnostní spektrometr (MS/MS) typu trojitého kvadrupólu |  |
| musí umožňovat připojení kapilární elektroforézy (CE) s ovládáním pomocí jednoho software – podrobná specifikace kapilární elektroforézy níže v bodu 2 |  |
| rozsah hmot minimálně 10 – 2.500 m/z |  |
| lineární dynamický rozsah minimálně 6 řádů |  |
| rychlost skenování kvadrupolů minimálně 15.000 amu/s |  |
| minimální pozorovací čas („dwell time“) ≤ 1 ms |  |
| minimální počet SRM ≥ 500/s |  |
| vysoká citlivost v pozitivním i v negativním modu ionizace: poměr signál k šumu ≥ 150.000:1 při nástřiku 1 pg/kolonu pro látky typicky používané k určení citlivosti hmotnostního spektrometru (např. reserpin, chloramfenikol) |  |
| iontový zdroj typu elektrosprej (ESI) s pomocným koaxiálním fokusačním plynem |  |
| rychlost přepínání polarity ≤ 30 ms |  |
| čištění vstupu do iontového zdroje bez přerušení vakua s vestavěným izolačním ventilem |  |
| separace a zaostření iontového svazku mimo osu spojené s odstraněním nežádoucích interferencí pomocí vakua |  |
| kolizní cela pro fokusaci produktových iontů |  |
| vakuové čerpadlo |  |
| režimy měření: sken produktových iontů, sken prekurzorových iontů, sken neutrálních ztrát, SRM, SRM s možností měření doplnitelných SRM přechodů spouštěných intenzitou hlavního přechodu a základní MS sken |  |
| - Kapilární elektroforéza |  |
| systém umožňující práci v různých módech, kterými jsou: kapilární zónová elektroforéza (CZE), micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC), kapilární elektrochromatografie (CEC), kapilární izotachoforéza (CITP), kapilární gelová elektoforéza (CGE) a kapilární isoelektrická fokusace (CIEF). |  |
| 2.1 Kazeta kapiláry |  |
| umístění kapiláry v termostatované kazetě s regulací teploty v rozmezí od 5 °C pod teplotu laboratoře do 60 °C |  |
| teplotu lze programovat v průběhu analýzy |  |
| do kazety je možno umístit kapiláru různých rozměrů, a to minimálně 35 cm délky; a průměrů od 25 do 100 μm i.d a 365 μm o.d. |  |
| kompatibilní s bublinovou kapilárou |  |
| kompatibilní s kapilárou umožňující připojení Z-cely |  |
| 2.2 Automatický dávkovač |  |
| kapacita minimálně 48 pozic |  |
| temperování prostoru dávkovače v rozmezí minimálně od 10° do 25 °C |  |
| požadované možnosti nástřiku: hydrodynamický nástřik (tlak v rozsahu minimálně -100 až 100 mbar) elektrokinetický nástřik (napětí v rozsahu minimálně -20 až 20 kV) |  |
| možnost nastavení vyšších tlaků (až 10 bar s externím zdrojem) pro aplikaci CEC |  |
| vybavení systémem pro automatické doplňování a vyměňování pufru během analýzy, které je ovládáno ze softwaru |  |
| senzor zavření dveří přístroje |  |
| senzor detekce proudu mimo nastavené hodnoty |  |
| senzory pro umístění vialek |  |
| senzory úniku kapaliny |  |
| 2.3 Vysokonapěťový zdroj |  |
| rozsah nastavitelných napětí 0 až ± 30 kV |  |
| nastavitelný proud: 0 – 250 µA |  |
| možnost separace za konstantního výkonu v rozsahu minimálně 0 až 5 W |  |
| programovatelné přepínání polarity |  |
| 2.4 Detektor |  |
| vestavěný AD převodník pro připojení externích detektorů (bezkontaktní vodivostní detektor, laserem indukovaná fluorescence) |  |
| detektor diodového pole (DAD) s vysokou citlivostí, který svojí konstrukcí umožňuje detekci přímo v CE kapiláře. |  |
| detekční rozsah v rozmezí minimálně 190–600 nm s přesností minimálně 1 nm |  |
| diodové pole s minimálně 1024 diodami |  |
| šum detektoru <50 µAU |  |
| 2.5. Rozhraní pro spojení kapilární elektroforézy z hmotnostním detektorem |  |
| ionizace na principu elektrospreje |  |
| koaxiální uspořádání CE eluátu, pomocné kapaliny a sprejovacího plynu |  |
| bez nutnosti modifikace CE kapiláry na vstupu do elektrospreje |  |
| dělič toku pro přivádění pomocné kapaliny |  |
| 2.6. Pomocné kvarterní čerpadlo pro spojení CE a MS |  |
| rozsah průtoku minimálně do 1 mL/min |  |
| vestavěný vakuový odplyňovač |  |
| - Ultra-vysokoúčinný kapalinový chromatograf |  |
| systém umožňující práci s kolonami naplněnými částicemi ˂ 2 µm |  |
| tlakový limit systému ≥ 120 MPa |  |
| senzory na únik kapaliny |  |
| ovládání tohoto systému ve spojení s hmotnostním spektrometrem v bodu 1 musí umožňovat jeden software |  |
| 3.1 Čerpadlo mobilní fáze |  |
| binární vysokotlaký gradient s možností využití minimálně dvou různých složek mobilní fáze pro každé čerpadlo |  |
| tlakový limit minimálně 120 MPa |  |
| mrtvý objem < 100 µL |  |
| rozsah průtoků minimálně 0,1 – 2 mL/min |  |
| vestavěný vakuový odplyňovač mobilních fází |  |
| rozsah pH 2 – 12 |  |
| 3.2 Automatický dávkovač vzorků |  |
| automatický dávkovač typu flow through needle (dávkovací jehla je součástí vysokotlaké cesty) |  |
| volitelný objem nástřiku v rozsahu 0,1 – 10,0 µL |  |
| kapacita dávkovače minimálně 80 pozic pro vialky o objemu 2 mL |  |
| termostatování vzorků v rozsahu minimálně + 5°C až + 40°C |  |
| přenos vzorku < 0,004% |  |
| 3.3 Kolonový termostat |  |
| kolonový termostat minimálně pro 4 kolony o délce minimálně 300 mm |  |
| rozsah teplot alespoň +5° C až +90°C |  |
| ventil pro přepínání alespoň mezi čtyřmi kolonami |  |
| 4) Ovládací počítač s monitorem pro ovládání CE-MS, a pro ovládání CE-DAD |  |
| procesor: CPU o výkonu min. 8900 bodů v programu Passmark CPU Mark |  |
| pevný disk: dva HDD, každý o velikosti min. 1 T s rozhraním SATA 3 |  |
| operační paměť: min. 16384 MB ve dvou modulech, DDR4, min. 2133 MHz |  |
| grafická karta, výstup na 2 monitory |  |
| síťová karta: dvě, jedna integrovaná na základní desce a jedna přidaná do PCIe slotu, obě s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x |  |
| operační systém: Microsoft Windows Professional 10 nebo 7, 64bit OEM, předinstalovaný na HDD (požadováno z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím přístrojovým vybavením zadavatele) |  |
| počet interních pozic pro HDD: min. 2x |  |
| počet PCIe x16 slotů: min. 1x v. 3.0 |  |
| počet PCIe x8 slotů: min. 1x v. 3.0 |  |
| další: optická mechanika, myš, klávesnice, vstupní a výstupní porty USB, analogový a digitální |  |
| monitor s velikostí úhlopříčky min. 23,5”, rozlišení min. 1920x1080, technologie IPS |  |
| 5) Software pro řízení, sběr dat a vyhodnocení pro CE-MS a LC-MS systém |  |
| minimálně 1 licence akvizičního software pro řízení systému a sběr dat a 1 licence vyhodnocovacího software pro kvalitativní a kvantitativní analýzu |  |
| software pro vývoj metod, nastavení SRM přechodů a jejich automatický export do měřící metody |  |
| musí umožnit automatickou tvorbu časových oken pro SRM přechody podle retenčních časů analytů |  |
| musí umožnit automatické nastavení dwell time pro dosažení konstantního počtu bodů přes každý chromatografický pík |  |
| musí mít možnost cílené kvantifikace s využitím metod vnějšího a vnitřního standardu a variabilními možnostmi kalibračních křivek |  |
| musí mít možnost určení parametru poměru signálu k šumu |  |
| musí mít možnost hodnocení poměru dvou SRM přechodů |  |
| musí umožnit výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky |  |
| 6) Software pro řízení, sběr dat a vyhodnocení pro CE-DAD systém |  |
| minimálně 1 licence akvizičního software pro řízení systému a sběr dat a 1 licence vyhodnocovacího software pro kvalitativní a kvantitativní analýzu |  |

Vyobrazení nabízeného zařízení

Zde vložte obrázek nabízeného zařízení. Můžete uvést i přímý odkaz na webové stránky, kde je vyobrazení zařízení uveřejněno.

Podpisem tohoto krycího listu potvrzuje dodavatel pravdivost, správnost a závaznost veškerých přiložených dokumentů v nabídce.

Za dodavatele dne [doplní dodavatel]

…..……………………………………

Jméno, příjmení, funkce a podpis osoby

oprávněné jednat za dodavatele