## ZD - Příloha č. 5a
Příloha č. 5a zadávací dokumentace
-
Specifikace předmětu plnění
Přímý (upright) plně motorizovaný mikroskop, který musí svojí výbavou umožňovat komplexní imuno-histopatologickou diagnostiku preparátů získaných během in vivo a in vitro studií. Pro potřeby vysoké kapacity pro mnoho týmů, archivace a pružné výměny dat mezi týmy, musí být mikroskop vybaven motorizovaným stolkem a autofokusem, které umožní skenování preparátů s vysokým rozlišením, a to jak ve viditelném světle, tak při imunofluorescenčním značení struktur za použití různých fluorescenčních barvení. Navíc musí být vybaven pokročilým programem na analýzu obrazu, který musí umožňovat kvantifikaci sledovaných struktur s ohledem na rozsah, počet a denzitu za pomoci předdefinovaných i vlastních AI modelů. Kompletní výbava objektivů musí uspokojit požadavky na různou úroveň rozlišení.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Fluorescenční mikroskop
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry - Stativ
Plně motorizovaný stativ určený pro pokročilé aplikace s pamětí intenzity světla a kontrastu pro každý objektiv. | ANO | [...doplní účastník...]
Motorizovaný objektivový revolver. | min. 7 pozic | [...doplní účastník...]
Integrované motorické ostření. | Přesnost kroku 10nm nebo lepší | [...doplní účastník...]
Volně programovatelná tlačítka u fokusovacích knoflíků. | min. 8 tlačítek | [...doplní účastník...]
Výkonný LED zdroj vyjímatelný uživatelem. | index podání barev >90, 5700 +/- 200 K | [...doplní účastník...]
Motorizovaný achromatický aplanatický karuselový kondenzor s výklopnou čočkou. | pro objektivy 1x - 100x, min. 8 pozic v karuselu | [...doplní účastník...]
Motorizovaný boční výstup na stativu pro fluorescenční kameru s dělením 100/0%. | zorné pole min. 22 | [...doplní účastník...]
Dotykový displej uchytitelný na stativ mikroskopu a do externí dokovací stanice. | ANO | [...doplní účastník...]
Motorizovaný stolek min. rozměry 290 x 180mm s držákem mikroskopických sklíček. | Rozsah pohybu min. 75 x 50 mm, min. rychlost 99 mm/s, rozlišení 0,5 μm nebo lepší, reprodukovatelnost: +/- 5 μm, vyjímatelný koaxiální ovladač | [...doplní účastník...]
Dokovací stanice s fokusovacími knoflíky. Možnost uchycení ovládacího displeje a ovladače stolku. S programovatelnými tlačítky. | ANO | [...doplní účastník...]
Antivibrační deska pod stativ. | ANO | [...doplní účastník...]
Technické parametry - Optika
Plan semiapochromatický objektiv 1,25x. | Numerická apertura min. 0,03 | [...doplní účastník...]
Plan apochromatický objektiv 4x-5x. | Numerická apertura min. 0,16 | [...doplní účastník...]
Plan apochromatický objektiv 10x. | Numerická apertura min. 0,45 | [...doplní účastník...]
Plan apochromatický objektiv 20x. | Numerická apertura min. 0,80 | [...doplní účastník...]
Plan apochromatický objektiv 40x, s korekčním kroužkem pro krycí sklíčka 0,13 - 0,21. | Numerická apertura min. 0,95 | [...doplní účastník...]
Plan apochromatický objektiv 60x-63x. | Numerická apertura min. 1.40 | [...doplní účastník...]
Okuláry 10x, oba s korekcí dioptrií a gumovými očnicemi. | zorné pole min. 25 | [...doplní účastník...]
Binokulární tubus s integrovaným výstupem (FOV 22mm) na kameru, nastavitelná výška okulárů ve dvou úrovních, zorné pole min. 25, motorizovaná clona okulárů. | 100:0, 30:70 nebo 50:50, 0:100 | [...doplní účastník...]
Technické parametry - Fluorescence
Motorizovaný jednopatrový karusel s integrovanou autodetekcí čipu fl. filtru. Mikroskop musí automaticky detekovat nové filtry načtením čipu. Schopnost načíst vlastnosti filtru a možnost naprogramovat čip podle potřeby uživatele. | min. 10 pozic | [...doplní účastník...]
Jednoduché vkládání filrů bez nutnosti nařádí. | ANO | [...doplní účastník...]
Světelný LED zdroj s možností regulace výkonu 0-100% pro 1% kroku. | ANO | [...doplní účastník...]
LED diody s vlnovými délkami: | 385, 430, 475, 511, 555, 590, 630 nm - všechny +/- 5 nm | [...doplní účastník...]
Integrované monitorování a aktivní stabilizace výkonu pro opakovatelné experimenty. | ANO | [...doplní účastník...]
Kompatibilita se softwarem výrobce mikroskopu a kamery (možnost trigrování a ovládání přes software kamery/mikroskopu). | ANO | [...doplní účastník...]
Bezpečnostní destička chránící zrak uživatele. | ANO | [...doplní účastník...]
Očipované fluorescenční filtry: | ANO | [...doplní účastník...]
Čtyř-pásmový filtr s emisemi | 425/30, 514/30, 592/30, 709/100 - u každého údaje +/- 5 nm | [...doplní účastník...]
Tří-pásmový filtr s emisemi | 467/24, 555/25, 687/145 | [...doplní účastník...]
Samostatný filtr | EX470/40 EM525/50 | [...doplní účastník...]
Samostatný filtr | EX550/25 EM605/70 | [...doplní účastník...]
Samostatný filtr | EX365 EM445/50 | [...doplní účastník...]
Samostatný filtr | EX4640/30 EM690/50 | [...doplní účastník...]
Technické parametry - Digitální kamery
Monochromatická kamera |  | [...doplní účastník...]
Chlazený CMOS čip min. 1,1" | rozlišení min. 7 Mpx | [...doplní účastník...]
Rychlost živého obrazu při min. 7MPx | min. 30 fps | [...doplní účastník...]
Rychlost časového záznamu | min. 73fps v rozlišení min. 7 Mpx | [...doplní účastník...]
Kvantová účinnost | min. 78% | [...doplní účastník...]
Rozsah expoziční doby | 0,1ms – 60s | [...doplní účastník...]
Kovový kryt kamery a standardní připojení přes USB3.0. | ANO | [...doplní účastník...]
Včetně adaptéru 1x. | ANO | [...doplní účastník...]
Barevná kamera |  | [...doplní účastník...]
Chlazený CMOS čip min. 1,1". | rozlišení min. 7 Mpx | [...doplní účastník...]
Rychlost živého obrazu při min. 7MPx. | min. 30 fps | [...doplní účastník...]
Rychlost časového záznamu. | min. 73fps v rozlišení min. 7Mpx | [...doplní účastník...]
Kovový kryt kamery a standardní připojení přes USB3.0. | ANO | [...doplní účastník...]
adaptér s optickým členem 0,8x. | ANO | [...doplní účastník...]
Technické parametry - Strukturované osvětlení
Zásuvný modul k vytvoření strukturovaného osvětlení. Aktivace a deaktivace jednoduchým zasunutím/vysunutím modulu. | min. 3 mřížky optimalizované pro různá zvětšení a excitační vlnové délky | [...doplní účastník...]
Modul musí umožnit snímání ve všech vlnových délkách. | ANO | [...doplní účastník...]
Automatické přepínání mezi mřížkami dle použitého zvětšení a fluorescenčního filtru s plnou integrací do software. | ANO | [...doplní účastník...]
Projekce mřížky na vzorek s velmi přesným posunem (3 až 15 kroků pro volbu různé kvality výpočtu optického řezu). | ANO | [...doplní účastník...]
Součástí musí být i software pro dekonvoluci optimalizovanou pro obrázky nasnímané se strukturovaným osvětlením. | ANO | [...doplní účastník...]
Technické parametry - Software
Software |  | [...doplní účastník...]
Modulární platforma s možností rozšíření. Modifikovatelné ovládací prostředí. Schopnost plně ovládat mikroskop a kameru. | ANO | [...doplní účastník...]
Kolokalizace, měření objektů, panorama, spectral unmixing, multichannel, časosběrné snímání a nahrávání dynamických jevů. | ANO | [...doplní účastník...]
Automatizované více-dimenzionální snímání - XY, Z, čas, multi-kanálová fluorescence, velké obrazy a jejich vzájemné kombinace | ANO | [...doplní účastník...]
Zobrazení histogramů včetně možnosti zvýraznění pixelů s maximální teoreticky možnou intenzitou signálu. | ANO | [...doplní účastník...]
U multikanálového snímaní v Z-ose možnost určit, zda snímání bude probíhat po jednotlivých rovinách nebo filtrech. | ANO | [...doplní účastník...]
Možnost řízené akvizice a cíleného snímání objektů na základě přehledové mapy a automatické analýzy pro detekci objektů zájmu. | ANO | [...doplní účastník...]
Automatické snímání nadefinovaných oblastí vzorku s mapovou korekcí ostření, spojováním a stínovou korekcí | ANO | [...doplní účastník...]
Funkce pro úpravu obrázků (Gaussovské, Sigma filtrování, rotace, ortogonální projekce, korekce posunu v ose Z, barevné kódování 3D obrázků apod.) | ANO | [...doplní účastník...]
Automatické nastavení mikroskopu podle použitých fluorochromů (automatické vytvoření protokolu pro opakující se činnosti pomocí softwarového průvodce včetně možnosti uložení a načtení těchto protokolů) | ANO | [...doplní účastník...]
Modul pro obrazovou analýzu umožňující segmentaci, morfologie, binární operace, klasifikace a interaktivní zpětné zobrazení měřených objektů a separaci objektů s možností využití AI modelů. | ANO | [...doplní účastník...]
Modul pro segmentaci obrazu využívající machine learning a deep learning (AI). Musí umožnit tvorbu individuálních modelů a implementaci do obrazové analýzy. Jednoduché definování objektů uživatelem pomocí kreslení myši a následné učení/trénování AI s možností okamžité úpravy/opravy pro vylepšení detekce. Možnost využítí předefinovaných modelů pro analýzu obrazu v Python scripts a možnost stáhnutí těchto skript pro offline analýzu. Schopnost klasifikace jednotlivých objektů + de-noise funkce za pomocí deep learning metod. Konektivita s Arivis cloud. | ANO | [...doplní účastník...]
Soubor předdefinovaných obrazových analýz pro life science, které jsou připraveny pro AI a je možné je využít pro machine learning. Jednoduchý export výsledků, grafů a nastavení zpracování. | min. počítání buněk, měření konfluence, exprese genů a proteinů, automatická detekce bodových signálů | [...doplní účastník...]
Základní tvorba obrazové mapy. Možnost vkládání obrázků a vytvoření obrazové mapy z různých fotodokumentačních zdrojů. | ANO | [...doplní účastník...]
Možnost rozšíření o modul pro korelativní mikroskopii a integraci obrázků z odlišných zdrojů jako SEM, TEM, AFM apod. Možnost tvorby videoprojekce a obrazových map z importovaných obrázků. | ANO | [...doplní účastník...]
Hromadné zpracování dat včetně exportu vybraných souborů do jiného formátu (např. tiff, jpeg apod.), který lze zpracovat pomocí jiných softwarů pro zpracování obrazu. | ANO | [...doplní účastník...]
Možnost otevřít a zpracovat nasnímané obrázky z ovládacího programu mikroskopu v programu ImageJ nebo podobném volně dostupném programu disponujícím srovnatelnými možnostmi. | ANO | [...doplní účastník...]
Kamera včetně programového vybavení musí být produkty výrobce mikroskopu. | ANO | [...doplní účastník...]
Technické parametry - Pracovní stanice
Počítač |  | [...doplní účastník...]
CPU min. 16jádrový, min. 4.2GHz | Passmark: min. 62000 bodů | [...doplní účastník...]
RAM | min. 64GB | [...doplní účastník...]
Grafická karta GPU min. 2GHz, min. 20 GB RAM | Passmark: min. 28500 bodů | [...doplní účastník...]
SSD disky | min. 2x 2TB SSD | [...doplní účastník...]
USB 3.0 | min. 4x | [...doplní účastník...]
operační systém | min. Windows 10 | [...doplní účastník...]
příslušenství | min. klávesnice a myš | [...doplní účastník...]
Monitor |  | [...doplní účastník...]
LCD | min. 34" | [...doplní účastník...]
min. 144Hz, WQHD, DP, HDMI, 3x USB | ANO | [...doplní účastník...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).