Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – dodávka přenosného plynového chromatografu pro on-line monitorování látek v terénu |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky s názvem „FAF UK – dodávka přenosného plynového chromatografu pro on-line monitorování látek v terénu“ níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky. Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků a nenabídne rovnocenné, nebo lepší řešení, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

Název poptávaného zboží

Přenosný plynový chromatograf pro on-line monitorování látek v terénu

Účel pořizovaného vybavení

Snadno přenosný kompaktní plynový chromatograf, který umožňuje měření obsahu těkavých organických látek přímo na místě měření. Hlavní využití bude v experimentální práci PhD studentů dvou studijních programů – Farmaceutická analýza a Bioanalytické metody. Přístroj bude sloužit také pro výuku pregraduálních studentů studijních programů Farmacie, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví a navazujícího magisterského studia Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v rámci předmětů – Instrumentální metody, Analýza potravin (finanční spoluúčast z vlastních zdrojů katedry).

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

- přístroj vybaven vlastním zdrojem nosného plynu (ve formě např. tlakové nádobky s heliem) - součástí chromatografu modul zajišťující dávkování plynných vzorků včetně on-line zakoncentrování těkavých látek na sorpční koloně před chromatografickou separací a detekcí jednotlivých analytů - hmotnost včetně nádobky s heliem a zajištění energie pro on-site měření by měla být nižší než 10 kg - přístroj by měl jít snadno připojit i na externí tlakovou láhev s He (při umístění v laboratoři). - rozsah programování teploty kolony min. do 200 °C - možnost připojení kapilární GC kolony - detekce pomocí PID technologie – citlivost 1 ppb, lineární rozsah 1 ppb – 1 ppm (hodnoceno pro benzen jako standard) - USB komunikace - napájení z elektrické sítě nebo přes baterie – výdrž min. 4 hod - ovládání pomocí běžného chromatografického software s funkcemi tvorby vlastní separační metody, využití předem připravené metody, kalibrace, historie měření

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 12 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.

Požadavky na kompatibilitu

NE