Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FaF UK – dodávka bezolejové pumpy pro hluboké vakuum |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |
| Název přístroje | Bezolejová pumpa pro hluboké vakuum |

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky s názvem „FaF UK – dodávka bezolejové pumpy pro hluboké vakuum“ níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků a nenabídne rovnocenné, nebo lepší řešení, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích podle jím nabízeného řešení.

Zadavatel dále zdůrazňuje zadávací podmínku, že nabízené řešení musí mít lepší nebo rovné parametry jako parametry požadované níže v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

|  | Název technického parametru včetně požadovaných horních/dolních limitů | Dodavatel splňuje ANO/NE | Případná specifikace nabízeného produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezolejová pumpa pro hluboké vakuum |  |  |
| 1. | Vakuová pumpa bez nutnosti použití oleje, chemicky odolná a bez opotřebitelných částí. Principem fungování je šnekový mechanismus pracující v suchých podmínkách, pumpa bude odolná vůči korozivním chemikáliím, vhodná do čistých prostor. Typickými aplikačními oblastmi jsou lyofilizace, destilace, vakuové sušárny, odpařovací odstředivky a koncentrátory (odstředivé odparky). | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 2. | Maximální čerpací rychlost: minimálně 9 m3/h | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 3. | Maximální dosažené vakuum: alespoň 5 x 10-3 mbar | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 4. | Maximální vtokový tlak: atmosférický tlak | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 5. | Maximální výtokový tlak: 15 mbar nad atmosférickým tlakem | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 6. | Rozsah operačních teplot: minimálně 10 – 40 °C | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 7. | Vtoková a výtoková přípojka: small flange KF DN 25 | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 8. | Ochranná třída: IP 20 | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 9. | Hlučnost: maximálně 55 dBA | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 10. | Zásuvka: evropský typ | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 11. | Síťové napětí: 100 – 230 V při frekvenci 50/60 Hz | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 12. | Hmotnost: maximálně 25 kg | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.