# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Konfokální mikroskop pro onkologické výzkumné aplikace | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho minimální požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: Parametry nabízeného zboží musí být řádně vyplněny, tj. musí být uvedeny přímo technické parametry a jejich hodnoty (jak je uvedeno v každém řádku), nestačí uvést pouze „ano“, „splňuji“ apod. |
| Konfokální mikroskop |  |
| Popis požadovaného plnění: Konfokální mikroskop invertovaného typu, plně motorizovaný invertovaný stativ mikroskopu, závěrka pro fluorescenční osvětlení je elektronicky ovládána a plně motorizované je i zařazení všech optických prvků pro všechny dostupné metody snímání – tedy fluorescence, procházející světlo. | Prodávající uvede splnění požadavků. |
| Mikroskop má motorizované přepínání mezi konfokálním snímáním a pozorováním v okulárech. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mikroskop má plně motorizovaný kondenzor pro automatickou změnu kontrastních metod. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mikroskop je vybaven plně motorizovaným stolkem s externím ovládáním a s možností ovládání přes softwarové rozhraní. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Stolek mikroskopu umožňuje pohyb v rozsahu alespoň 120 mm x 80 mm nebo více. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Stolek je vybaven držáky pro umístění mikroskopických skel a inzerty pro uchycení Petriho misek a vícejamkových desek. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Motorizace stolku umožňuje rychlost posunu o minimálně 10 mm/sekundu (nebo rychleji), rozlišení polohy s přesností na 1μm nebo méně. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mikroskop umožňuje ovládání jednotlivých prvků přes softwarové rozhraní nebo přes dotykový displej. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mikroskop umožňuje využití diferenciálního interferenčního kontrastu (DIC), včetně nastavení polohy Wollastonových hranolů. Ovládání těchto prvků je plně motorizované a automatizované při řízení prvků. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mikroskop má ergonomické okuláry s dioptrickou korekcí. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mikroskop má motorizovaný revolver pro minimálně 6 objektivů. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mikroskop je vybaven těmito objektivy s numerickými aperturami (NA): - semiapochromatický, zvětšení 5x, bez imerze, s NA 0.15 nebo větší, - plan apochromatický, zvětšení 10x, bez imerze, s NA 0.4 nebo větší, doplněný optickými prvky pro diferenciální interferenční kontrast (DIC), - plan apochromatický, zvětšení 20x, multiimerzní (tj. umožňující využití imerzní tekutin jako je voda, silikon, glycerol, olej) s NA 0.7 nebo větší, doplněný optickými prvky pro diferenciální interferenční kontrast (DIC), - plan apochromatický, zvětšení 20x, suchý s NA 0.7 nebo větší, doplněný optickými prvky pro diferenciální interferenční kontrast (DIC), - plan apochromatický, zvětšení 40x, suchý s NA 0.9 nebo větší, doplněný optickými prvky pro diferenciální interferenční kontrast (DIC), - plan apochromatický, zvětšení v rozmezí alespoň 60x, imerzní (olejová imerze), s NA 1.4 nebo větší, doplněný optickými prvky pro diferenciální interferenční kontrast (DIC). | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mikroskop má zdroj světla pro pozorování preparátu v procházejícím světle. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mikroskop má excitační zdroj pro pozorování fluorescence. Excitace v rozsahu vlnových délek minimálně 400-650 nm či širším. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mikroskop je vybaven fluorescenční kostkou s filtry a dichromatickými zrcátky umožňující pozorování standardních fluorochromů, tedy jako je FITC (fluorescein isothiokyanát), TRITC (tetramethylrhodamin), DAPI (4',6-diamidin-2-fenylindol), či jejich fluorescenční analoga o podobných vlnových délkách. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mikroskop je vybaven možností softwarového autofokusu podle fluorescence vzorku. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mikroskop umožňuje precizní udržování roviny ostrosti za použití dlouhovlnného (ztv. Near Infra Red, NIR) laserového paprsku. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mikroskop je vybaven konfokálním nástavcem, jehož tzv. konfokální pinhole je plynule nastavitelná. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Optická cesta, skenovací prvky a všechny optické prvky pro snímání jsou přizpůsobené pro vlnové délky světla v rozsahu 440-840 nm nebo více. Systém umožňuje optickou rotaci optického svazku. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mikroskop je vybaven standardním galvo skenerem s nastavitelnou snímací frekvencí skeneru a je umožněna volba mezi jednostranným a oboustranným skenováním. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Galvo konfokální skener je uzpůsoben pro zorné pole o diagonále 22 mm nebo větší. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Rozlišení galvo skeneru je minimálně 8000 x 8000 pixelů nebo více. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Rychlost snímání ve formátu 512 x 512 pixelů je 8 snímků za sekundu nebo více. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Skener umožňuje snímání alespoň ve čtyřech nezávislých kanálech současně. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Skener umožňuje nastavení libovolné zóny skenování (Region of Interest, ROI) v rámci zorného pole a také možnost optické rotace ROI. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mikroskop umožňuje nastavitelný zoom vybrané oblasti v rozsahu minimálně 0,75x-45x násobné zvětšení. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mikroskop je vybaven laserovým pulzním zdrojem, či pulzními lasery pro pokrytí celého spektra. Toto spektrum má rozsah vlnových délek od 490 do 785 nm či širší. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Minimální počet jednotlivých excitačních vlnových délek pro celé spektrum (tj. od 490 nm až po 785 nm) je pro pulzní lasery minimálně 200 vlnových délek. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Lasery a detektory v kombinaci umožňují časové měření doby trvání (tzv. lifetime) signálů jednotlivých fluoroforů. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Laserový pulzní zdroj či pulzní lasery musí pokrývat všechny dostupné fluorescenční značky a umožňují plynulé nastavení laseru do excitačního maxima jednotlivých fluoroforů. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Laserový zdroj pro excitaci barviv vážících se na DNA jako je DAPI (popřípadě Hoechst a podobné), pro aktivační a FRAP experimenty disponuje výkonem alespoň 50 mW nebo více. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém je vybaven minimálně třemi detektory pro detekci fluorescenčního signálu vzorku. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Všechny detektory pro detekci fluorescenčního signálu vzorku musí umožňovat libovolné nastavení vlnových délek v detekované oblasti spektra. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Hodnoty minima a maxima (vlnové délky) detekovaného spektra na libovolném detektoru pro detekci fluorescenčního signálu vzorku jsou nastavitelné po krocích 1 nm nebo méně. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Detektory pro detekci fluorescenčního signálu vzorku se vyznačují - QE (quantum efficiency) minimálně 55 % (pro oblasti zeleného světla). - Detektory dále umožňující rychlé filtrování fotonů na základě doby jejich dopadu a absolutní detekci počtu fotonů. - Detektory umožňují i snímání odraženého světla. - Detektory umožňují použití v analogovém i digitálním módu. - Volitelná digitalizace v rozmezí alespoň 8-16 bitů. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Minimální nastavitelná šířka detekovaného spektra na libovolném detektoru pro detekci fluorescenčního signálu vzorku je 10 nm nebo méně. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Detektory disponují funkcí odstranění autofluorescence pomocí lifetime časového údaje o dopadu fotonů. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém je vybaven detektorem pro procházející světlo s možností nastavení parametrů gain a offset. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Počítač, monitor, software |  |
| Monitor s úhlopříčkou minimálně 31" s rozlišením 4K. | Prodávající uvede obchodní název nabízeného monitoru a jeho parametry. |
| Software umožňující ovládání mikroskopu – minimální požadavky: - SW i HW autofokus - dlaždicové snímání preparátu - sběr obrazu ve vertikální rovině (Z-stack) - rekonstrukce obrazu ve 3D - analytické techniky jako FRAP a FRET - analýza signálu a kolokalizace signálů - možnost ukládání jednotlivých pozic a lokalizace pozic (zejména v multijamkových deskách a dalších typech kultivačního plastu. - sběr obrazu v průběhu času (časosběrné experimenty). | Prodávající uvede nabízený software a splnění uvedených parametrů. |
| Počítač pro plnohodnotné ovládání mikroskopu a současné zpracování výstupních dat. Minimální parametry: - Procesor minimálně 17000 CPU na www.cpubenchmark.net - RAM paměť minimálně 32 GB - grafická karta minimálně 8GB - SATA SSD minimálně 512 GB - M.2 SSD minimálně 512 GB - HDD minimálně 4 TB - Síťový adaptér minimálně 10 Gb | Prodávající uvede obchodní název nabízeného počítače a jeho parametry. |
| Klávesnice a myš. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Antivibrační pracovní stanice |  |
| Pasivní antivibrační stůl pro umístění celého dodaného systému. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |