## Specifikace předmětu plnění
Vysokoúčinný kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem typu trojitého kvadrupólu
Vysokoúčinný kapalinový chromatograf
Binární vysokotlaké čerpadlo | Tlakový limit min. 1200 bar
Selekční ventil pro výběr až ze 4 zásobníků mobilní fáze
Možnost průtoku alespoň v rozsahu 0,01 ml/min až 2 ml/min při současném dosažení tlaku 1200 bar
Vakuový degasser
Mrtvý objem včetně mixéru max. 50 µl
Senzor úniku mobilní fáze
Autosampler | Možnost objemu nástřiku v rozsahu alespoň 0,1 – 20 µl bez nutnosti hardwarového zásahu (výměna hlavy, smyčky, apod.)
Tlaková odolnost min. do 1200 bar
Jehla je součástí vysokotlaké cesty mobilní fáze (tzv. "flow through" konstrukce)
Programování dávkovacího cyklu, ředění, mísení přímo v dávkovací smyčce
Počet pozic autosampleru pro vialky objemu 2 ml min. 300 ks
Možnost nástřiku z jamkových destiček o formátu 96 nebo 384 pozic, kapacita minimálně 6 ks jamkových destiček
Možnost oplachu jehly zvenku a zpětného oplachu sedla až třemi rozpouštědly nezávisle na mobilní fázi
Přenos vzorku ("carry over") pro chlorhexidin < 0,001%
Termostatování vzorků v rozsahu min. 5 °C až 40 °C
Kolonový termostat | Termostatování kolon v rozsahu min. od 5 °C do 80 °C
Kapacita alespoň 4 ks kolon o délce min. 25 cm
Teplotní stabilita alespoň ± 0,05 °C
Dvě oddělené kolonové zóny, samostatně ovládané
Ohřev kolony bez cirkulace vzduchu (still air)
Hmotnostní spektrometr
MS analyzátor | Tandemový hmotnostní spektrometr s analyzátorem typu trojitého kvadrupólu QqQ
ESI ionizační sonda, sprejování v ortogonálním uspořádání (90°) ke vstupní kapiláře.
Dusík jako sprejovací, sušící plyn pro iontový zdroj i jako kolizní plyn bez nutnosti připojení jiného plynu k přístroji
Citlivost pro reserpin v režimu MS/MS MRM ESI pozitivní jako Instrumentální mez detekce (IDL): maximálně 0,4 fg na kolonu. Způsob stanovení: positivní mód, elektrosprej, snímání min. 1 MRM přechodu, vyhodnocení na přechod 609-195. Výpočet: IDL (fg) = t x (%RSD / 100) x nastřikované množství (fg), kde t = kritická hodnota Studentova rozdělení dat pro 99% hladinu spolehlivosti s n-1 stupni volnosti (n je počet měření) a %RSD = relativní směrodatná odchylka plochy píku získaná n měřeními. Koncentrační hladina standardu/vzorku, ze které bylo IDL stanoveno, nesmí být více než 5x vyšší než vypočtené IDL. V případě, že IDL není součástí oficiální dokumentace výrobce, musí být doložen výsledky měření a dodavatel musí být schopen jej prokázat během instalace.
Citlivost pro chloramphenikol v režimu MS/MS MRM ESI negativní jako Instrumentální mez detekce (IDL): maximálně 0,4 fg na kolonu. Způsob stanovení: negativní mód, elektrosprej, snímání min. 1 MRM přechodu, vyhodnocení na přechod 321-152. Výpočet: IDL (fg) = t x (%RSD / 100) x nastřikované množství (fg), kde t = kritická hodnota Studentova rozdělení dat pro 99% hladinu spolehlivosti s n-1 stupni volnosti (n je počet měření) a %RSD = relativní směrodatná odchylka plochy píku získaná n měřeními. Koncentrační hladina standardu/vzorku, ze které bylo IDL stanoveno, nesmí být více než 5x vyšší než vypočtené IDL. V případě, že IDL není součástí oficiální dokumentace výrobce, musí být doložen výsledky měření a dodavatel musí být schopen jej prokázat během instalace.
Rozsah měření hmot alespoň: 10 – 3000 m/z
Minimální nastavitelný dwell time ≤ 1 msec.
Doba přepínání polarity během měření ≤ 30 msec.
Rychlost skenu alespoň 18,000 Da/sec
Lineární dynamický rozsah detektoru alespoň 6 řádů
Automatické ladění a hmotnostní kalibrace
Systém umožňuje provádět následující typy měření: MS sken, MS SIM, MS/MS MRM, MS/MS měření neutrální ztráty, MS/MS sken produktových spekter, MS/MS sken prekurzorových iontů
Ovládání všech modulů systému z jedné datastanice a jednotného software
Čištění vstupní optiky bez zavzdušnění systému
Řídící PC | PC pro obsluhu LC-MS/MS a pro sběr dat, provedení (mini) small form factor nebo (mini) tower s možností umístění naležato i nastojato s vestavěným napájecím zdrojem min. 280W • procesor o výkonu PassMark CPU Mark minimálně 19 000 bodů • ECC operační paměť minimálně 32GB DDR5, • disk minimálně 1x 1TB M.2 2280 PCIe NVMe SSD, • rozhraní minimálně 4 ks USB 3.2 Gen2, 2 ks USB-C, universal combo 3,5mm audio jack • minimálně 1x RS232 sériový port • integrovaná nebo samostatná grafická karta s výstupy 2x DisplayPort min. verze 1.4 nebo mini Display port • 2 ks síťové karty 1 GbE LAN • podpora technologie zabezpečeného vzdáleného přístupu prostřednictvím datové sítě pro správu počítače před startem OS • USB klávesnice s podporou české diakritiky, USB optická myš, • operační systém Windows 11 Professional v jazykové verzi kompatibilní s obslužným SW pro přístroj, balíček MS Office • monitor velikost 23-24", IPS, matný, antireflexní, Edge-lit podsvícení, Flicker Free, s rozlišením min. 1920 x 1080, kontrast min. 1000:1, svítivost min. 250cd/m2, odezva do 5ms, rozhraní minimálně 1x DisplayPort min. verze 1.2 (s podporou HDCP), 1x HDMI min. verze 1.4 • PC je určeno pro výkonné úlohy s trvalou a vysokou výpočetní zátěží a provoz v režimu 24/7/365 deklarovanou výrobcem zařízení • záruka identická se zárukou na celou sestavu, oprava PC po dobu záruky s garancí opravy u zákazníka provedené nejpozději následující pracovní den a s garancí výrobce o dodávce identického náhradního dílu po celou dobu záruky
Řídící a vyhodnocovací software | Software pro řízení systému, sběr a vyhodnocování dat, kvalitativní i kvantitativní analýzu
Všechny moduly systému (HPLC a MS detektor) jsou řízeny jednotným softwarem
Software umožňuje vývoj metod, nastavení MRM přechodů, vedení databáze optimalizovaných přechodů a jejich automatický export do měřící metody
Tvorba kvantifikační vyhodnocovací metody přímo z naměřených dat (automatické nalezení retenčního času analytu, kvantifikačního a konfirmačních MRM přechodů, parametrů integrace)
Softwarově automatizované rozložení MRM přechodů podle retenčních časů analytů s automatickou optimalizací dwell time v každém bodě pro dosažení konstantního počtu bodů přes každý chromatografický pík
Možnost automatizovaného ladění MRM přechodů pomocí nástřiků z vialky se standardem s chromatografickou separací
Možnost automatizované optimalizace parametrů iontového zdroje pomocí nástřiků z vialky se standardem s chromatografickou separací
Software pro diferenční a statistickou analýzu: (i) řazení molekulových signálů podle retenčního času a m/z, filtrace látek podle odezvy, frekvence výskytu látek napříč vzorky, variability atd. (ii) Statistická analýza (t-test, ANOVA, PCA, analýza klastrů, korelační analýza a tvorbu modelů pro klasifikaci vzorků atd.
Příslušenství pro LC/MS | Generátor dusíku pro LC/MS systém s kapacitou a kvalitou dusíku odpovídající nabízenému zařízení
Záložní zdroj(e) napětí pro kapalinový chromatograf, hmotnostní spektrometr a generátor dusíku, včetně externích bateriových modulů pro prodloužení doby výdrže na min. 30 minut
Kolona pro cílenou proteomickou analýzu
Inline filtr pro zachycení pevných částic před kolonou
Robotická stanice pro proteomickou přípravu vzorku ve formátu jamkových destiček
Umožňuje provádět následující operace
Pipetování z/do jamkových destiček o formátu 96 nebo 384
Přenášení destiček mezi pracovními plochami a jejich stohování
Míchání/třepání vzorků
Přečištění vzorků pomocí mikrochromatografie v pipetovacích špičkách
Promývání špiček
Přečištění pomocí magnetických perel
Technická specifikace
Kompaktní velikost, která umožňuje v případě potřeby umístění do standardní digestoře, rozměry maximálně 80 cm x 60 cm x 85 cm (š. x hl. x v.)
Robot je vybaven 96 kanálovou hlavou pro pipetování
Robot je vybaven 96 kanálovou hlavou pro mikrochromarografické špičky
Možnost budoucího rozšíření o 384 kanálovou hlavu pro pipetování
Uživatelsky snadná a rychlá výměny pipetovacích hlav (do 5 min)
Robot je vybaven promývací stanicí na špičky s automatickým doplňováním promývacího rozpouštědla
Robot je vybaven orbitální třepačkou s nastavitelnou frekvencí třepání až do min. 1500 rpm
Robot je vybaven termostatovanou pozicí s chlazením a ohřevem na principu Peltier v rozsahu teplot min. 5-100°C
Možnost pipetování pro objemy v rozsahu min. 2-250 uL (objem v jednom kroku) do 96 a 384 jamkových destiček s vysokou přesností (5% CV)
Možnost opakovaného pipetování pro navýšení celkového pipetovaného objemu
Možnost nastavení průtoku nasávání i vypouštění vzorku při pipetování
Kompatibilní se standardizovanými destičkami libovolných výrobců o 96/384/1536 jamek s prostorovou přesností ±0,025 mm X/Y/Z
Řídící PC | PC pro obsluhu robotické stanice, provedení (mini) small form factor nebo (mini) tower s možností umístění naležato i nastojato s vestavěným napájecím zdrojem min. 280 W • procesor o výkonu PassMark CPU Mark minimálně 13 000 bodů • ECC operační paměť minimálně 16 GB DDR4, • disk minimálně 500 GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD • rozhraní minimálně 4 ks USB 3.2 Gen2, 1 ks USB-C, universal combo 3,5 mm audio jack • minimálně 1x RS232 sériový port • integrovaná nebo samostatná grafická karta s výstupy 2x DisplayPort min. verze 1.4 nebo mini Display port • 2 ks síťové karty 1 GbE LAN - dtto výše uvedené. • pracovní stanice musí podporovat minimálně síťovou autentizaci pomocí MAC adresy nebo IEEE 802.1x • podpora technologie zabezpečeného vzdáleného přístupu prostřednictvím datové sítě pro správu počítače před startem OS • USB klávesnice s podporou české diakritiky, USB optická myš, • operačním systémem Windows 11 Professional v jazykové verzi kompatibilní s obslužným SW pro přístroj • monitor velikost 23-24", IPS, matný, antireflexní, Edge-lit podsvícení, Flicker Free, s rozlišením min. 1920 x 1080, kontrast min. 1000:1, svítivost min. 250cd/m2, odezva do 5ms, rozhraní minimálně 1x DisplayPort min. verze 1.2 (s podporou HDCP), 1x HDMI min. verze 1.4 • PC je určeno pro výkonné úlohy s trvalou a vysokou výpočetní zátěží a provoz v režimu 24/7/365 deklarovanou výrobcem zařízení • záruka identická se zárukou na celou sestavu, oprava PC po dobu záruky s garancí opravy u zákazníka provedené nejpozději následující pracovní den a s garancí výrobce o dodávce identického náhradního dílu po celou dobu záruky
Řídící a vyhodnocovací software | Uživatelsky snadný software s možností využití přednastavených hotových workflow anebo uživatelsky definovaných workflow vytvořených pomocí jednoduché volby operací, nastavení jejich jednotlivých parametrů a sestavení sekvence těchto operací bez nutnosti programování
Software umožňuje validaci workflow před jeho spuštěním a odhalení případného chybného nastavení
Software umožňuje pozastavení a opětovné spuštění procesu
Systém obsahuje přednastavený(é) protokol(y) pro proteomickou přípravu vzorku s možností uživatelského nastavení jednotlivých parametrů jako jsou počet a pozice vzorků, jejich objemy, průtoky nanášení, promývání a eluce, výšky pipetovací špičky v jamce atd.
Příslušenství pro robotickou stanici | záložní zdroj(e) napětí pro robotickou stanici včetně externích bateriových modulů pro prodloužení doby výdrže na min. 30 minut
Další součásti dodávky | Aplikační podpora min. 8 dní pro LC/MS systém
Aplikační podpora min. 8 dní pro robotickou stanici
2 x roční preventivní údržba na LC/MS sestavu po dobu záruky včetně spotřebního materiálu
2 x roční preventivní údržba na robotickou stanici po dobu záruky včetně spotřebního materiálu
1 x roční preventivní údržba na UPS po 1. roce provozu
Startovací balíček chemikálií | startovací balíček pro vstupní testování přístroje
Laboratorní digestoř
V souladu s ČSN EN 14175
Šířka 1200 mm, hloubka 900 mm, výška 2700 mm (bez napojovacích částí), pracovní výška 900 mm, průměr připojovacího potrubí 250 mm.
Korpus z laminované dřevotřískové desky o tl. 19 mm (emisní kategorie E1), přední hrany zakončené hliníkovými lakovanými profily. V levém rámu umístěn ovládací displej.
Nosná konstrukce digestoře „H“ rám s profilem 60/25/2 mm včetně rektifikace.
Zadní stěna digestoře z vysokotlakého laminátu tl. 5 mm se dvěmi polypropylenovými servisními moduly pro zabudování servisních prvků do zadní stěny digestoře, osazení zadní stěny digestoře Scaffoldovymi body, servisní prvky umístěné na servisních PP modulech v zadní stěně digestoře: 2 x dusík, 4 x zásuvky 230 V.
Ovládací prvky pro vývody v servisních modulech umístěny v horizontálním servisním panelu pod výsuvným oknem digestoře, 4 x zásuvky 230 V, horizontální servisní panel rozdělený do přestavitelných servisních polí š. 300 mm, klipový bezšroubový systém umožňující budoucí změnu pozice ovládacích/servisních prvků nebo doplnění ovládacích/servisních prvků pro digestoř.
Svisle posuvné okno digestoře v hliníkovém celorámu rozděleno na 2 vodorovně posuvná křídla z tvrzeného bezpečnostního skla.
Dvojité aktivní protiskluzové zařízení pro vertikálně posuvné okno.
Osvětlení digestoře bez oslnění, úsporná lampa downlight energy.
Odtahované hrdlo digestoře pr. 250 mm pro napojení na rozvody VZT .
Základní monitorovací dotyková jednotka digestoře s displejem pro nastavení denního provozu, nočního provozu, ovládání světla, informacích o alarmech, aktuálních a nastavených hodnotách průtoku vzduchu a zapnutí a vypnutí digestoře. Zvukový a vizuální alarm.
Obložení vnitřních stěn digestoře melaminové desky.