Název veřejné zakázky: „UK2LF - Ventilační jednotka pro IVC stojany s příslušenstvím a přestýlací stanice pro laboratorní zvířata“

Režim a druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky III. kategorie

Druh výběrového řízení: otevřená výzva

Technická specifikace, minimální technické požadavky zadavatele:

| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| --- | --- |
| Název zboží | Prodávající uvede obchodní název zboží |
| Základní požadavek: následující položky musí fungovat jako jeden funkční celek Ventilační jednotka IVC, stojany a klece pro myši | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ventilační jednotka pro IVC stojany |  |
| Ventilační jednotka je samonosná, v provedení umožňující instalaci nad IVC stojany | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ventilační jednota pro individuálně ventilované nádoby (dále IVC) umožňující nastavení parametrů pro různé typy a počty nádob. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ventilační jednotka umožňuje řízení proudění v podtlakovém i přetlakovém režimu, nastavení se odehrává v uživatelské úrovni volbou tohoto parametru | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výkon ventilační jednotky je regulovatelný, počet výměn vzduchu regulovatelný v rozsahu do 80x/hod podle konfigurace, s možností přímého zadání jak počtu výměn vzduchu, tak zadáním počtu připojených nádob | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ventilační jednotka je spojena se stojany pouze pružnou hadicí, spojení vylučuje přenos vibrací na stojan, spojení není realizováno mechanicky pevným spojem, umožňuje rozpojení bez použití nástroje | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ovládací systém je vybaven pamětí pro chybová a stavová hlášení | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ovládání je pomocí voděodolného, ergonomicky umístěného dotykového displeje | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ventilační jednotka je osazena čidly pro měření teploty a vlhkosti vzduchu odsávaného z nádob | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ventilační jednotka je vybavena alarmovým systémem, pro signalizaci chybových stavů jednotky a narušení požadovaných parametrů, kontaktem pro vzdálený alarm a je osazena nezávislými čidly interface pro přenos informací do centrálního monitorovacího a alarmového systému, se software umožňujícím sledování a záznam těchto dat a s možností vzdáleného sledování přes webové rozhraní nebo specifický software | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ventilační jednotka je na vstupu i výstupu osazena dvojicí předfiltr (G4) a HEPA filtr (H14), výstup lze osadit doplňkovým uhlíkovým filtrem | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Jednotka je vyrobeny z nerezové ocele AISI 304/304L a z chemicky i mechanicky odolného plastu, celek umožňuje chemickou dekontaminaci, například pomocí H2O2 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Součástí jednotky je samonosný stojan umožňující instalaci ventilační jednotky tak, aby pod ní byl prostor pro umístění jednoho nebo dvou IVC stojanů v provedení dle zadání (Stojany IVC pro alespoň 75 chovných nádob pro myši) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Hlučnost ventilační jednotky do 50 dB | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Příkon ventilační jednotky do 100 W, napájení 230 V | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Rozměry vlastní ventilační jednotky do 1600 x 500 x 400 mm (š x h x v) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Rozměry ovládacího panelu do 250 x 90 x 250 mm (š x h x v) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Hmotnost ventilační jednotky do 80 kg | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Připojovací požadavky ventilační jednotky: Elektrické napájení zásuvka 230 V | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Stojany IVC pro alespoň 75 chovných nádob pro myši – 2 ks | Prodávající uvede obchodní název zboží |
| Stojan pro alespoň 75 ks chovných nádob IVC nádob (nádob) 500-540 cm2 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Stojany jsou určené pro IVC nádoby pro myši (specifikace dále) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Stojany pro individuálně ventilované nádoby umožňují po vložení hermeticky uzavřených nádob nucenou výměnu vzduchu individuálně v každé nádobě s vyloučením křížové kontaminace | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Rozvod vzduchu ve stojanu je řešen snadno demontovatelnými horizontálními rozvodnými trubkami (horní přívod, dolní odtah) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Rozvodné trubky do jednotlivých nádob jsou vedeny svisle pro zamezení usazování zbytků podestýlky a pomocí spojek napojeny na horní a dolní rozvodnou trubku | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Stojan může být provozován plně nebo částečně osazený IVC nádobami | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Odchylka proudění vzduchu v jednotlivých nádobách musí být maximálně ±15 %, bez ohledu, zda je stojan plně nebo částečně osazen nádobami | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Jednotlivé pozice pro vložení nádoby jsou vybaveny západkou pro zajištění správné a náhodným pohybem nenarušitelné pozice nádoby ve stojanu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Jednotlivé pozice pro vložení nádoby jsou vybaveny automatickou optickou indikací správného resp. chybného založení nádoby do stojanu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Stojany jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI304/304L, materiál a provedení umožňuje chemickou dekontaminaci pomocí 30 % par H2O2 a teplotní sterilizaci (autoklávování) při 134°C | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Stojany jsou vzájemně propojitelné do linky s více stojany při použití jedné IVC jednotky | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Stojan musí mít odolná kolečka o prům. alepoň 80 mm, v provedení tlumící hluk, alespoň přední s brzdou | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Rozměry stojanu maximálně: š x h x v: 1800 mm x 700 mm x 2100 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Spodní řada nádob musí být minimálně 200 mm nad podlahou, horní řada nádob maximálně 2100 mm nad podlahou | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Nádoby IVC pro myši |  |
| IVC nádoby pro myši o ploše 500 cm2 až 540 cm2, určené pro myši, kompletně vybaveny včetně láhví, krmítka a visaček na štítky | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Nádoba je hermeticky těsná, se zajištěním těsnosti jak ve stojanu, tak mimo něj. Nádoba je opatřena těsněním mezi víkem a spodní částí nádoby | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Těsnění je snadno vyjmutelné (výměnné), je integrované do spodní části nádoby | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kryt nádoby je opatřen samouzavíratelnými ventily s těsněním pro přívod a odvod vzduchu a ventilem na vstupu pro pítko | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Celá kompletní nádoba je sterilizovatelná (autoklávovatelná) při 134°C | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výměna láhví je umožněna bez narušení ochranné funkce nádoby, tedy bez nutnosti vyjmutí nádoby ze stojanu a otevírání krytu nádoby | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kryty nádoby jsou osazeny mikrobiologickým filtrem pro částice, s účinností filtrace bakterií a virů ≥ 99,99%, plocha filtru je nejméně 200 cm2 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Filtr je integrovaný v krytu, zajištěný západkovým mechanismem s pružným těsněním, výměna filtru je bez použití nástroje. Filtr je odolný vodě, mycím a standardním dezinfekčním prostředkům používaných k mytí v myčkách a je možné ho opakovaně autoklávovat při 134°C | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Konstrukce nádoby a filtru zajišťuje stabilní podmínky (mikrobiologickou ochranu, koncentraci CO2) v nádobě i po vyjmutí nádoby ze stojanu, a to po dobu nejméně 48 hodin | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kryt je opatřen integrovaným mechanismem, umožňujícím vyklopit kryt do polohy min. 90° vůči nádobě, kryt je v této poloze na spodní části fixovaný, zároveň nedochází při vyklápění ke kontaktu vnitřní části krytu a vnějšího potenciálně kontaminovaného povrchu nádoby | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Zvířata nemohou přijít do kontaktu s filtrem, se vzduchovými ventily ani s jinou pro zvířata rizikovou částí nádoby | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Nádoby jsou snadno stohovatelné. 10 nádob pro myši, uložených v sobě má výšku maximálně 60 cm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Láhve jsou na hrdle opatřeny vyměnitelným silikonovým těsněním, v pozici zajištěným drážkou | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Pítka láhví jsou vybavená integrovaným těsněním typu o-kroužek | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výměna láhví je umožněna bez narušení ochranné funkce nádoby, tedy bez nutnosti vyjmutí nádoby ze stojanu a otevíráním krytu nádoby | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Nádoby jsou vybaveny nerezovými víky se zásobníky na krmivo. Zásobník má kapacitu alespoň 0,6 l | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Nerezová víka jsou v provedení poloviční délky, tedy pokrývající cca 50% nádoby a umožňují přístup do nádoby bez vyjímání nerezového víka | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Nádoby jsou vybaveny plastovými držáky na popisné štítky. Držáky lze zavěsit na kryt nádoby, tak na nádobu. Držáky štítků umožňují autoklávování 134°C | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Materiál nádob a láhví je Polysulfone, nebo kvalitativně lepší materiál, certifikovaný s odpovídajícími parametry, odpovídající chovu laboratorních zvířat | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Celek obsahuje alespoň: Stojan s kapacitou alespoň 75 nádob 2 ks Nádoba pro myši, 500 až 540 cm2 300 ks Nerezové víko - zásobník na krmivo 150 ks Kryt nádoby s integrovaným filtrem 150 ks Láhev 260 ml +- 10 ml 150 ks Nerezové pítko 150 ks Univerzální držák štítků 150 ks Ventilační jednotka 1 ks | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Další příslušenství a požadavky zadavatele |  |
| Záruka 24 měsíců | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Zařízení odpovídá evropským směrnicím, Vyhlášce o ochraně pokusných zvířat a ostatním příslušeným zákonům a normám platným v ČR a EU | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Zařízení splňuje příslušné požadavky norem ČSN EN 1822, ČSNEN12469 a ČSN EN ISO 14644 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| IQ/OQ kvalifikace, v souladu s odpovídajícími normami, především ČSN EN12469 a ČSN EN ISO 14644 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Autorizovaný servis dodavatele (dodavatel disponuje certifikací dle příslušných zákonů a norem ve vztahu k dodávané technologii a jejímu servisu) v ČR. Dodavatel je zároveň schopný poskytnout autorizovaný servis pro přestýlací stanici pro laboratorní zvířata ve výběrovém řízení 2024. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výrobce i dodavatel s certifikací ISO 9000 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |

| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| --- | --- |
| Název zboží | Prodávající uvede obchodní název zboží |
| Přestýlací stanice pro laboratorní zvířata | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ochranný box s laminárním prouděním a vzduchovou bariérou, pro přestýlání a manipulaci s laboratorními zvířaty, ochrana produktu (zvířat) i obsluhy, vzduchová ochranná bariéra | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Na vstupu G4 předfiltr a H14 HEPA filtr,na výstupu hrubý předfiltr, G4 předfiltr a H14 HEPA filtr Třída čistoty ve vnitřním prostoru je nejméně ISO 4 dle ISO EN14644-1 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Dva nezávislé ventilátory - na vstupu a výstupu, proudění vzduchu bez recirkulace | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Laminární proudění v rozsahu takovém, aby byla zajištěna čistota prostředí podle stanovených norem. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Optická indikace stavu boxu, ovládání pomocí voděodolného dotykového displeje, indikace rychlosti proudění nad pracovní plochou (ochrana produktu) a ve vzduchové bariéře (ochrana obsluhy), automatická regulace rychlosti proudění, plynule regulovatelné osvícení pracovní plochy do alespoň 1500 Lux | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Pracovní plocha neperforovaná, materiál Trespa, nebo obdobného složení, chemicky odolná, tlumící hluk | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Dvě pracovní polohy pracovní plochy pro manipulaci s různými velikostmi nádob, snadno vyjímatelná pro čištění a autoklávování. Tzn., že laminární přest. stan. umožňuje práci se dvěma typy chov. nádob | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Perforace pro odvod vzduchu pouze v okrajích pracovní plochy | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Pod pracovní plochou odtokový kanál pro záchyt kapalina a snadné mytí, s odtokem do vyjímatelné záchytné vaničky, kanál je vybaven přírubou, zabraňující proniknutí kapaliny do filtrů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| V horní části průhledný kryt pracovního prostoru je po celém obvodu prostoru, materiál netříštivé sklo, nebo obdobný splňující bezpečnostní normy, včetně chemické odolnosti a stálosti při používání běžných čisticích prostředků v těchto provozech, včetně par H2O2, osazený s ohledem na zachování ergonomických vlastností | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vyjímatelný zadní kryt, pro zakrytování zadní strany v plné výšce | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ergonometrické parametry, musí umožňovat pohodlnou práci obsluhy, s tím, že po stranách zařízení bude volnější prostor pro nohy obsluhy apod. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Červené LED osvětlení pro práci ve tmě | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Dvě elektrické zásuvky | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Elektricky výškově stavitelný stojan v rozsahu nastavení výšky pracovní plochy nejméně v rozsahu 900 až 1200 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Snadná manipulace, s brzdou | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Plný přístup na pracovní plochu plně z obou delších stran a částečně z bočních stran | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Pracovní plocha alespoň 1200 x 610 mm, výška pracovního prostoru nejméně 640 mm v horní pozici pracovní plochy, nejméně 690 mm při dolní pozici pracovní plochy | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výška okna v pracovní pozici nejméně 340 mm, po vyklopení krytu nejméně 540 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vyjímatelný držák pro víka nádob v celé délce pracovního prostoru | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Exteriér boxu nerez a chemicky i mechanicky odolný plast | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Pracovní prostor i vnější krytování bez ostrých hran, zaoblené vnější rohy | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vnější rozměry do 1650 x 8100 x 2300 mm (š x h x v) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Hmotnost do 300 kg | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Napájení 230 V, příkon do 500 W | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Přestýlací stanice obsahuje alespoň: Manipulační a přestýlací box 1 ks Držák vík 1 ks | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Další příslušenství a požadavky zadavatele |  |
| Záruka 24 měsíců | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Zařízení odpovídá evropským směrnicím, Vyhlášce o ochraně pokusných zvířat a ostatním příslušeným zákonům a normám platným v ČR a EU | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Zařízení splňuje příslušné požadavky norem ČSN EN 1822, ČSNEN12469 a ČSN EN ISO 14644 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| IQ/OQ kvalifikace, v souladu s odpovídajícími normami, především ČSN EN12469 a ČSN EN ISO 14644 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Autorizovaný servis dodavatele (dodavatel disponuje certifikací dle příslušných zákonů a norem ve vztahu k dodávané technologii a jejímu servisu) v ČR Dodavatel je zároveň schopný poskytnout autorizovaný servis pro celý funkční celek sloužící k chovu laboratorních zvířat ve výběrovém řízení 2024 pro dodání IVC jednotky. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výrobce i dodavatel s certifikací ISO 9000 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |