# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

| Přístroj pro terapii prostřednictvím vysokovýkonového fokusovaného ultrazvuku – Generátor ultrazvukové buněčné stimulace | Prodávající uvede obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: Parametry nabízeného zboží musí být řádně vyplněny, tj. musí být uvedeny přímo technické parametry a jejich hodnoty (jak je uvedeno v každém řádku), nestačí uvést pouze „ano“, „splňuji“ apod. |
| Laboratorní přístroj pro fyzikální intervence zaměřené na mezenchymální stromální buňky (MSCs) a další buněčné kultury s fokusovaným ultrazvukem. Použití v laboratorním výzkumu buněčné a molekulární biologie, tkáňovém inženýrství a v preklinickém výzkumu. Umožní obsluhu s možností použití běžných nosičů buněčných kultur typu Scaffold, dodáván s kalibračním protokolem. Schopnost kombinovat ultrazvuk s elektrickou a laserovou stimulací. | Prodávající uvede popis nabízeného zboží. |
| Hlavní součásti přístroje: |  |
| Základní bloky pro generátor ultrazvukové buněčné stimulace: - Generátor ultrazvukového vlnění. - Disruptivní zesilovací subsystém s FET tranzistory s nitridem galia. - Technologie GaN – využívá technologii nitridu galia pro zvýšenou účinnost přeměny elektrické energie na ultrazvuk. - Základní řídící jednotka přístroje. - Technicky plně přizpůsoben kombinovanému působení ultrazvuku s elektrickou a laserovou stimulací. - Uživatelské rozhraní: Obsluha a nastavení parametrů v rozsahu dle technických parametrů uvedených níže, možnost práce s běžnými nosiči buněčných kultur typu Scaffold. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Technické parametry: |  |
| Napájecí napětí: přístroj je možné připojit do standardní elektrické síťové zásuvky dle platné evropské normy, 1/N/PE (příkon do 500 W ve špičce) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Výstupní výkon: 2-80 W/Rz=50 Ohm. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Nosná frekvence: 1MHz (+/- 3 %) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Nosná frekvence klíčována, on/off | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Výstupní konektor: 4pin MIC | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Ovládání - lokální via řídící PLC (klíčování signálu) Ovládání - vzdálené: NC | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Displej: PLC s minimálním rozměrem 4,3" | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Protokol komunikace: RS485_ Modbus RTU, TCP/IP | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Jištění: T2A / 250 V | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Krytí: IP 20 / IP 20 | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Chlazení: vzduchem –ventilátor | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Rozměry a hmotnost: přenosný přístroj | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Aplikátor: Precesní s aktivní plochou průměru 19 mm, univerzální Nesený manipulátorem, aktivní plocha průměru 25 mm, precesní pohyb zajištěn robotickým manipulátorem S dvojicí aplikátorů s aktivní plochou průměru 19 mm v uspořádání otočného karuselu o průměru 76 mm umožňujícího homogenní ozařování biologických vzorků | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Požadavky na konstrukci, technické provedení a vnitřní strukturu přístroje: |  |
| Multiměničový rotační aplikátor terapeutického ultrazvuku zahrnující motor a vyznačující se tím, že ve spodní části je na ložiscích uložen karusel otočný́ kolem otočné osy karuselu a opatřený 2 až 3 komorami, přičemž v každé komoře je uspořádán piezoelektrický měnič elektrického budicího signálu na ultrazvukové vlnění. Komory jsou válcového tvaru, a jejich středové osy jsou mimoběžné s otočnou osou karuselu. | Prodávající uvede popis nabízeného zboží. |
| Zařízení pro vytváření ultrazvuku vysoké lokální intenzity, je tvořeno komorou a vnějším pláštěm vymezujícím dutinu, přičemž vnitřní plocha vnějšího pláště má tvar rotačního paraboloidu se základnou a vrcholem, a dutina vnějšího pláště je uzpůsobena pro obsažení kapalného média. Mezi dutinou a piezoelektrickým měničem je uspořádána přizpůsobovací akustická deska, a v matici s prstencovitou prohlubní jsou uspořádány pružné kruhové podložky upevňující membránu. Vnější plášť je v blízkosti závitového spoje s komorou dále spojen s výustkem pro přívod a/nebo odvod kapalného média. | Prodávající uvede popis nabízeného zboží. |