Název veřejné zakázky: „UK2LF - Ventilační jednotka pro IVC stojany s příslušenstvím a přestýlací stanice pro laboratorní zvířata“

Režim a druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky III. kategorie

Druh výběrového řízení: otevřená výzva

Technická specifikace, minimální technické požadavky zadavatele:

| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| --- | --- |
| Název zboží | Prodávající uvede obchodní název zboží |
| Základní požadavek: následující položky musí fungovat jako jeden funkční celek Ventilační jednotka IVC, stojany a klece pro myši | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ventilační jednotka pro IVC stojany |  |
| Ventilační jednotka je samonosná, v provedení umožňující instalaci nad IVC stojany | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ventilační jednota pro individuálně ventilované nádoby (dále IVC) umožňující nastavení parametrů pro různé typy a počty nádob. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ventilační jednotka umožňuje řízení proudění v podtlakovém i přetlakovém režimu, nastavení se odehrává v uživatelské úrovni volbou tohoto parametru | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výkon ventilační jednotky je regulovatelný, počet výměn vzduchu regulovatelný v rozsahu do 80x/hod podle konfigurace, s možností přímého zadání jak počtu výměn vzduchu, tak zadáním počtu připojených nádob | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ventilační jednotka je spojena se stojany pouze pružnou hadicí, spojení vylučuje přenos vibrací na stojan, spojení není realizováno mechanicky pevným spojem, umožňuje rozpojení bez použití nástroje | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ovládací systém je vybaven pamětí pro chybová a stavová hlášení | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ovládání je pomocí voděodolného, ergonomicky umístěného dotykového displeje | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ventilační jednotka je osazena čidly pro měření teploty a vlhkosti vzduchu odsávaného z nádob | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ventilační jednotka je vybavena alarmovým systémem, pro signalizaci chybových stavů jednotky a narušení požadovaných parametrů, kontaktem pro vzdálený alarm a je osazena nezávislými čidly interface pro přenos informací do centrálního monitorovacího a alarmového systému, se software umožňujícím sledování a záznam těchto dat a s možností vzdáleného sledování přes webové rozhraní nebo specifický software | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ventilační jednotka je na vstupu i výstupu osazena dvojicí předfiltr (G4) a HEPA filtr (H14), výstup lze osadit doplňkovým uhlíkovým filtrem | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Jednotka je vyrobeny z nerezové ocele AISI 304/304L a z chemicky i mechanicky odolného plastu, celek umožňuje chemickou dekontaminaci, například pomocí H2O2 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Součástí jednotky je samonosný stojan umožňující instalaci ventilační jednotky tak, aby pod ní byl prostor pro umístění jednoho nebo dvou IVC stojanů v provedení dle zadání (Stojany IVC pro alespoň 75 chovných nádob pro myši) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Hlučnost ventilační jednotky do 50 dB | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Příkon ventilační jednotky do 100 W, napájení 230 V | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Rozměry vlastní ventilační jednotky do 1600 x 500 x 400 mm (š x h x v) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Rozměry ovládacího panelu do 250 x 90 x 250 mm (š x h x v) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Hmotnost ventilační jednotky do 80 kg | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Připojovací požadavky ventilační jednotky: Elektrické napájení zásuvka 230 V | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Stojany IVC pro alespoň 75 chovných nádob pro myši – 2 ks | Prodávající uvede obchodní název zboží |
| Stojan pro alespoň 75 ks chovných nádob IVC nádob (nádob) 500-540 cm2 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Stojany jsou určené pro IVC nádoby pro myši (specifikace dále) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Stojany pro individuálně ventilované nádoby umožňují po vložení hermeticky uzavřených nádob nucenou výměnu vzduchu individuálně v každé nádobě s vyloučením křížové kontaminace | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Rozvod vzduchu ve stojanu je řešen snadno demontovatelnými horizontálními rozvodnými trubkami (horní přívod, dolní odtah) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Rozvodné trubky do jednotlivých nádob jsou vedeny svisle pro zamezení usazování zbytků podestýlky a pomocí spojek napojeny na horní a dolní rozvodnou trubku | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Stojan může být provozován plně nebo částečně osazený IVC nádobami | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Odchylka proudění vzduchu v jednotlivých nádobách musí být maximálně ±15 %, bez ohledu, zda je stojan plně nebo částečně osazen nádobami | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Jednotlivé pozice pro vložení nádoby jsou vybaveny západkou pro zajištění správné a náhodným pohybem nenarušitelné pozice nádoby ve stojanu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Jednotlivé pozice pro vložení nádoby jsou vybaveny automatickou optickou indikací správného resp. chybného založení nádoby do stojanu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Stojany jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI304/304L, materiál a provedení umožňuje chemickou dekontaminaci pomocí 30 % par H2O2 a teplotní sterilizaci (autoklávování) při 134°C | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Stojany jsou vzájemně propojitelné do linky s více stojany při použití jedné IVC jednotky | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Stojan musí mít odolná kolečka o prům. alepoň 80 mm, v provedení tlumící hluk, alespoň přední s brzdou | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Rozměry stojanu maximálně: š x h x v: 1800 mm x 700 mm x 2100 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Spodní řada nádob musí být minimálně 200 mm nad podlahou, horní řada nádob maximálně 2100 mm nad podlahou | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Nádoby IVC pro myši |  |
| IVC nádoby pro myši o ploše 500 cm2 až 540 cm2, určené pro myši, kompletně vybaveny včetně láhví, krmítka a visaček na štítky | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Nádoba je hermeticky těsná, se zajištěním těsnosti jak ve stojanu, tak mimo něj. Nádoba je opatřena těsněním mezi víkem a spodní částí nádoby | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Těsnění je snadno vyjmutelné (výměnné), je integrované do spodní části nádoby | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kryt nádoby je opatřen samouzavíratelnými ventily s těsněním pro přívod a odvod vzduchu a ventilem na vstupu pro pítko | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Celá kompletní nádoba je sterilizovatelná (autoklávovatelná) při 134°C | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výměna láhví je umožněna bez narušení ochranné funkce nádoby, tedy bez nutnosti vyjmutí nádoby ze stojanu a otevírání krytu nádoby | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kryty nádoby jsou osazeny mikrobiologickým filtrem pro částice, s účinností filtrace bakterií a virů ≥ 99,99%, plocha filtru je nejméně 200 cm2 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Filtr je integrovaný v krytu, zajištěný západkovým mechanismem s pružným těsněním, výměna filtru je bez použití nástroje. Filtr je odolný vodě, mycím a standardním dezinfekčním prostředkům používaných k mytí v myčkách a je možné ho opakovaně autoklávovat při 134°C | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Konstrukce nádoby a filtru zajišťuje stabilní podmínky (mikrobiologickou ochranu, koncentraci CO2) v nádobě i po vyjmutí nádoby ze stojanu, a to po dobu nejméně 48 hodin | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kryt je opatřen integrovaným mechanismem, umožňujícím vyklopit kryt do polohy min. 90° vůči nádobě, kryt je v této poloze na spodní části fixovaný, zároveň nedochází při vyklápění ke kontaktu vnitřní části krytu a vnějšího potenciálně kontaminovaného povrchu nádoby | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Zvířata nemohou přijít do kontaktu s filtrem, se vzduchovými ventily ani s jinou pro zvířata rizikovou částí nádoby | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Nádoby jsou snadno stohovatelné. 10 nádob pro myši, uložených v sobě má výšku maximálně 60 cm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Láhve jsou na hrdle opatřeny vyměnitelným silikonovým těsněním, v pozici zajištěným drážkou | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Pítka láhví jsou vybavená integrovaným těsněním typu o-kroužek | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výměna láhví je umožněna bez narušení ochranné funkce nádoby, tedy bez nutnosti vyjmutí nádoby ze stojanu a otevíráním krytu nádoby | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Nádoby jsou vybaveny nerezovými víky se zásobníky na krmivo. Zásobník má kapacitu alespoň 0,6 l | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Nerezová víka jsou v provedení poloviční délky, tedy pokrývající cca 50% nádoby a umožňují přístup do nádoby bez vyjímání nerezového víka | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Nádoby jsou vybaveny plastovými držáky na popisné štítky. Držáky lze zavěsit na kryt nádoby, tak na nádobu. Držáky štítků umožňují autoklávování 134°C | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Materiál nádob a láhví je Polysulfone, nebo kvalitativně lepší materiál, certifikovaný s odpovídajícími parametry, odpovídající chovu laboratorních zvířat | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Celek obsahuje alespoň: Stojan s kapacitou alespoň 75 nádob 2 ks Nádoba pro myši, 500 až 540 cm2 min. 300 ks (podmínkou dvojnásobné množství než nerezových vík) Nerezové víko - zásobník na krmivo min. 150 ks (shodné množství jako kryt, láhev, pítko, držák) Kryt nádoby s integrovaným filtrem min. 150 ks (shodné množství jako víko, láhev, pítko, držák) Láhev 260 ml +- 10 ml min. 150 ks (shodné množství jako kryt, víko, pítko, držák) Nerezové pítko min. 150 ks (shodné množství jako kryt, víko, láhev, držák) Univerzální držák štítků min. 150 ks (shodné množství jako víko, kryt, láhev, pítko) Ventilační jednotka 1 ks | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Další příslušenství a požadavky zadavatele |  |
| Záruka 24 měsíců | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Zařízení odpovídá evropským směrnicím, Vyhlášce o ochraně pokusných zvířat a ostatním příslušeným zákonům a normám platným v ČR a EU | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Zařízení splňuje příslušné požadavky norem ČSN EN 1822, ČSNEN12469 a ČSN EN ISO 14644 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| IQ/OQ kvalifikace, v souladu s odpovídajícími normami, především ČSN EN12469 a ČSN EN ISO 14644 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Autorizovaný servis dodavatele (dodavatel disponuje certifikací dle příslušných zákonů a norem ve vztahu k dodávané technologii a jejímu servisu) v ČR. Dodavatel je zároveň schopný poskytnout autorizovaný servis pro přestýlací stanici pro laboratorní zvířata ve výběrovém řízení 2024. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výrobce i dodavatel s certifikací ISO 9000 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |

| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| --- | --- |
| Název zboží | Prodávající uvede obchodní název zboží |
| Přestýlací stanice pro laboratorní zvířata | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ochranný box s laminárním prouděním a vzduchovou bariérou, pro přestýlání a manipulaci s laboratorními zvířaty, ochrana produktu (zvířat) i obsluhy, vzduchová ochranná bariéra | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Na vstupu G4 předfiltr a H14 HEPA filtr,na výstupu hrubý předfiltr, G4 předfiltr a H14 HEPA filtr Třída čistoty ve vnitřním prostoru je nejméně ISO 4 dle ISO EN14644-1 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Dva nezávislé ventilátory - na vstupu a výstupu, proudění vzduchu bez recirkulace | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Laminární proudění v rozsahu takovém, aby byla zajištěna čistota prostředí podle stanovených norem. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Optická indikace stavu boxu, ovládání pomocí voděodolného dotykového displeje, indikace rychlosti proudění nad pracovní plochou (ochrana produktu) a ve vzduchové bariéře (ochrana obsluhy), automatická regulace rychlosti proudění, plynule regulovatelné osvícení pracovní plochy do alespoň 1500 Lux | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Pracovní plocha neperforovaná, materiál Trespa, nebo obdobného složení, chemicky odolná, tlumící hluk | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Dvě pracovní polohy pracovní plochy pro manipulaci s různými velikostmi nádob, snadno vyjímatelná pro čištění a autoklávování. Tzn., že laminární přest. stan. umožňuje práci se dvěma typy chov. nádob | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Perforace pro odvod vzduchu pouze v okrajích pracovní plochy | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Pod pracovní plochou odtokový kanál pro záchyt kapalina a snadné mytí, s odtokem do vyjímatelné záchytné vaničky, kanál je vybaven přírubou, zabraňující proniknutí kapaliny do filtrů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| V horní části průhledný kryt pracovního prostoru je po celém obvodu prostoru, materiál netříštivé sklo, nebo obdobný splňující bezpečnostní normy, včetně chemické odolnosti a stálosti při používání běžných čisticích prostředků v těchto provozech, včetně par H2O2, osazený s ohledem na zachování ergonomických vlastností | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vyjímatelný zadní kryt, pro zakrytování zadní strany v plné výšce | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ergonometrické parametry, musí umožňovat pohodlnou práci obsluhy, s tím, že po stranách zařízení bude volnější prostor pro nohy obsluhy apod. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Červené LED osvětlení pro práci ve tmě | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Dvě elektrické zásuvky | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Elektricky výškově stavitelný stojan v rozsahu nastavení výšky pracovní plochy nejméně v rozsahu 900 až 1200 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Snadná manipulace, s brzdou | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Plný přístup na pracovní plochu plně z obou delších stran a částečně z bočních stran | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Pracovní plocha alespoň 1200 x 610 mm, výška pracovního prostoru nejméně 640 mm v horní pozici pracovní plochy, nejméně 690 mm při dolní pozici pracovní plochy | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výška okna v pracovní pozici nejméně 340 mm, po vyklopení krytu nejméně 540 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vyjímatelný držák pro víka nádob v celé délce pracovního prostoru | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Exteriér boxu nerez a chemicky i mechanicky odolný plast | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Pracovní prostor i vnější krytování bez ostrých hran, zaoblené vnější rohy | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vnější rozměry do 1650 x 8100 x 2300 mm (š x h x v) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Hmotnost do 300 kg | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Napájení 230 V, příkon do 500 W | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Přestýlací stanice obsahuje alespoň: Manipulační a přestýlací box 1 ks Držák vík 1 ks | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Další příslušenství a požadavky zadavatele |  |
| Záruka 24 měsíců | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Zařízení odpovídá evropským směrnicím, Vyhlášce o ochraně pokusných zvířat a ostatním příslušeným zákonům a normám platným v ČR a EU | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Zařízení splňuje příslušné požadavky norem ČSN EN 1822, ČSNEN12469 a ČSN EN ISO 14644 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| IQ/OQ kvalifikace, v souladu s odpovídajícími normami, především ČSN EN12469 a ČSN EN ISO 14644 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Autorizovaný servis dodavatele (dodavatel disponuje certifikací dle příslušných zákonů a norem ve vztahu k dodávané technologii a jejímu servisu) v ČR Dodavatel je zároveň schopný poskytnout autorizovaný servis pro celý funkční celek sloužící k chovu laboratorních zvířat ve výběrovém řízení 2024 pro dodání IVC jednotky. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výrobce i dodavatel s certifikací ISO 9000 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |