Příloha č. 2a Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – dodávka přístrojového vybavení – MS interface a derivatizér k HPTLC |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky s názvem „FAF UK – dodávka přístrojového vybavení – MS interface a derivatizér k HPTLC“ níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky. Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků a nenabídne rovnocenné, nebo lepší řešení, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

Přístroj č. 1

MS interface k HPTLC

Popis poptávaného zboží – Základní vlastnosti – Minimální požadavky

- podporovaná velikost TLC destiček: 20 x 20 cm a 20 x 10 cm, - podporovaný materiál TLC destiček: Sklo, hliník a plast - poloautomatický systém k eluci sloučenin z TLC/HPTLC desek - musí zahrnovat automatický pohyb eluční hlavy, čištění eluční dráhy stlačeným vzduchem, ruční polohování a přepínání - musí obsahovat oválnou eluční hlavu 4 x 2 mm - přímé spojení s MS detektorem nebo sběr do vialek

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Požadavky na kompatibilitu??

Zadavatel požaduje kompatibilitu se stávajícím vybavením - se softwarovým balíčkem CAMAG VisionCATS

Přístroj č. 2

Derivatizér k HPTLC

Popis poptávaného zboží – Základní vlastnosti – Minimální požadavky

- Automatická derivatizace pomocí technologie mikro-kapénkového sprejování - Podporovaná velikost TLC destiček: 20 x 20 cm a 20 x 10 cm, - Podporovaný materiál TLC destiček: Sklo, hliník a plast - Derivatizační metoda: Automatický nástřik derivatizačního činidla - Spotřeba činidla: 4 ml na destičky 20 x 20 cm, 2–3 ml na destičky 20 x 10 cm - Sada 4 rozprašovacích trysek pro různá derivatizační činidla - Sada těsnění pro 20 x 20 cm desky - Sada těsnění pro 20 x 10 cm desky

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Požadavky na kompatibilitu

Zadavatel požaduje kompatibilitu se stávajícím vybavením - se softwarovým balíčkem CAMAG VisionCATS

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu a zaškolení obsluhy v délce 1 hodiny.