## LMCH 48-2024
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku. Jednotková cena bude dodavatelem vepsána max. na 2 desetinná místa.
část 01
Položka | Popis | Poznámka | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Dávkovač kapalin s nastavitelným objemem 5 - 25 ml: - stupnice dělená po 1 ml - vysoká chemická odolnost - plně autoklávovatelný - objem nastavitelný pomocí lišty s jezdcem. |  | ks | 2 | 0 | 0
[5 empty] | celková cena část 01 | 0
část 02
Položka | Popis | Poznámka | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Identifikace nabízeného zboží
1 | Centrifuga na 8 konických zkumavek o objemu do 15 ml: - Plně automatická, - senzor nerovnováhy rotoru spojený s automatickým vypnutím centrifugy, - elektronické víko zabraňující otevření centrifugy při provozu a roztočení rotoru s otevřeným víkem, -nastavitelný rozsah otáček minimálně až na 5000 rpm, - nastavitelný časovač minimálně v rozmezí 1-99 minuty, - minimální záruční doba 2 roky. |  | ks | 1 | 0 | 0
2 | Centrifuga pro dvě 96ti jamkové destičky: - rychlé stočení kapiček v PCR destičkách zajišťující správné koncentrace reaktantů ve spodní části jamek, a tak lepší výtěžky, - rychlost otáček min. 2700 rpm, 700xg, - konstrukce výklopného rotoru zabraňující rozlití i bez použití těsnící pásky, - doba odstřeďování max. 30 sekund, - automatická elektrická brzda, zpomalení do 5 sekund - vhodná pro většinu používaných PCR destiček a mikrotitračních destiček - max. hmotnost 5 kg. - chlazená - minimální záruční doba 2 roky. |  | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | celková cena část 02 | 0
část 03
Položka | Popis | Poznámka | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Pístoventilový dávkovač s nastavitelným objemem 1-10 ml: - stupnice dělená po 0,2 ml - objem nastavitelný pomocí lišty s jezdcem - chemická odolnost - plně autoklávovatelný - snadné připojení aspirační trubice - součástí dávkovače jsou adaptéry na lahve se závity: GL25, GL28, GL32, GL38, GL45. |  | ks | 2 | 0 | 0
[5 empty] | celková cena část 03 | 0
část 04
Položka | Popis | Poznámka | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Identifikace nabízené zboží
1 | 4-místné magnetické míchadlo s ohřevem se samostatně řízenými čtyřmi míchacími místy. Míchací a ohřívací plochy vyrobeny z hliníku, odolné vůči chemikáliím, elektronická regulace otáček a teploty pro každou plochu samostatně. Regulovatelné otáčky min 1 500 rpm a teplota max. do 370°C (pro každou plotýnku samostatně). Průměr topné plochy min 15 cm, možnost použití míchací nádoby o průměru až do 18 cm. Kapacita 0,1 l – 5 l / 1 míchací plocha. Požadovaná záruka přístroje alespoň 2 roky. |  | ks | 2 | 0 | 0
2 | Magnetické míchadlo s funkcí topení a LCD displejem. Míchací a ohřívací plochy vyrobeny z hliníku, odolné vůči chemikáliím, elektronická regulace otáček a teploty. Regulovatelné otáčky v minimálním intervalu od 0 do 1 500 rpm a teplotní rozsah ohřevu minimálně 0 - 380°C. Průměr topné plochy cca 14 cm. Maximální objem míchání 5 litrů. Požadovaná záruka přístroje alespoň 2 roky. |  | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | celková cena část 04 | 0
část 05
Položka | Popis | Poznámka | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | 8-kanálová pipeta o objemu 0,5-10ul, kompatibilní se špičkami Eppendorf. - plynule nastavitelné se systémem uzamčení pipetovaného objemu, - vysoká mechanická a chemická odolnost, odhazovací píst pro odstranění špičky do odpadu, - plně autoklávovatelné. - balení obsahuje sadu pro údržbu. |  | ks | 1 | 0 | 0
2 | Elektronický pipetovací nástavec: - elektronický pipetovací nástavec pro pipety v objemech 1 – 100 mL, - LCD displej, - možnost gravitačního vypuštění, - regulovatelná rychlost pipetování, - vhodný pro skleněné a plastové pipety, - napájení 220 V, - vyměnitelný hydrofóbní 0.45µm filtr, - baterie: lithiové, - doba užívání nabitých baterií (min. 8 hodin), - dodání včetně nabíječky/nabíjecího stojánku. |  | ks | 1 | 0 | 0
3 | Pipety v setu o objemu 0.5-10 uL, 10-100 uL a 100-1000 uL, včetně boxu se vzorky kompatibilních špiček nebo sáčku se vzorky kompatibilních špiček odpruzeny konus pro optimalni nasazeni spicky Autoklávovatelné všechny části pipety UV odolné Možnost kalibrace Možnost uvedení do továrního nastavení Zvýšená odolnost proti kyselinám a zásadám Schopnost pipetovat i obtížně piptovatelné látky, zejména: alkohol, aceton, xylen Odpružení kónusu pipety Kompatibilita s Eppendorf pipetami, které již máme v laboratoři. S možností sekundárního nastavení pro zvýšenou přesnost pipetování ne-vodných kapalin |  | set | 1 | 0 | 0
4 | Sada automatických jednokanálových pipet pro pipetování malých objemů Každá sada obsahuje: pipeta 0,1-2,5 ul, pipeta 0,5-10 ul, pipeta 10-100 ul Plynule nastavitelné se systémem uzamčení pipetovaného objemu Vysoká mechanická a chemická odolnost Plně autoklávovatelné Ergonomický design, velmi lehké pipety, velmi nízké pipetovací síly Barevné označení odpovídající špičkám Krytý popisný štítek Kompatibilita plastů (špiček) i s plasty jiných výrobců Součástí dodávky stojan na pipety Přesnost: • rozsah 0,1-2,5 ul → max. povolená chyba (ul) (objem/systematická/nahodilá) - 0,2/± 0.024/≤ 0.012; 0,5/± 0.025/≤ 0.012; 1/ ± 0.027/≤ 0.013; 2/ ± 0.030/≤ 0.014 • rozsah 0,5-10 ul → max. povolená chyba (ul) (objem/systematická/nahodilá) - 1/± 0.025/≤ 0.012; 5/± 0.075/≤ 0.03; 10/ ± 0.10/≤ 0.04 • rozsah 10-100 ul → max. povolená chyba (ul) (objem/systematická/nahodilá) - 10/± 0.35/≤ 0.10; 50/± 0.40/≤ 0.12; 100/ ± 0.80/≤ 0.15 |  | sada | 1 | 0 | 0
[5 empty] | celková cena část 05 | 0