# Příloha č. 1 kupní smlouvy – Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

| Polysomnografický systém pro pokračování výzkumu spánku neurologických chorob a v detailní fenotypizaci neurologických nemocí z hlediska spánku | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| Kompaktní zesilovač s integrovanými vstupy pro multikanálové monitorování |  |
| - PSG hlavice pro výzkumné extensivní registrace s možností bezdrátové komunikace, celkový počet kanálů min. 64, z toho min. 50 kanálů se společnou referencí, další kanály programovatelné buď se společnou referencí nebo jako bipolár | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - PSG hlavice pro jednoduché výzkumné registrace min. 32 kanálů + PSG externí box umístitelný na pacienta (kanály: poloha, dýchací zvuky, proud vzduchu, pásy pohybu hrudníku a břicha + kanály SpO2) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Vstupní impedance EEG kanálů 1Gohm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Izolovaný vstupní sériový port pro připojení oxymetru (napájeného z tohoto vstupu) s výstupem SpO2, pletysmografickou křivkou a tepovou frekvencí | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Čidlo pro určení polohy těla | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - 2 nezávislé vstupy pro indukční pásy snímající pohyby hrudníku a břicha | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Vzorkovací frekvence zesilovače konfigurovatelná v rozsahu min. 256 Hz – 16kHz na kanál. A/D převod musí být 24 bitový | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Možnost použití systému pro registraci standardního videoEEG | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Možnost registrace videopolysomnografie nebo videoEEG kontinuálně minimálně 24 hodin | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Možnost on-line vstupu transkutánní kapnometrie | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| HD IP PTZ kamera, audio a IR osvětlení |  |
| - Minimální rozlišení 1280x720 bodů snímková frekvence min. 25/s optický zoom 30x autofokus, dvoukamerový systém | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Kódování video H.264 a MPEG-4 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Audio se všesměrovým mikrofonem min. vzorkovací frekvence 8 kHz (kodeky G.711/G,.726, AAC (16kHz, 48kHz). | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - IR osvětlení s výkonem 50W a širokým úhlem osvětlení | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Snímací stanice |  |
| - Stolní počítač s OS Windows 10 nebo novější verze Pro 64 bit a aplikačním sw pro registraci PSG a EEG společně se synchronním záznamem videa a audia. Vstupy pro připojení všech vstupních signálů a výstupy pro spojení s popisovací stanicí a archivem, (PC musí být kompatibilní s nabídnutým polysomnografickým systémem a potřebným softwarem) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Možnost prohlížení a v případě polysomnografie skórování nasnímaného záznamu v průběhu registrace. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - min. 24“ LCD monitor | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Popisovací stanice |  |
| - Stolní počítač s operačním systémem např. OS Windows 10 Pro 64 bit a aplikačním sw pro prohlížení a popis PSG a EEG (včetně synchronního přehrávání videa a audia). Vstupy pro komunikaci se snímací stanicí a archivem. (PC musí být kompatibilní s nabídnutým polysomnografickým systémem a potřebným softwarem) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - min. 24“ LCD monitor | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Sada polygrafických senzorů |  |
| - 12 kanálová sada miskových EEG elektrod | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - hrudní a břišní senzor s indukčním pásem | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - senzor polohy pacienta | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - termistor | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - piezosenzor chrápání | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - pulzoxymetr | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Požadavky na aplikační sw |  |
| - Automatická analýza polysomnografického záznamu (PSG) dle Manuálu skórování spánku a s ním spojených událostí Americké Akademie Spánkové Medicíny z roku 2020 (AASM 2020) nebo vyšší aktuálně platné verze tohoto manuálu. Připravené základní vyšetřovací protokoly a šablony reportů noční PSG, MSLT, MWT. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Automatické zpracování manuálního skoringu všech parametrů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Kromě standardních a běžných polysomnografických funkcí požadujeme: hodnocení abnormit svalového napětí při diagnostice poruchy chování v REM spánku a hodnocení periodických pohybů končetinami ve spánku, vyhledávání spánkových vřeten, probouzecích reakcí a výpočet výkonových spekter. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Aplikační sw musí podporovat následující formáty pro Import: EDF/EDF+, Embla, | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Aplikační sw musí podporovat následující formáty pro export: EDF/EDF+, ASCII, , seznamy událostí a hypnogramy do csv nebo txt | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Požadavky na integraci se stávajícím prostředím zadavatele: |  |
| - Licence na popis na dalších min. 3 PC (Součástí cenové nabídky je licence na analyzační software pro další 3 PC.) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Exportovatelná a individuálně nastavitelná výstupní zpráva s možností vložení do nemocničního informačního systému VFN (Možnost přenosu zprávy vyšetření (reportu) do NIS pomocí schránky systému Windows.) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |

Pokud Zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

Pokud Zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.