## LMCH 58-2024
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku. Jednotková cena bude dodavatelem vepsána max. na 2 desetinná místa.
část 01
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Identifikace nabízeného zboží
1 | Koncentrátor na principu ohřevu vzorků v hliníkovém bloku a odfoukáváním rozpouštědla proudem inertního plynu, popř. vzduchu pro minimálně 12 pozic (12 trysek / jehel). Posuvným ramenem je možné nastavit výšku trysek a trysky mohou být v pozici on/off nezávisle na sobě. Součástí dodávky 2 vyměnitelné zahřívací hliníkové bloky s čelními průřezy, kterými lze sledovat množství odpařovaného vzorku v jednotlivých pozicích. Technické parametry: Pracovní teplota minimálně v rozmezí + 5 °C nad okolní teplotu až 150 °C Stabilita teploty ± 0.5 °C pro teploty od 40 do 100 °C a ± 1 °C pro teploty od 100 do 150 °C Přesnost zobrazení teploty: minimálně 0.1°C Výkon ohřevu ≤ 30 min z teploty 40 na 150 °C Nastavení času minimálně 1 min – 99 h 59 min Proud dusíku: 0 – 10 L/min Záruční doba 1 rok Součástí dodávky bude instalace servisním technikem a zaškolení obsluhy. | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 01 | 0
část 02
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Identifikace nabízeného zboží
1 | Koncentrátor pro zakoncentrování malých objemů vzorků, umístěných v 96jamkových mikrotitračních destičkách či v konických zkumavkách 0,2 mL. Mikrotitrační destičky se umisťují na hliníkovou desku s topným tělesem a odpařování je zajištěno ohřevem vzorků a současným odfoukáváním rozpouštědla proudem interního plynu, popř. vzduchu, 96 nerezovými jehlami. Plyn je veden z externího zdroje. Technické parametry: Pracovní teplota + 5°C nad okolní teplotu až 150 °C Stabilita teploty ± 0.5 °C pro teploty od 40 do 100 °C a ± 1 °C pro teploty od 100 do 150 °C Výkon ohřevu ≤ 30 min z teploty 40 na 150 °C Nastavení času minimálně 1 min – 99 h 59 min Přesnost zobrazení teploty: minimálně 0.1°C Součástí dodávky bude blok pro umístění 96pozicové destičky a samostatně stojící regulátor tlaku a průtoku plynu. Záruční doba 1 rok Součástí dodávky bude instalace servisním technikem a zaškolení obsluhy. | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 02 | 0
část 03
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Identifikace nabízeného zboží
1 | Vakuový manifold SPE, 12ti pozicový systém Zařízení pro současné zpracování 12 vzorků. Víko s 12 ventilky on/off pro regulaci průtoku a pro nevyužití plné kapacity přístroje 12 ks plastových jehel Skleněná nádoba s těsnícím krytem a držákem na 12 SPE kolonek Plastová sběrná odpadní nádoba Manometr pro měření vakua (ukazatel tlaku) Víceúčelové stojánky umožňující použití různých sběrných nádob, konkrétně stojánky pro zkumavky 13 a 16 mm, 2 ml vialky, odměrné baňky 1 ml, 2 ml, 5 ml a 10 ml. Membránová vývěva dimenzovaná k manifoldu a propojovací materiál Záruční doba 1 rok Součástí dodávky bude instalace servisním technikem a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 03 | 0