Příloha č. 4 k č.j.: UK3LF/177329/2024

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | UK3LF - Infrared spektroskopický dechový analyzátor |  |
| --- | --- | --- |
| URL odkaz zakázky v nástroji E-ZAK | https://zakazky.cuni.cz/contract_display_8275.html |  |
| Zadavatel |  |  |
| Obchodní firma nebo název | Univerzita Karlova |  |
| Sídlo | Ovocný trh 560/5, Staré město, 116 36 Praha 1 |  |
| IČO, DIČ | 00216208, CZ00216208 |  |
| Týká se součásti | 3. lékařská fakulta, Ruská 2411/87, Vinohrady, 100 00 Praha 10 |  |
| Výstižný název přístroje | Infrared spektroskopický dechový analyzátor |  |
| Kód CPV | 38433300-2-Analyzátor spektra |  |
| Infrared spektroskopický dechový analyzátor |  | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| Poptávaný přístroj/zařízení musí umožnit analýzu stabilních izotopů ve vydechovaném dechu (Fourier transformed infrared spectroscopy, FTIR) při studiu lidských metabolických procesů, zejména při kvantifikaci orálně podaného stabilního izotopu C13 k výpočtu substrátových preferencí a metabolické flexibility. Kritériem pro výběr bude kompaktnost přístroje, dostatečná citlivost, přesnost, automatizace a nízké náklady na provoz. |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Součástí analyzátoru je zdroj, dělič paprsků a detektor s rozsahem 4.500-900 cm-1 a rozlišením min. 1 cm-1. TE chlazený MCT detektor, ZnSe dělič paprsků, vzduchem chlazený IČ zdroj. Vnitřní okruh s inertním plynem: potlačení koncentrace CO2 (pod 5 ppm) a vody (pod 15 ppm) uvnitř přístroje bez potřeby napojení přístroje na zdroj suchého vzduchu nebo inertní plyn. Pozlacená optika. Diodový kalibrační laser. Interferometr Michelsonova typu s permanentní adjustací bez použití kompenzačních technik typu, pohyb zrcadla interferometru je zajištěn mechanismem bez tření. |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Plynná cela. Délka průtočné cely a objem umožňující co největší citlivost (a tedy nízké nároky na množství vzorku). Cela obsahuje teplotní a tlakové senzory, umožňující teplotní řízení v dostatečném teplotním a tlakovém rozsahu |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Součástí nabídky přístroje je all-in-one analytický software a uživatelské rozhraní. Software umožňuje real-time analýzu měření (přímo během testu), automatickou bezkalibrační kvantifikaci plynů (bez nutnosti tvorby kalibrační křivky pro každé měření) a automatickou korekci na teplotu a tlak. Software umožňuje kontinuální kontrolu stability a výkonu. Součástí software zajištění bude také knihovna spekter plynů, zejména CO2, 13CO2 a H20. |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kompaktní přístroj vhodný pro klinické použití a transportovatelný. |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Záruka, zaškolení a záruční i pozáruční servis. |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Hlavní účely využití | Poptávaný přístroj/zařízení je použitelný pro širokou škálu metabolických studií, které jsou realizované a plánované v rámci WP1 Národního institutu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění LX22NPO5104 .Využití přístroje je zcela v linii s odborným projektovým směřováním projektu |  |
| Počet kusů v dodávce | 1 přístroj/zařízení |  |
| Celková maximální cena dodávky | 1 600 000,00 Kč bez DPH (slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých) |  |

Pokud Zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

Pokud Zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.