# Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění splňuje následující požadavky:

| Popis přístroje a jeho minimální požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: |
| --- | --- |
| Přístroj pro provádění polymerázové řetězové reakce (PCR) | prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| POŽADAVKY |  |
| Formát PCR bloku 96x 0,2ml jamek s možností provádění reakcí v jednotlivých 0,2ml zkumavkách či 0,2ml stripech či 0,2 ml 96-jamkových destičkách | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Termoblok s hlubokými jamkami pro spolehlivé provádění reakcí o objemu alespoň 100 µl | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Chlazení cykleru má předozadní nasávání/vypouštění vzduchu | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Barevný dotykový ovládací displej | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Rozsah teplot termobloku alespoň 4 – 99 °C | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Vyhřívané víko s teplotním rozsahem alespoň 30 – 110 °C | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Rychlost ohřívání bloku minimálně 2,5 °C/s možnost nastavení jiné (nižší) rychlosti | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Gradientový blok, rozsah programovatelných rozdílů teplot v bloku= 1-25°C | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Termální uniformita +- 0,4 °C | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| USB port pro zálohování/kopírování programů | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Firmware SOFT-T100-FW | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |

# Dodavatel: …………………………………….