# Příloha č. 1 kupní smlouvy - Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Aktivní simulátor plic | Prodávající UVEDE obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: Parametry nabízeného zboží musí být řádně vyplněny, tj. musí být uvedeny přímo technické parametry (jak je uvedeno v každém řádku), nestačí uvést pouze „ano“ nebo „splňuji“ apod. |
| - Aktivní simulátor plic (tzn. vč. schopnosti samostatného provozu bez ventilátoru) umí níže uvedené funkce pro široké spektrum pacientů, od dětských po dospělé | Prodávající uvede splnění požadavku. |
| - Je možná spontánní dechová aktivita i při ventilaci | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Systém je kompatibilní s jakýmkoliv typem pacientského ventilátoru | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Možnost regulace kyslíku a oxidu uhličitého (simulace změn v krevních plynech, včetně reakce na různé úrovně ventilace) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Systém je schopen pracovat s reálným anesteziologickým přístrojem se skutečnými anestetickými plyny a automaticky zobrazovat inspirační a exspirační křivky plynu | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Možnost simulace krevního oběhu (simulace kardiopulmonální interakce, včetně dopadů ventilace na hemodynamiku) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Systém má dynamické monitorování arteriálních krevních plynů v reálném čase (alespoň pH, parciální tlak kyslíku, parciální tlak oxidu uhličitého) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Měření a monitorování reálnými přístroji (plicní ventilátor, monitor životních funkcí) |  |
| - Simulátor zobrazuje na reálném pacientském ventilátoru (monitoru) tvary křivek a naměřené hodnoty podle probíhajícího scénáře pacienta v reálném čase | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Tlak v dýchacích cestách | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Průtok/objem ventilovaného vzduchu | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Měření saturace periferní krve kyslíkem, pulzní křivka | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Měření oxidu uhličitého na konci výdechu, kapnografická křivka | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Modelované parametry zobrazované na simulovaném monitoru (vč. křivky) |  |
| - Tlak v dýchacích cestách, alveolech a intrapleurální tlak | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Průtok ventilační směsi | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Dechový objem | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Objem plic | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Frakce kyslíku v inspirační směsi | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Teplota | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Funkční residuální kapacita | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Frakce plicního zkratu (QsQt) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Vypočtená saturace kyslíku v periferní krvi | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Křivka tlak-objem | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Simulace ventilace |  |
| - Modelování spontánního dýchání: simulace spontánního dechového úsilí pacienta s nastavitelnou dechovou frekvencí, dechovým objemem a úrovní síly svalového úsilí | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Autonomní/samostatná reakce na léčbu | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Fyziologický model v pozadí (nejen nastavování poddajnosti a odporu) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Možnost provedení recruitment manévru s odpovědí v reálném čase | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Podpora mechanické ventilace kompatibilní s různými režimy ventilace: spontánní, neinvazivní a invazivní | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Simulace obstrukčních a restriktivních plicních onemocnění jako je astma, chronická obstrukční plicní nemoc nebo syndrom akutní dechové tísně | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Nelineární nastavování poddajnosti (ve vztahu k objemu a tlaku) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Možnost nastavení plicních zkratů | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Variabilita mrtvého prostoru | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Vybrané parametry mechanických vlastností |  |
| - Počet fyzických kompartmentů plic: min. 2 | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Celkový objem plic (ml): min. 3000 | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Objem jednoho dechu (ml): od 5 do 2000 | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Spontánní dechová frekvence (dechů/min): od 5 do 80 | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Spontánní dechová aktivita (cmH2O): od 0 do 10 | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Odpor dýchacích cest (cmH2O/l/s): od 5 do 200 | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Poddajnost celková (ml/chH2O): od 8 do 60 | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Pozitivní tlak na konci výdech (cmH2O): od 0 do 30 | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Leak (únik vzduchu): min 3 úrovně | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Produkce CO2 (ml/min): od 0 do 500 | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Konektivita a integrace |  |
| - Plicní simulátor je řízen softwarově | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Možnost využití předpřipravených simulačních scénářů, které věrně simulují průběhy plicních patologií | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Možnost tvorby vlastních simulačních scénářů v plném rozsahu a dynamice | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Možnost měnit požadované fyziologické parametry během simulace | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Možnost uživatelsky instalovat a reinstalovat SW na libovolný PC se systémem Windows s požadovaným výkonem bez dodatečných nákladů, pokud je to nutné | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Možnost propojení s počítačem a virtuálním monitorem pomocí USB (RS-232) nebo Ethernetu | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| - Simulovaný pacientský monitor zobrazující průběh fyziologických parametrů během simulace | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |