# Shrnutí průběhu předběžné tržní konzultace veřejné zakázky 
„MEPHARED 2 – dodávka laboratorního nábytku a dalšího vybavení“

## Informace o předběžné tržní konzultaci

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (dále jen „Zadavatel“) při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky „MEPHARED 2 – dodávka laboratorního nábytku a dalšího vybavení“ (dále jen „veřejná zakázka“) dospěla k závěru, že využije předběžnou tržní konzultaci (dále jen „PTK“). Zadavatel PTK realizoval za účelem získání relevantních a objektivních informací o kapacitách a možnostech potenciálních dodavatelů, aby mohl nastavit zadávací podmínky zadávacího řízení k veřejné zakázce, které budou srozumitelné, po odborné stránce kvalitní, aktuální a splnitelné. Zadavatel uveřejnil dne 17. 5. 2024 na profilu zadavatele E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz/vz00008463) výzvu k účasti na PTK. Zadavatel uveřejnil informace o PTK na internetových stránkách zadavatele a informoval o PTK a oslovil též jemu známé dodavatele na trhu (Fisher Scientific, spol. s r.o.; ITES Vranov, s.r.o.; VERKON s.r.o.; P-LAB a.s.; HELAGO-CZ, s.r.o.; Altium International s.r.o.; MERCK spol. s r.o.; MERCI s.r.o. a Labor-Komplet s.r.o.).

Dodavatelům – zájemcům o účast v PTK – byla umožněna registrace do PTK formou vyplnění a zaslání registračního dotazníku, a to v termínu do 3. 6. 2024. Možnost účastnit se PTK byla otevřena těm dodavatelům, kteří vyplnili a zaslali dotazník s odpověďmi na položené dotazy (dále jen „dotazník“), případně tzv. ukázkový rozpočet. Další podmínky účasti v PTK nebyly stanoveny.

## Přihlášení dodavatelů a konání osobního jednání k PTK

PTK se účastnili 4 dodavatelé, kteří poskytli Zadavateli odpovědi na dotazy dle dotazníku, a to

- ITES Vranov, s. r. o., IČO: 31680259 (Slovenská republika);

- Merck Life Science spol. s r.o., IČO: 45794171;

- MERCI, s.r.o., IČO: 46966447;

- LABOR - KOMPLET, s.r.o., IČO 25781057.

Uvedené 4 dodavatele Zadavatel pozval na osobní jednání, které se uskutečnilo dne 8. 7. 2024 v Hradci Králové, v prostorách Farmaceutické fakulty v ul. Heyrovského 1203/8.

## Informace získané v rámci PTK

Níže Zadavatel uvádí informace získané v rámci dotazníků (vždy uvádí nejprve otázku z dotazníku 
a odpovědi jednotlivých dodavatelů), osobního jednání s účastníky PTK a své závěry k nim, které mají povahu výsledku PTK.

### Otázka č. 1 - Věcný rozsah plnění – vybavení

Zadavatel připravuje zadávací řízení, v němž předmětem veřejné zakázky má být vybavení laboratoří. Převážná část zakázky spočívá v dodávce laboratorního nábytku, a to volně stojícího i vestavěného. V rámci plnění však zadavatel zamýšlí požadovat dodání i například digestoří, bezpečnostních skříní nebo myček, germicidních lamp apod. (dále též jen „Vybavení“), a to od stejného dodavatele. Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky činí cca 250–300 mil. Kč bez DPH, předpokládaná hodnota Vybavení činí cca 50–80 mil. Kč bez DPH.

#### Otázka: Představovala by pro vás povinnost dodání Vybavení překážku pro účast v zadávacím řízení? Jste schopni kromě nábytku do laboratoří toto další Vybavení?

#### Zaškrtněte prosím Vybavení, které není pro Vás překážkou dodat:

☐ digestoře

☐ myčky laboratorního skla

☐ bezpečnostní skříně (hořlaviny, chemikálie, kyseliny a louhy)

☐ germicidní lampy

☐ operační světla

#### Pokud jste některé vybavení neuvedli (nezaškrtli, protože ho neumíte dodat), uveďte prosím proč.

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 1

Vybavení, které není překážkou dodat:

☐ digestoře ☐ myčky laboratorního skla ☐ bezpečnostní skříně (hořlaviny, chemikálie, kyseliny a louhy) ☐ germicidní lampy ☐ operační světla

Ak majú byť predmetom dodávky operačné svetlá so stropným závesom, alebo závesom na stenu, tak tieto podľa nášho názoru nemajú súvis s laboratórnym vybavením a mali by byť súčasťou inej dodávky(napr. stropných svietidiel, alebo núdzových svietidiel). Pokiaľ majú byť predmetom dodávky operačné svetlá mobilné, tak toto je možné realizovať v rámci vybavenia.

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 1

Vybavení, které není překážkou dodat:

☒ digestoře

☒ myčky laboratorního skla

☒ bezpečnostní skříně (hořlaviny, chemikálie, kyseliny a louhy)

☒ germicidní lampy

☐ operační světla

Pokud mají být předmětem dodávky operační světla se stropním závěsem nebo závěsem na zeď, tak tato světla dle našeho názoru nemají souvislost s laboratorním vybavením a měla by být součástí jiné dodávky (např. stropních svítidel nebo nouzových svítidel). Pokud mají být předmětem dodávky operační světla mobilní, tak toto lze realizovat v rámci vybavení.

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 1

Vybavení, které není překážkou dodat:

☒ digestoře

☒ myčky laboratorního skla

☒ bezpečnostní skříně (hořlaviny, chemikálie, kyseliny a louhy)

☒ germicidní lampy

☒ operační světla

Zmíněné položky jsou obvyklou součástí dodávek do komplexních zakázek

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 1

Vybavení, které není překážkou dodat:

☒ digestoře

☒ myčky laboratorního skla

☒ bezpečnostní skříně (hořlaviny, chemikálie, kyseliny a louhy)

☒ germicidní lampy

☐ operační světla

Není v portfoliu

##### Závěr zadavatele:

Na základě poskytnutých informací Zadavatel rozhodl, že předmětem veřejné zakázky bude dodání digestoří, myček laboratorního skla, bezpečnostních skříní na hořlaviny, chemikálie, kyseliny a louhy a germicidních lamp.

Předmětem veřejné zakázky naopak nebude dodávka operačních světel.

### Otázka č. 2 - Srozumitelnost požadavků zadavatele

#### Součástí zadávacích podmínek bude projektová dokumentace, v níž je zachyceno rozmístění nábytku a dalšího Vybavení včetně rozměrů. Ukázka části projektové dokumentace je připojena jako příloha č. 3a, 3b a 3c tohoto dotazníku.

#### Otázka: Je pro vás ukázka specifikace požadavků zadavatele na nábytek a Vybavení srozumitelná, obecně splnitelná a dostatečná? Považujete nějaké uváděné údaje či požadavky za problematické? Pokud ano, proč?

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 2

V poriadku, je to zrozumiteľné, bolo by však vhodné, ak by projekt obsahoval aj 3D vizualizáciu.

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 2

V pořádku, je to srozumitelné, bylo by však vhodné, kdyby projekt obsahoval i 3D vizualizaci.

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 2

V předložených podkladech pro tržní konzultaci chybí „ukázka“ popisu standardů, i pro tržní konzultaci je důležité, aby všichni oslovení oceňovali dodávku dle shodných pravidel a to 
i technických. V opačném případě, mohou být získané cenové údaje zásadně odlišné a tedy zavádějící, neobjektivní. Předpokládáme, že popis standardu bude v rámci VZ nedílnou součástí, nicméně v tržní konzultaci chybí a měl by být.

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 2

Problematické: Laboratorní digestoře jsou specifikovány jako kovové bez možnosti jiné alternativy. Navrhujeme uvést jiné alternativy řešení, kompaktní desky, HPL, nerez v kvalitě AISI316, AISI 316L, AISI 316Ti. Specifikace srozumitelná.

##### Závěr zadavatele:

Jde-li o 3D vizualizaci, tato nebude součástí zadávacích podmínek, všechny místnosti budou mít podklad odpovídající podkladům v PTK.

Všechny relevantní technické standardy a materiálové popisy jsou uvedeny v Technické zprávě.

### Otázka č. 3 - Nacenění ukázkových místností

Zadavatel by si rád učinil představu o správnosti jím uvažovaného rozpočtu na plnění veřejné zakázky. Proto by dodavatele rád požádal o nacenění ukázkové části plnění (nábytek a Vybavení 
do 3 konkrétních místností). Ukázka části projektové dokumentace je připojena jako příloha č. 3a, 3b 
a 3c tohoto dotazníku. Na ni navazuje ukázková část položkového rozpočtu v příloha č. 4 tohoto dotazníku (dále jen „Ukázkový rozpočet“). Ukázkový rozpočet odpovídá skutečným požadavkům na 3 místnosti dle projektové dokumentace.

#### Žádost zadavatele: Zadavatel si tímto dovoluje požádat účastníky PTK o nacenění Ukázkového rozpočtu dle přílohy č. 4 tohoto dotazníku. Nacenění prosím proveďte se zohledněním velikosti projektu (finanční rozsah popsaný v bodě 1) a s ohledem na jeho další specifika zde popsaná (doba plnění, doměrky, záruka atp.). Žádáme Vás o vyplnění všech růžově podbarvených položek ve sloupci „S“.

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 3

(Ukázkový rozpočet připojen.)

Navrhujeme zadať cenu iba ku jednej hlavnej položke, ako je to uvedené vo vzore rozpočtu, resp. nezakladať povinnosť uchádzača oceniť všetky položky. Cena samozrejme musí zahrnovať aj jednotlivé komponenty, ale tieto podľa nášho názoru nemusia byť ocenené zvlášť.

Oddôvodnenie:  napríklad položka 4.206.4 v miestnosti 4.206 – jedná sa o hlavnú položku - Stôl laboratórny obojstranný. Nie je podľa nášho názoru potrebné zvlášť naceňovať komponenty (v tomto prípade 35 ks), pretože sa jedná o jeden celok (v tomto prípade stôl)

Nie je potom zrejmé, ako sa toto bude zaradzovať do majetku (predmetom majetku bude pracovná doska, resp. Doměr, alebo sifón ?)

Pozn: napríklad v prípade kúpy vozidla sa nenaceňuje (ani nezaradzuje) do majetku sedadlo auta, alebo volant, ale celé vozidlo.

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 3

(Ukázkový rozpočet připojen.)

Navrhujeme zadat cenu pouze k jedné hlavní položce, jak je uvedeno ve vzoru rozpočtu, resp. nezakládat povinnost uchazeče ocenit všechny položky. Cena samozřejmě musí zahrnovat 
i jednotlivé komponenty, ale ty nemusí být rozpočítávány zvlášť.

Odůvodnění: například položka 4.206.4 v místnosti 4.206 – hlavní položkou je Stůl laboratorní oboustranný. Není třeba rozepisovat ceny jednotlivých komponentů (v tomto případě 35 ks), protože se jedná o jeden celek (tj. laboratorní stůl).

Není pak zřejmé, jak se nábytek bude zařazovat do majetku (předmětem majetku bude pracovní deska, resp. doměr, nebo sifon?)

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 3

(Ukázkový rozpočet připojen.)

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 3

(Ukázkový rozpočet připojen.)

##### OSOBNÍ JEDNÁNÍ:

Otázka, jakým způsobem má být stanovena kalkulace nabídkové ceny, tj. zda má být rozdělena na dílčí komponenty, či agregovanou cenu hlavní položky, byla i předmětem osobního jednání. Dodavatel MERCI, s.r.o. doporučoval stanovit detailní kalkulaci ceny (rozdělení na dílčí položky), neboť při agregaci ceny na hlavní položku hrozí, že „dodavatel na něco zapomene“ a je problém s naceněním víceprací. Ostatní účastníci PTK doporučili zadavateli požadovat ocenění agregovaných položek, nicméně i v případě, že Zadavatel bude požadovat detailní kalkulaci ceny, nebylo by to pro ně překážkou účasti v zadávacím řízení. Zvýšilo by to však pracnost přípravy nabídky a Zadavateli by to údajně neposkytlo informace o ceně víceprací, neboť v ceně položky nejsou zahrnuty například montáž, rozdíl vycházející z jiného množství atp.

##### Závěr zadavatele:

Zadavatel rozhodl, že bude požadovat kalkulaci nabídkové ceny zpracované detailně s rozdělením na dílčí položky. V ceně položky musí být zahrnuty veškeré náklady (např. montáž, doprava, záruka a servis) a v případě víceprací (více dodávek) bude dodavatel povinen dodat takovou položku za cenu dle rozpočtu.

### Otázka č. 4 - Doměrky

Součástí zadávacích podmínek bude projektová dokumentace, v níž je zachyceno rozmístění nábytku 
a dalšího Vybavení včetně rozměrů. Ukázka části projektové dokumentace je připojena jako příloha č. 3a, 3b a 3c tohoto dotazníku. V rámci skutečného provedení stavby však mohou nastat situace, kdy bude třeba rozměry nábytku během plnění upravit, a to zejména v návaznosti na skutečné zaměření 
a provedení novostavby vybavovaných místností a prostor zadavatele. Zadavatel proto předpokládá, že dodavatel provede tzv. doměrky a vyráběný nábytek upraví tak, aby odpovídal skutečnému provedení stavby. Toto doměření a upravení nábytku v závěru stavby by mělo být zahrnuto v ceně veřejné zakázky.

#### Otázka: Je pro vás provedení tzv. doměrků splnitelné?

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 4

Áno, pri dodržaní harmonogramu stavby tak, aby bolo možné pred samotnou výrobou včas zamerať stavebný prostor. To znamená, aby sa stavba neposúvala až na úroveň harmonogramu dodávky vybavenia. V takomto prípade nebude možné buď zameranie stavby, alebo dodržanie harmonogramu dodávky podľa bodu 6 tohoto dotazníka (Harmonogram plnenia).

Dodavatel počíta s tým, že vykoná presné zameranie priestorov po ich úplnom stavebnom ukončení a tomu prispôsobí rozmerové parametre nábytku, pričom toto má zahrnuté v cene.

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 4

Ano, při dodržení harmonogramu stavby tak, aby bylo možno před samotnou výrobou včas zaměřit stavební prostor. To znamená, aby se stavba neposouvala až na úroveň harmonogramu dodávky vybavení. V takovém případě nebude možné buď zaměření stavby, nebo dodržení harmonogramu dodávky podle bodu 6 tohoto dotazníku (Harmonogram plnění).

Dodavatel počítá s tím, že provede přesné zaměření prostor po jejich úplném stavebním ukončení 
a tomu přizpůsobí rozměrové parametry nábytku, přičemž toto má zahrnuto v ceně.

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 4

ANO

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 4

Vzhledem k velikosti a rozsáhlosti zakázky a zejména časové náročnosti se jedná o komplikovaný parametr.

##### Závěr zadavatele:

Zadavatel bude požadovat doměrky v ceně plnění.

### Otázka č. 5 - Požadavky na rozměry nábytku

Součástí zadávacích podmínek bude projektová dokumentace, v níž je zachyceno rozmístění nábytku 
a dalšího Vybavení včetně rozměrů. Ukázka části projektové dokumentace je připojena jako příloha č. 3a, 3b a 3c tohoto dotazníku. Uváděné rozměry budou stanoveny jako doporučené, vycházejí z předpokládaného způsobu využití místnosti. Dodavatel nemusí stanovené rozměry dodržet, bude však odpovědný za to, že konkrétní místnost bude vybavena veškerým nábytkem a Vybavením dle požadavků zadavatele, bude zachováno rozmístění nábytku v místnosti (nelze měnit pořadí, umístění v místnosti) a budou dodrženy veškeré předpisy a normy pro vybavení místností a práci v nich dle stanoveného účelu. Znamená to tedy, že pokud se dodavatel odchýlí od doporučených rozměrů, musí zajistit řádné vybavení místnosti jako celku, tj. například, že mezi nábytkem nebudou mezery, že budou dodrženy předpisy pro práci v laboratoři, že půjde otevírat dveře či okna, že bude dostatek prostoru pro průchod místností atd., a nebude oprávněn umístit nábytek v místnosti v jiném rozmístění. Odchylka v rozměrech nepřesahující +- 5 % doporučené hodnoty rozměrů nebude dle smlouvy vyžadovat žádnou schvalovací proceduru ze strany zadavatele. Odchylka v rozměrech přesahující +- 5 % doporučené hodnoty bude dle smlouvy vyžadovat souhlas zadavatele. Zadavatel souhlas bez zvláštních důvodů neodepře. Důvody pro odepření souhlasu mohou být zejména zjištění, že při nedodržení rozměrů nejsou splněny výše uvedené požadavky (rozpor s normami, mezery, průchodnost atp.) či objektivní potřeba zadavatele určitý rozměr zachovat, například kvůli velikosti umisťovaného přístroje.

#### Otázka: Jsou pro vás takto stanovené podmínky na rozměry srozumitelné a splnitelné?

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 5

Áno

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 5

Ano

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 5

V předložených podkladech pro tržní konzultaci není zmínka o způsobu řešení napojovacích míst, zdali jsou pro centrální stoly tato umístěna v podlaze, nebo na stropě. Dále je velice důležité u místností, kde je požadavek na dopojení podlah k nábytkovým prvkům formou fabionů, jasně tyto prostory definovat, a popsat i technologické řešení fabionů v určených místnostech. U fabionů je nezbytné i definovat, zdali je odpovědnost za řešení a dodávku fabionů na straně stavby, nebo na straně zhotovitele interiéru. Tyto informace dle nás ovlivňují časovou náročnost a cenu technického řešení a montáže.

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 5

Srozumitelné a splnitelné.

##### Závěr zadavatele:

Zadavatel stanoví rozměry, jejich ne/závaznost a proces odsouhlasení jiných rozměrů shora uvedeným způsobem, resp. způsobem popsaným v čl. 6.3 Smlouvy

### Otázka č. 6 - Harmonogram plnění

Představa zadavatele o konkrétní realizaci veřejné zakázky je následující:

- 10/2024: zahájení zadávacího řízení (Zhotovitel stavby poskytuje zadavateli harmonogram výstavby v podrobnosti na měsíce)

- 02/2025: výběr vítězného (vybraného) dodavatele (dodavatel musí v nabídce předložit návrh harmonogramu v podrobnosti na měsíce)

- 03/2025: schválení v orgánech zadavatele a podpis smlouvy

- 04/2025:

  - úvodní jednání vybraného dodavatele se zástupci Zhotovitele stavby a technického dozoru a zadavatele

  - fyzická prohlídka aktuálního stavu prostor dopracování harmonogramu se Zhotovitelem stavby v podrobnosti na týdny

  - zahájení vzorkování

- 05/2025:

  - zahájení práce na dílenské dokumentaci

Odsouhlasení dílenské dokumentace místnosti znamená potvrzení výroby daných kusů (součástí bude i odsouhlasení odchylek od uvedených rozměrů v ZD o více než 5 %)

- 06/2025:

  - průběžné předkládání a odsouhlasování dílenské dokumentace

  - zahájení výroby (standardizované kusy)

- 10/2025:

  - fyzická prohlídka na stavbě a výroba atypických kusů

- do 12/2025: dodání min. 50 % objemu dodávky včetně doměrků + doklady o shodě a revizí dodaných výrobků

- do 01/2026: dodání min. 80 % objemu dodávky včetně doměrků + doklady o shodě a revizí dodaných výrobků

- do 02/2026: dodání 100 % objemu dodávky včetně doměrků + doklady o shodě a revizí dodaných výrobků

#### Otázka: Je z vašeho pohledu uvedený postup obecně možný a pokud ne, jak by měl proces realizace této zakázky dle Vašeho názoru obecně vypadat (popis postupných kroků)?

#### Případně prosím navrhněte svůj realistický harmonogram plnění (nábytku a případně Vybavení), a to za následujících nepřekročitelných podmínek:

#### stavba bude dokončena v 01/2026 a

#### kompletní dodání nábytku a Vybavení, včetně dokumentace a revizí musí být dokončeno do 02/2026, aby nedošlo k ohrožení termínu kolaudace v 06/2026.

#### Zároveň prosím uveďte zdůvodnění úpravy, tj. např. s jakým časovým předstihem by měl zadavatel dodavatele vyzvat k zaměření, kolik času bude dodavatel potřebovat na zpracování dílenské dokumentace místnosti a kolik času na výrobu. Požadavky prosím uveďte v minimálních hodnotách (kolik dní nejméně je třeba) a v hodnotách optimálních (kolik dní ideálně potřebujete, abyste mohli nabídnout nejvýhodnější cenu).

#### Uvažujte prosím v kontextu hodnoty a rozsahu veřejné zakázky, tj. bude nutné vybavit do 02/2026 téměř 400 kompletních laboratorních místností (podrobněji viz příloha č. 1 – Představení projektu Mephared 2)

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 6

Áno, postup je možný, pokiaľ sa dodrží harmonogram plnenia podľa vyššie uvedených termínov. Vidíme tu však kolíziu s harmonogramom stavby. V bode 4 požadujete vykonať Doměrky před zahájením práce. To znamená, že stavba musí byť dokončená před zahájením výroby laboratórneho nábytku, čo však nekorešponduje s vyššie uvedeným, že stavba má byť dokončená v 01/2026, ale už do 12/2025 požadujete dodávku 50% Vybavenia vrátane domerov.

Na to, aby bolo možné dodať 50% vybavenia vrátane domerov v 12/2025, musia byť prostory pripravené k odovzdaniu aspoň 60 dní.

Zároveň navrhujeme, aby laboratórny nábytok,  ktorý sa nenapája na média, teda voľne stojacie skrine, stoly, závesné skrinky na stenu, sa mohli inštalovať aj po 02/2026. Podľa nášho názoru toto Vybavenie by nemalo spadať do kolaudačného konania.

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 6

Ano, postup je možný, pokud se dodrží harmonogram plnění podle výše uvedených termínů. Vidíme zde však kolizi s harmonogramem stavby. V bodě 4 požadujete provést Doměrky před zahájením práce. To znamená, že stavba musí být dokončena před zahájením výroby laboratorního nábytku, což však nekoresponduje s výše uvedeným, že stavba má být dokončena v 01/2026, ale již do 12/2025 požadujete dodávku 50% vybavení včetně doměrů.

K tomu, aby bylo možné dodat 50% vybavení včetně doměrů ve 12/2025, musí být prostory připraveny k předání alespoň 60 dní před stanoveným termínem.

Zároveň navrhujeme, aby laboratorní nábytek, který se nenapojuje na média, tedy volně stojící skříně, stoly, závěsné skříňky na zeď, mohly být instalovány i po 02/2026. Toto Vybavení by nemělo spadat do kolaudačního řízení.

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 6

Navržený HMG je na hranici splnitelnosti, zejm. z důvodů možných průtahů termínů daných procesem vzorkování a schvalování dílenské dokumentace. Aby bylo reálné dosáhnout finálního termínu 02/2026 považujeme za vhodné, aby procesy vzorkování a dílenské dokumentace byly reálně dokončeny na začátku 06/2025 a to s ohledem na značný rozsah zakázky a na kapacity nejen výrobní, ale i na dostupnost materiálu pro výrobu v čase, kvalitě a množství. Dále vidíme v daném objemu možné kolize s kapacitou návozových tras, zejm. při souběhu montáže interiéru s dalšími stavebními pracemi, které mohou i zásadně zpozdit průběh montáže, a tedy i finální předání díla. Koridory /chodby, výtahy a zejména i fakt, zdali budou k dispozici a pro instalaci výtahy ideálně pouze pro montáž interiéru, stejně jako možnost přístupu k budově manipulační technikou.

Pro hladký průběh realizace doporučujeme etapizované dodávky, například předávání stavby zhotoviteli po patrech, nebo jiných dílčích celcích a toto podchytit i smluvně.

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 6

V tomto časovém rámci takřka nemožný. Neznáme celý projekt a jeho náročnost, ale vzhledem ke komplexnosti požadované dodávky se jeví navrhovaný časový harmonogram nereálný.

##### OSOBNÍ JEDNÁNÍ:

Harmonogram plnění a jeho splnitelnost, potažmo otázka, jak koordinovat dodávky nábytku 
a vybavení s průběhem stavby, s tím související požadavky na příjezdové trasy, přístupnost výtahů atp. byly předmětem osobního jednání.

Dodavatel MERCI, s.r.o. uvedl, že je důležité včas uzavřít vzorkování a dílenskou dokumentaci (ideálně do konce května 2025). Ideálním řešením by byly dodávky do hotové, čisté, uzamykatelné stavby, což však není v časových možnostech Zadavatele, proto doporučuje alespoň částečné předávání stavby, patra nebo části patra. Na žádost Zadavatele uvedl, jaké informace je vhodné uvést v zadávací dokumentaci, aby dodavatel byl schopen plnění naplánovat a nacenit. Doporučil Zadavateli stanovit závazek uzamykatelných prostor, od nichž bude mít klíč jen správce stavby 
a dodavatel. Na dotaz Zadavatele, zda dodržení harmonogramu může prospět možnost návozu zboží v nočních hodinách a mezisklady, potvrdil, že ano. Dodavatel doporučil požadovat, aby měl dodavatel sjednáno stavebně montážní pojištění.

Dodavatel LABOR - KOMPLET, s.r.o. uvedl, že doba plnění by měla být o cca 3 – 4 měsíce delší. Pro dodržení harmonogramu je třeba vymezit skladovací prostor v budově, kompletně dokončená stavební připravenost – voda, odpady, technické plyny, VZT, veškeré věci s vazbou na interiér – zásuvky, topení, koncové prvky. Mezisklad k nočnímu uskladnění nábytku dodavatel nepovažuje za přínosné řešení. Vzorkování je třeba ukončit co nejdříve. Je třeba zajistit k užití výtah. Dodavatel upozornil, že by bylo možné požadovat, aby měl dodavatel sjednáno stavebně montážní pojištění.

Dodavatel ITES Vranov, s. r. o.  uvedl, že pokud nenastanou prodlení na stavbě, je termín splnitelný. Doporučil ustanovit roli koordinátora stavby, který zajistí, že nedojde ke kolizi se stavbou. Je potřeba definovat příjezd (přístupové trasy), výtahy – 1 vyblokovaný výtah pro potřeby dodavatele, neblokované (nepřiměřeně) schodiště, koridory (např. stavební materiál) – min. 70 cm průchod atp. Čas definovaný v harmonogramu pro zpracování dílenské dokumentace a pro vzorkování je dostatečný.	Návoz nábytku v nočních hodinách do meziskladu je akceptovatelný a může být vhodný. Stavebně montážní pojištění není problém sjednat.

Dodavatel Merck Life Science spol. s r.o.   uvedl, že termín dokončení 02/2026 je reálný, nicméně i 14 dní prodlení se stavbou může být problém a dodavatel by měl problém se zavázat k pevnému datu plnění, pokud by nesl riziko zpoždění stavby. Na dotazy dodavatele Zadavatel poskytl informaci, že stavba v současné době není v prodlení, bude přístupná 24 hodin denně, revizní zkoušky budou na konci celé dodávky a Zadavatel nebude garantovat teplotu v budově, ale budova bude temperovaná dle potřeb stavby. Noční dodávky do meziskladu jsou možné. Dodavatel uvedl požadavek na režim klíčů – zamykání meziskladů, kdy klíče bude mít jen zhotovitel.

##### Závěr zadavatele:

Jde-li o harmonogram, Zadavatel podrobnosti stanoví ve smlouvě.

Zadavatel počítá s postupným předáváním stavby, např. pater nebo části pater.

Zadavatel ve smlouvě uvede informace potřebné pro plánování dodávek – počet a rozměry výtahů, nájezdové trasy, umístění meziskladu, max. velikost nákladního vozu.

Zadavatel bude požadovat noční návoz zboží do meziskladu, který bude uzamykatelný 
a klíče bude mít k dispozici jen dodavatel a koordinátor stavby a dodávek vybavení od jednotlivých dodavatelů.

Zadavatel bude požadovat stavebně montážní pojištění.

Čas pro zpracování dílenské dokumentace a pro vzorkování bude upřesněn v ZD.

Zadavatel počítá s rolí koordinátora stavby, kterou plní MEPH2 a stávající TDS.

Některé termíny jsou stanoveny počtem dnů od účinnosti smlouvy. U některých termínu (zejména nástup a odchod do sekce, které je třeba koordinovat se stavbou) Zadavatel stanoví vyhrazenou změnu závazku – posun doby plnění v případě prodlení stavby, a to o dobu prodlení stavby (s omezením u termínu finalizace dodávek zboží a vážnými překážkami – v podrobnostech viz smlouva).

### Otázka č. 7 - Požadavky dodavatelů na připravenost místností

Zadavatel výše uvádí, že v okamžiku, kdy bude stavba příslušné místnosti dokončena v takové míře, že již bude možné provést zaměření, bude dodavatel vyzván k zaměření a zpracování dílenské dokumentace, zahájení je předpokládáno v 1. pololetí roku 2025. Pro zadavatele je důležitá 
i představa dodavatele o připravenost místností, tj. co dodavatelé nábytku a vybavení potřebují proto to, aby mohli nábytek zaměřit, dodat a instalovat (např. stěrka, dlaždičky, spáry).

#### Otázka: Jaké byste jako dodavatel této veřejné zakázky měli požadavky na připravenost místností pro dodávku a montáž?

#### Uveďte prosím minimální požadavky na připravenost, které jsou dle Vašeho názoru nezbytné proto, aby mohlo dojít k:

#### úvodnímu zaměření (např. stačí hrubé podlahy, pozice napojovacích bodů atp.)

#### finálnímu zaměření (např. obklady beze spár, rastr podhledů, výplně otvorů atp.)

#### montáži (např. čisté podlahy, hotové fabiony u soklů, začištěné prostupy vč. ucpávek, předběžné zkoušky a revize rozvodů mediplynů /elektro apod.)

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 7

1. na úvodné meranie stavby postačujú hrubé podlahy a priečky bez obkladov a stropov.

2. na montáž a napájanie je potrebné mať finálne dokončenie (tj. stropy, podlahy, steny, vyčistenie od stavebných materiálov, rozvody všetkých médií, na ktoré sa bude dopájať vybavenie a optimálne je mať urobené aspoň tlakové skúšky vody, plynu. V miestnostiach musí byť privedená elektrina 
a teplota nesmie klesnúť pod úroveň 18°C z technologických dôvodov (například tuhnutie špár)

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 7

1. pro úvodní měření stavby postačují hrubé podlahy a příčky bez obkladů a stropů.

2. pro montáž a napájení je třeba mít finální dokončení (tj. stropy, podlahy, stěny, vyčištění od stavebních materiálů, rozvody všech médií, na které se bude dopojovat vybavení a optimálně je mít provedeno alespoň tlakové zkoušky vody, plynu. V místnostech musí být přivedena elektřina 
a teplota nesmí klesnout pod úroveň 18°C z technologických důvodů (například tuhnutí spár)

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 7

Komentář:

V textu tohoto bodu je uvedeno 1. pol. 2025, nicméně v HMG se píše o konci pololetí.

Odpovědi:

Ad.1)

Finální vnitřní dispozice místnosti a pozice napojovacích bodů, jde spíše o kontrolu pro finalizaci profesemi dodavatele stavby.

Ad.2)

Slouží pro rozměrové upřesnění výrobků před zadáním do výroby. Stavebně hotové prostory vč. obkladů, napojovacích bodů s koncovými prvky, instalovaná otopná tělesa

Ad.3)

Místnosti ve stavu zcela hotovém bez vad a nedodělků (všechny profese již opustí místnost), čistém bezprašném a ve stavu uzamykatelném. Nezbytné zabránit riziku poškození instalace pohybem osob jiných, než zhotovitele. Pro potřeby revizí, musí být k dispozici media dle povahy revize.

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 7

Místnosti musí být po stavební části včetně podlah, obkladů, přípojky plynů, SV, TUV bez uzávěrů, jasné a neměnné pozice.

##### OSOBNÍ JEDNÁNÍ:

Požadavky na připravenost místností pro dodávku a montáž, vhodné způsoby uchycení nábytku do sádrokartonových příček a technické řešení fabionů byly předmětem osobního jednání. Zadavatel se dotazoval na možnost dříve naistalovat soklové části skříněk, aby stavba následně dokončila fabiony. Dále se dotazoval, zda pro montáž horních skříněk je třeba výdřev, resp. jakým způsobem dodavatel provádí montáž horních skříněk.

Dodavatel MERCI, s.r.o. uvedl, že je schopen dříve naistalovat soklové části jen některých skříněk, neboť některé vyrábí s pevným soklem. Horní skříňky uchycují a kotví stavitelným nábytkářským kováním, kotvením; případně používají nosné plechy do stropu (to však není komerčně dostupný výrobek), případně mediové stěny, které zde ale asi nebudou potřebné. Lištový systém lze použít, ale je to individuální – oni mají typizovanou výrobu a typizované uchycení, lišty spíše nevyužívají.

Dodavatel LABOR - KOMPLET, s.r.o. uvedl, že je schopen dříve naistalovat soklové části skříněk. Horní skříňky by dodavatel věšel na závěsné systémy, avšak doporučuje Zadavateli s ohledem na životnost stavby mít ve zdech výdřevy.

Dodavatel ITES Vranov, s. r. o.  uvedl, že je schopen dříve naistalovat soklové části skříněk, mělo by to však být ze zadávacích podmínek patrné předem. Pro uchycení horních skříněk by byly vhodné výdřevy, pokud ale nebudou, využili by trojbodové kotvení skříněk, lištový systém nepoužívají, neboť to není třeba, řeší to bodovými hmoždinkami.

Dodavatel Merck Life Science spol. s r.o.   uvedl, že je schopen dříve naistalovat soklové části skříněk. Horní skříňky by dodavatel věšel na trojbodové kotvení, pokud nebudou výdřevy.

##### Závěr zadavatele:

Zadavatel v zadávacích podmínkách stanoví povinnost nejprve naistalovat soklové části, případně celou skříňku se soklem, není-li možné soklovou část instalovat samostatně.

Ve stavbě se neuvažuje o použití výdřev.

### Otázka č. 8 - Požadavek na dodávku většího objemu plnění

Zadavatel předpokládá, že dle smlouvy bude oprávněn požádat dodavatele o dodání většího objemu plnění za jednotkové ceny dle nabídky v zadávacím řízení. Dodavatel by měl povinnost dodat i takové další vyžádané plnění, a to ve lhůtách stanovených pro ostatní plnění.

#### Otázka: Jsou pro vás takto stanovené podmínky pro dodání dalšího nábytku a Vybavení splnitelné? Existuje nějaký maximální objem plnění „navíc“ (například v procentech), k němuž byste byli ochotni se smluvně zavázat?

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 8

Dodávka nad rámec zmluvy je možná v rovnaných cenách a bez obmezeného rozsahu. Dodacia lehota, resp. Harmonogram dodávky však nie je možné prekrývať s dodávkou Zmluvného vybavenia a musí byť dohodnutý individuálne.

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 8

Dodávka nad rámec smlouvy je možná ve stejných cenách a bez omezeného rozsahu.

Dodací lhůta, resp. harmonogram dodávky však nelze překrývat s dodávkou smluvního vybavení 
a musí být dohodnut individuálně.

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 8

Zvětšení rozsahu plnění za jednotkové ceny z VZ není problémem, pokud proběhne časově současně, nebo přímo návazně na realizaci díly. Termíny pro takové více práce musí vyplývat z vzájemné dohody založené na reálnosti výroby a dodávky.

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 8

Je nutné jasně znát rozsah. Nad rámec smlouvy vzhledem k rozsahu zakázky nevhodné. K takovému požadavky bychom se nebyli ochotni smluvně zavázat.

##### Závěr zadavatele:

Zadavatel si ve smlouvě vyhradí povinnost dodavatele dodat větší objem plnění za jednotkové ceny dle nabídky v zadávacím řízení, a to v rozsahu max. 5 %.

### Otázka č. 9 - Neodebrání části plnění

Zadavatel předpokládá, že dle smlouvy bude oprávněn neodebrat část plnění. Konkrétní postup by spočíval v tom, že vždy v rámci výzvy k zaměření určité místnosti by bylo sděleno, že případně určitý kus nábytku nebo Vybavení nebude požadován.

#### Otázka: Jsou pro vás takto stanovené podmínky pro dodání menšího objemu nábytku 
a Vybavení splnitelné? Existuje nějaký maximální objem plnění, které nebude odebráno (například v procentech či konkrétní druhy plnění), k němuž byste byli ochotni se smluvně zavázat? Považujete za relevantní okamžik pro sdělení, že určité plnění nebude odebráno, okamžik výzvy k zaměření, nebo považujete za nutné tuto informaci obdržet dříve, například proto, že určitá plnění byste vyráběli či pořizovali s větším předstihem?

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 9

Táto požiadavka je splniteľná, pokiaľ sa nebude redukovať viac a 10% objemu zákazky. Upresnenie dodávky preferujeme aspoň 15 pracovných dní pred výzvou k zameraniu.

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 9

Tento požadavek je splnitelný, pokud se nebude redukovat o více než 10% objemu zakázky. Upřesnění dodávky požadujeme alespoň 15 pracovních dnů před výzvou k zaměření.

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 9

Pro běžné je tento postup možná a okamžik výzvy relevantní, pro komponenty nakupované a zbožní položky (přístroje) může být tento termín problémem s ohledem na délku dodacích lhůt (až 16 týdnů)

V případě krácení je vhodně řešit v době úvodního zaměření dle bodu 7.1 tohoto dokumentu.

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 9

Takto nastavené podmínky nejsou v souladu s běžnou praxí a k takové podmínce bychom se nebyli ochotni zavázat.

##### Závěr zadavatele:

Zadavatel si ve smlouvě vyhradí právo odebrat menší objem plnění, a to v rozsahu max. 10 %.

### Otázka č. 10 - Platební podmínky

Platební podmínky zvažované zadavatelem předpokládají postupné hrazení plnění vždy po předání a akceptaci plnění jednotlivých místností, s fakturací 1x za 3 měsíce, splatnost faktur bude 30 dnů. Zadavatel s ohledem na způsob financování veřejné zakázky z dotace nezvažuje placení jakýchkoliv záloh na plnění.

#### Otázka: Jsou pro vás takto stanovené platební podmínky splnitelné?

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 10

Súhlasíme

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 10

Souhlasíme

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 10

Za nás považujeme pro investora vhodnější a výhodnější fakturaci celku po předání celého díla, v případě vad a nedodělků s pozastávkou.

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 10

Vhodné platební podmínky: fakturace 1x 1 měsíc, splatnost 30dní.

##### Závěr zadavatele:

V rámci osobního jednání dodavatelé ITES Vranov, s. r. o. a Merck Life Science spol. s r.o. Zadavateli potvrdili, že platby 1x za 3 měsíce jsou akceptovatelné, ale nebylo by akceptovatelné další zpřísnění, například platba až do po dokončení veškerého plnění.

Zadavatel stanoví fakturaci na 1x za 3 měsíce.

### Otázka č. 11 - Výdřevy

Umístění „výdřev” v jednotlivých místnostech bude realizováno před zahájením plnění této veřejné zakázky. Dodavatelé se tedy budou muset přizpůsobit konkrétnímu umístění „výdřev”.

#### Otázka: Existují nějaké typy či druhy výdřev, které jsou pro vás limitující, tj. pokud takové výdřevy budou použity, nejste schopni na ně umisťovat vámi vyráběný či dodávaný nábytek 
a Vybavení?

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 11

Vo všeobecnosti je možné tomu Vybavenie prispôsobiť. Je však potrebné to posúdiť individuálne 
a k tomu nemáme dostatok informácií. Uchádzač předpokládá, že obdrží presné informácie o umiestnení výdrev a ich presných rozmeroch.

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 11

Obecně lze výdřevám vybavení přizpůsobit. Je však třeba stav posoudit individuálně a k tomu momentálně nemáme dostatek informací. Uchazeč očekává, že budou zaslané přesné informace o umístění výdřev včetně přesných rozměrů.

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 11

Pokud výdřevy mají být užity jako upevňovací konstrukce pro zavěšené prvky mobiliáře, je nezbytné umístění, typ a nosnost, těchto výdřev definovat ve vztahu k interiérovému vybavení.

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 11

Pokud se jedná o kvalitní masiv v tloušťce min. 40mm, takový druh výdřevy je zacela dostačující. Nevhodné:  OSB, HDF, MDF, DTD, DLDL a jakékoliv jiné náhražky masivního dřeva.

##### Závěr zadavatele:

Na stavbě nebudou použity výdřevy, proto bude použit alternativní vhodný kotvící systém dle volby dodavatele laboratorního nábytku/vybavení.

### Otázka č. 12 - Technická kvalifikace

Zadavatel předpokládá stanovení požadavků na technickou kvalifikaci následujícím způsobem:

- Dodavatel realizoval v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení významné dodávky dle dále stanovených podmínek a v následující minimální úrovni:

- Dodavatel realizoval v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení dodávky nábytku zahrnující nábytek volně stojící i vestavěný ve finančním objemu alespoň 50.000.000 Kč bez DPH. Toto plnění lze prokázat součtem plnění pro více objednatelů v celém časovém úseku 5 let před zahájením zadávacího řízení.

- Dodavatel realizoval v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení alespoň 3 dodávky laboratorního nábytku zahrnující nábytek volně stojící i vestavěný ve finančním objemu alespoň 5.000.000 Kč bez DPH. V rámci této významné dodávky nelze pro každou z významných dodávek sčítat plnění pro různé objednatele, hodnoty 5.000.000 Kč bez DPH je tedy nutné dosáhnout v rámci jednoho plnění (reference) pro jednoho objednatele. Každá z významných dodávek však mohla být poskytnuta jinému objednateli.

- Dodavatel realizoval v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení alespoň 2 dodávky laboratorního nábytku zahrnující nábytek volně stojící i vestavěný do čistých prostor alespoň stupně 5 dle ČSN EN ISO 14 644.

- Odborný garant kontrolní činnosti – laboratorního nábytku a technologií (1 osoba)

Tato osoba musí mít:

- praxi v oboru laboratorní technologie v délce alespoň 5 let;

- odbornou zkušenost  při realizací minimálně 2 zakázek spočívajících v realizaci speciálních laboratorních prostor pro provozy v oblasti farmacie, biotechnologie, zdravotnictví a/nebo chemický průmysl (např. laboratoře - chemické, mikrobiologické, virologické, bakteriologické, pracoviště přípravy a výroby cytostatik a radiofarmak, GMO2, 
i laboratoře výzkumných a vývojových center), které zahrnovaly vybavení laboratoře včetně připojení zařízení na vnitřní rozvody (např. digestoře, plny, voda, demi voda.)

- přičemž alespoň 1 z uvedených zakázek musela zahrnovat i realizaci tzv. čistých prostor alespoň stupně 5;

za relevantní zkušenosti se považují zkušenosti této osoby na daných zakázkách získané v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.

#### Otázka: Jsou pro vás výše uvedené podmínky splnitelné? Disponuje vaše společnost zkušenostmi výše popsanými? Disponuje vaše společnost členem týmu se zkušenostmi a praxí výše popsanými? Pokud je pro vás některá z výše uvedených podmínek nesplnitelná, navrhněte prosím její změnu tak, aby ji bylo možné splnit.

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 12 – splnitelnost podmínek

Vyššie uvedené podmienky sú pre nás splniteľné v celom rozsahu bodu 12.

Pozn.: máme za to, aby do hodnoty podľa bodu 12 A1 a A2 však nebol zahrnutý „nelaboratórny“ nábytok, nakoľko predmetom zákazky je vybavenie laboratórií.

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 12 – splnitelnost podmínek

Výše uvedené podmínky jsou pro nás splnitelné v celém rozsahu bodu 12.

Pozn.: Předmětem zakázky je vybavení laboratoří, proto by do hodnoty dle bodu 12 (A1) neměly být zahrnuty dodávky „nelaboratorního“ nábytku.

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 12 – splnitelnost podmínek

Ad. A)1

Naše společnost disponuje zkušenostmi v budě popsanými. Vzhledem k objemu akce považujeme za rozumné považovat za období 5ti let zpětné plnění 50 mil. Kč a to každý rok, tj. v součtu 250 mil.Kč

Ad. A)2

vhodně nastaveno

Ad. A)3

vhodně nastaveno

Ad. B)

Naše společnost disponuje člověkem v bodě definovaným. Požadavek se nám zdá k rozsahu a povaze zakázky legitimní.

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 12 – splnitelnost podmínek

Nesplnitelné: realizace do čistých prostor 5.

Splnitelné reference 3 mil. CZK lab. Nab.

Objem: ok.

##### Závěr zadavatele:

Zadavatel nezpřísní technickou kvalifikaci dle návrhů účastníků PTK. Zadavatel nezmírní zadávací podmínky dle návrhu dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. V textaci provedl zadavatel drobné formální úpravy, nutno vycházet ze znění v zadávací dokumentaci.

#### Co je z vašeho pohledu standardním (obvyklým, běžným) předmětem dodávky laboratorního nábytku? Jaká plnění jsou v takové zakázce běžně poskytována a jsou tedy součástí ceny?

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 12 – obvyklý předmět dodávky

Laboratórne stoly s médiami (voda, plyny, elektro), voľne stojacie laboratorně stoly pod prístroje, laboratorne skrine a skrinky, laboratorne odsávacie boxy (digestory), bezpečnostné skrine na chemikálie a hořlaviny a odsávacie zvony pre laboratoria.

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 12 – obvyklý předmět dodávky

Laboratorní stoly s médii (voda, plyny, elektro), volně stojící laboratorní stoly pod přístroje, laboratorní skříně a skříňky, laboratorně odsávací boxy (digestoře), bezpečnostní skříně na chemikálie a hořlaviny a odsávací zvony pro laboratoře.

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 12 – obvyklý předmět dodávky

Samotná dodávka, doprava na místo plnění, roznáška, nastěhování prvků, jejich kompletace 
a dopojení na nápojné body, odzkoušení zařízení, natlakování rozvodů medií, revize, součinnost s profesemi stavby při zaregulování VZT apod., úklid po vlastní montáži, zaškolení obsluh, technická dokumentace, dokumentace skutečného provedení, technické listy a návody.

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 12 – obvyklý předmět dodávky

Výroba, doprava, montáž, připojení na daná media.

##### Závěr zadavatele:

Do hodnoty reference na dodávky laboratorního nábytku bude možné zahrnout laboratorní nábytek a vybavení (např. bezpečnostní skříně - hořlaviny, kyseliny a louhy a chemikálie, digestoře, myčky laboratorního skla, apod.) a hodnotu souvisejících montážních a instalačních prací a jiných souvisejících nákladů zahrnutých v ceně nábytku (např. doprava, doměrky). Předmětem významné dodávky není a do její finanční hodnoty tedy nelze zahrnout stavební práce, hodnotu laboratorních vědeckých přístrojů, zdrojů světla nezabudovaných v nábytku (mimo germicidní lampy) a jiné nesouvisející dodávky. Rozhodné je konečné znění v zadávací dokumentaci.

### Otázka č. 13 - Záruka a záruční doba

Zadavatel uvažuje o záruce, během níž bude zajištěn i komplexní servis, a to bez nároku na jakoukoliv další finanční kompenzaci.

Délku záruční doby uvažuje buď v délce 2 let nebo 5 let. Pokud by byla záruka pětiletá, zvažuje zadavatel varianty, že

  - by pětiletá záruka byla povinná pro všechny dodavatele a všechny dodávky, nebo

  - by pětiletá záruka byla povinná pro všechny dodavatele, ale pouze pro některé dodávky (určené zadavatelem předem), nebo

  - by pětiletá záruka nebyla povinná pro všechny dodavatele, ale zadavatel by v rámci kritérií hodnocení hodnotil kromě ceny i prodlouženou délku záruční doby, a to pro všechny dodávky, tj. dodavatel by měl možnost volby, zda nabídne či nenabídne prodlouženou záruční dobu pro všechny části dodávky, nebo

  - by pětiletá záruka nebyla povinná pro všechny dodavatele, ale zadavatel by v rámci kritérií hodnocení hodnotil kromě ceny i prodlouženou délku záruční doby, a to pro vybrané části dodávky (určené zadavatelem předem), tj. dodavatel by měl možnost volby, zda nabídne či nenabídne prodlouženou záruční dobu pro zadavatelem určené části dodávky.

#### Která z variant řešení záruky a záruční doby je z vašeho pohledu nejvhodnější 
a proč?

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 13 – vhodná varianta

Záruka 5 rokov je v poriadku, museli by sa však z toho vyňať zariadenia, u ktorých ich výrobca poskytuje odlišnú záruku (napríklad ventilátory, myčky, germicídne žiariče).

Záruku 5 rokov na nábytok a digestory je však obecne možné garantovať.

Pokiaľ uvažujete použiť kritérium podľa bodu iv, bude v tomto prípade rozhodujúcim faktorom okrem najnižšej ceny aj dĺžka záruky ?

Napríklad, že cena je 40 %, záruka 60% ? Pretože ak je hlavným kritériom cena (nad 50%), tak predĺženie záruky na 5 rokov (a viac) považujeme za irelevantné.

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 13 – vhodná varianta

Záruka 5 let je v pořádku vyjma zařízení, u kterých jejich výrobce poskytuje odlišnou záruku (například ventilátory, myčky, germicidní zářiče).

Záruku 5 let na nábytek a digestoře lze však obecně garantovat.

Pokud uvažujete použít kritérium podle bodu iv., bude v tomto případě rozhodujícím faktorem kromě nejnižší ceny i délka záruky?

Například, že cena je 40%, záruka 60%? Protože pokud je hlavním kritériem cena (nad 50%), tak prodloužení záruky na dobu delší než 5 let považujeme za irelevantní.

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 13 – vhodná varianta

Doporučujeme variantu ii.

Z pohledu zadavatele je vhodné a výhodné trvat na 5 ti leté ZL s vyjímkou technologických zařízení.

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 13 – vhodná varianta

Nejvhodnější záruka 24 měsíců.

#### Existují některé části plnění, k nimž není možné nebo vhodné poskytnout pětiletou záruku nebo servis v ceně dodávky? Pokud ano, zdůvodněte prosím nemožnost nebo nevhodnost takového požadavku a navrhněte jiné řešení včetně vysvětlení, v čem je pro zadavatele příznivější.

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 13 – pětiletá záruka

Záruku 5 rokov nie je možné poskytnúť na myčky, operačné svetlá, germicídne žiariče, ventilátory k digestorom, stoličky. Na tieto zariadenia sa poskytuje záruka podľa záručných podmienok výrobcu, obvykle 2 roky. Na nábytok a digestory je možné záruku 5 rokov poskytnúť.

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 13 – pětiletá záruka

Záruku 5 let nelze poskytnout na myčky, operační světla, germicidní zářiče, ventilátory k digestořím, židle. Na tato zařízení se poskytuje záruka dle záručních podmínek výrobce, obvykle 2 roky. Na nábytek a digestoře lze záruku 5 let poskytnout.

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 13 – pětiletá záruka

Obvyklá, a i s ohledem na ekonomickou náročnost pro investora (prodloužení záruky je vždy spjato s oceněním rizik pro dodavatele potencionálně plynoucích) vhodná struktura ZL je:

24-36 měsíců na stroje a zařízení a 60 měsíců na nábytkové prvky vč. lab. Digestoří.

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 13 – pětiletá záruka

Některé druhy pracovních desek např: jakýkoliv druh a typ zalisovaného soulepu nebo sendviče HPL/DTD/HPL.

#### Považujete hodnocení záruční doby delší než 2 roky za přínosné? Umíte alespoň orientačně nacenit hodnotu záruky za veškeré plnění včetně servisu za 1 rok nad rámec minimálních 2 let (při celkové ceně plnění všech dodávek cca 250–300 mil. Kč bez DPH)?

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 13 – hodnota prodloužené záruky

Pokiaľ nebude cena rozhodujúcim kritériom, tak potom záručná doby dlhšia ako 2 roky je určite prínosná. Na druhú časť otázky v tejto fáze nedokážeme korektne odpovedať.

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 13 – hodnota prodloužené záruky

Pokud nebude cena rozhodujícím kritériem, pak záruční doba delší než 2 roky je určitě přínosná. Na druhou část otázky nedokážeme v této fázi korektně odpovědět.

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 13 – hodnota prodloužené záruky

Z pohledu zadavatele je dle našeho názoru vhodné trvat na minimální délce záruční lhůtě v trvání 24/36 (dle záruky poskytnuté výrobcem technologického zařízení) resp. 60 měsíců.

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 13 – hodnota prodloužené záruky

Hodnocení záruky není z našeho pohledu přínosné.

##### OSOBNÍ JEDNÁNÍ:

Možná řešení záruky a délky záruční doby byly předmětem osobního jednání.

Dodavatel MERCI, s.r.o. uvedl, že doporučuje stanovit záruku za nábytek 5 let, na technologická zařízení 2-3 roky. Nedoporučuje hodnotit délku záruky. Záruka 5 let na technologie je velmi problematická, má to zásadní dopad do ceny. Nábytek vyžaduje určitý servis, záleží též, co si Zadavatel vymíní – Dodavatel doporučuje 1× za rok preventivní prohlídku – kontrola s výsledkem, co je v pořádku a co je třeba opravit; preventivní prohlídka by byla naceněna, ale nejde o zásadní částku. Je vhodné si vymínit u každého zařízení servisní schéma, návod, přehledovou tabulku periodických kontrol. Servis v ceně je obvyklý, je časté, že součástí nabídky se předkládá návrh servisní smlouvy po uplynutí záruční lhůty, s cílem, aby komerční servis po x letech byl výhodnější.

Dodavatel LABOR - KOMPLET, s.r.o. uvedl, že má smysl mít 5letou záruku jen na pracovní desku, zbytek se výrazně prodraží. Pokud bude jasně dáno, jakým látkám, materiálům a teplotám musí materiály odolávat, může být záruka delší – bez toho nelze záruku vhodně definovat. Servis umí zajistit, bude to třeba nacenit.

Dodavatel ITES Vranov, s. r. o.  uvedl, že není neobvyklé poskytnout na nábytek záruku 5 let, jde to u i digestoří, tyto delší záruky nemají dopad na cenu. Dodavatel však neumí garantovat pětiletou záruku na některé technologie, protože je neposkytuje výrobce. Záruku dodavatel nepodmiňuje servisními prohlídkami. Delší záruka se nemá vztahovat na spoje – u vodovodních armatur 
a odpadových potrubí (voda, těsnění u plynových zařízení), to je spotřební zboží, na které je záruka 2 roky, stejně tak řezy, spoje atp.

Dodavatel Merck Life Science spol. s r.o. uvedl, že 5letou záruku mohou zajistit, ale zvýší to cenu. Neumí však poskytnout 5letou záruku na elektroniku, kterou nedodávají – myčky  
a germicidní lampy jsou problematické a výrazně to prodražují, výrobce to zpravidla nedělá.

##### Závěr zadavatele:

Zadavatel stanoví záruku 5 let na laboratorní nábytek.

Zadavatel stanoví záruku 2 roky na technologie/přístroje.

Součástí ceny plnění (jednotkové ceny Zboží) bude po dobu záruční doby veškerý povinný záruční servis podmiňující záruku.

### Otázka č. 14 - Výrobní kapacity

Zadavatel očekává, že dodávky by měly být realizovány v období popsaném v bodě 6, probíhaly by po etapách (po jednotlivých místnostech tak, jak by byla dokončena jejich výstavba) a dodávka 
a montáž by měla proběhnout v druhé polovině roku 2025, a to s ohledem na nutnost včasné kolaudace. Zadavatel opakuje, že hodnota celé zakázky je cca 250–300 mil. Kč bez DPH.

#### Otázka: Disponujete výrobními kapacitami pro splnění výše uvedených požadavků?

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 14

Naša spoločnosť v spolupráci so subdodávateľmi môže predmetnú zákazku v tomto objeme splniť za podmienky dodržania harmonogramov zo strany stavby.

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 14

Naše společnost ve spolupráci se subdodavateli může předmětnou zakázku v tomto objemu splnit za podmínky dodržení harmonogramů ze strany stavby.

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 14

Rozsah této zakázky je pro naše výrobní kapacity reálný, nicméně upozorňujeme, že při naší znalosti situace na tuzemském trhu, je zde riziko souběhu této zakázky s dalšími projekty v identickém časovém rámci.

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 14

Není na českém trhu samostatný výrobce, který disponuje uvedenými výrobními kapacitami při tak krátké požadované době dodání. Samozřejmě záleží jak bude nastavena celá VZ a jaké požadavky 
a specifikace budou požadovány na celý rozsah předmětu plnění.

##### Závěr zadavatele:

Zadavatel vzal informaci na vědomí.

### Otázka č. 15 - Doprava a skladování

Zadavatel upozorňuje na některá specifika, která bude třeba zohlednit při dodávce a montáži. Nábytek a Vybavení nebude možné skladovat v novostavbě, neboť tato nebude vybavována až po dokončení, ale průběžně po etapách (po jednotlivých místnostech tak, jak by byla dokončena jejich výstavba). Dodavatel tedy musí počítat s vlastními skladovacími kapacitami a s vysokými nároky na dodržování harmonogramu. Přístup k objektu bude zajištěn dle aktuální situace na stavbě. Předpokládá se možný příjezd do 1PP s nákladním vozem výšky max. 2,80 metrů a příjezd na úrovni 1NP na prostranství před Centrální budovu s nákladním vozem o max. zátěži 16 tun včetně nákladu. Vybavení bude možné krátkodobě složit dočasně na své náklady a s vlastní ostrahou v 1PP a pro nastěhování pak použít výtahy.  V Budově fakult budou k dispozici 2 výtahy, každý s nosností 1150 kg. Dodavatel si bude muset zajistit skládání, rozvoz vč. pomocných vozíků a případného skládání jeřábem.

#### Otázka: Jsou pro vás výše uvedené podmínky akceptovatelné? Potřebovali byste znát pro účely podání nabídky nějaké další informace týkající se podmínek na stavbě při dodávce a montáži?

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 15

Dopravu a skladovanie je možné zabezpečiť podľa vyššie uvedených podmienok, pokiaľ nebude dochádzať k neprimeranému blokovaniu prístupových ciest a východov stavbou.

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 15

Dopravu a skladování lze zajistit podle výše uvedených podmínek, pokud nebude docházet k nepřiměřenému blokování přístupových cest a východů ze stavby.

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 15

Uvedené podmínky jsou akceptovatelné, nicméně bude nutné zajistit ucelené předávání dilčích celků pro instalaci interieru taky, aby nedocházelo ke křížení návozových tras, nebo jejich blokaci jinou profesí. Jedná se o optimalizaci procesů a jejich organizaci.

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 15

Nakceptovatelné.

##### Závěr zadavatele:

Zadavatel ve smlouvě popíše podmínky dopravy a skladování.

### Otázka č. 16 - Certifikáty

Vybavení bude pořizováno do chemických a biologických prostor, BSL 3, čistoty prostředí 7. Laboratorní nábytek, laboratorní digestoře a médiové stěny musí být konstrukčně řešeny ve shodě s doporučeními a požadavky normy ČSN EN 14 056. Dodržení požadovaných kvalitativních parametrů a příslušných bezpečnostních, hygienických a jakostních fyzikálně mechanických parametrů musí být doloženo certifikáty o shodě s normou a v souladu s ČSN EN 13 150, ČSN EN 14 470, ČSN EN 14 175, ČSN EN 16 121+A1, ČSN EN 1730, ČSN EN 15 372, ČSN EN 14 072, ČSN EN 527-1, 527-2, ČSN EN 14 749 ed. 2, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073-2, ČSN EN14 073-3, ČSN 91 0001, ČSN 91 0100, dle Vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, dle požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (doložení označení výrobků značkou CE pro laboratorní stoly s elektrorozvody a digestoře).

Laboratorní kovové digestoře použití jsou ve shodě s normou ČSN EN 14175, část 2,3. Užité konstrukční materiály musí splňovat kvalitativně technické požadavky odolnosti proti působení minimálně následujících látek: 20% HCL, NaOH, K2Cr2O7, CH3COCH3, C16H18CIN3S. xH2O, C6H5CH3, 30% H2O2, 20% H3PO4, 20% H2SO4, musí být testovány na odolnost proti působení výše uvedených chemických látek dle norem: ČSN EN ISO 2808:2007 met. 7C, ČSN EN ISO 2409:2013, ČSN EN ISO 2813:2016, ČSN EN ISO 2815:2003, ČSN EN ISO 2812-3:2019, výsledky testování musí být doloženy certifikátem vydaným oprávněnou notifikovanou osobou.

#### Otázka: Považujete výše uvedený výčet certifikátů či obdobné ohodnocení pro požadovanou dodávku za vhodný? Je nějaká norma nadbytečná nebo Vám naopak nějaká norma chybí. Pokud ano, prosíme o informaci proč.

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 16

Keďže predmetom dodávky má byť laboratórny nábytok (pracovné stoly pre laboratória, digestory, bezpečnostné skrine), tak prevedenie tohoto laboratórneho nábytku už upravujú konkrétne normy 
a to :

EN 13 150 – Pracovné stoly pre laboratoriá (rozmery a bezpečnotsné požiadavky)

EN 14 470 – Bezpečnostné skrine na horľaviny

EN 14 175 – Digestory laboratorne

EN 14 072 – Sklo v nábytku

Navrhujeme k vyššie uvedeným doplniť normu EN 610 10 -1 – Bezpečnostné požadavky na el. meracie riadiace a laboratorně zariadenia.

Naopak – ostatné uvedené normy navrhujeme vypustiť, vzhľadom na to, že pojednávajú o kancelárskom nábytku, kuchynskom nábytku a ostatnom nebytovom nábytku, ktorý nie je predmetom tejto realizácie, keďže laboratórny nábytok, resp. Jeho parametre sú definované v nami vyššie uvedených normách.

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 16

Jelikož předmětem dodávky má být laboratorní nábytek (pracovní stoly pro laboratoře, digestoře, bezpečnostní skříně), tak provedení tohoto laboratorního nábytku již upravují konkrétní normy a to:

EN 13 150 – Pracovní stoly pro laboratoře (rozměry a bezpečnostní požadavky)

EN 14 470 – Bezpečnostní skříně na hořlaviny

EN 14 175 – Digestoře laboratorní

EN 14 072 – Sklo v nábytku

Navrhujeme k výše uvedeným doplnit normu EN 610 10 -1 _ Bezpečnostní požadavky na el. měřící řídící a laboratorní zařízení.

Naopak – ostatní uvedené normy navrhujeme vypustit, vzhledem k tomu, že pojednávají o kancelářském nábytku, kuchyňském nábytku a ostatním nebytovém nábytku, který není předmětem této realizace, jelikož laboratorní nábytek, resp. jeho parametry jsou definovány v námi výše uvedených normách.

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 16

Uvedený výčet norem považujeme za obvyklý k povaze a rozsahu zakázky a definující kvalitativní materiálová a technický standard dodávky.

Považujeme za vhodné, aby si zadavatele již v zadávací dokumentaci vymínil prokázání shody příslušnými certifikáty a tyto požadoval předložit uchazečem již v nabídce, aby se eliminovalo prohlašování shody pouze čestným prohlášením uchazeče. Je obvyklou praxí prohlásit shodu, přestože reálně prvek certifikován není, nebo je certifikát neplatný.

Upozorňujeme, že některé z uvedených norem již nejsou platné a nebo mohou pozbýt platnosti do doby vypsání VZ, a jsou nahrazeny normami s jiným označením, ale požadavky zůstaly stejné. Certifikáty jsou platné dle uvedeného data a vztahují se i na normu nahrazující uvedenou.

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 16

Pokud se jedná o výsledky testování finálního výrobku a nikoliv jen komponent, tak je neřešitelná. viz. musí být doloženy certifikátem vydaným oprávněnou notifikovanou osobou.

##### Závěr zadavatele:

V rámci osobního jednání upozornil dodavatel Merck Life Science spol. s r.o., že většina dodavatelů nemá certifikaci na laboratorní i kancelářský nábytek.

Rozsah požadovaných certifikátů bude upřesněn v zadávací dokumentaci vč. smlouvy.

### Otázka č. 17 - Další připomínky, návrhy, náměty

#### Otázka: Máte nějakou další připomínku, návrh, námět k připravované veřejné zakázce?

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o. na otázku č. 17

Uvažuje sa s podmínkou zloženia zábezpeky v čase predkladania ponuky ? Ak áno, v akej výške ?

Uvažuje sa o elektronickej aukcii ?

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o. na otázku č. 17

V tuto chvíli ne.

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o. na otázku č. 17

1.

Vzhledem k rozsahu zakázky bychom doporučili nastavení soutěžní jistiny pro uchazeče s možností bankovní záruky. Pozitivním přínosem takového kroku je, že do soutěže se budou hlásit pouze kompetentní subjekty a nikoli subjekty účelové, nebo nekompetentní.

2.

V předložených podkladech pro tržní konzultaci chybí „ukázka“ popisu standardů, i pro tržní konzultaci je důležité, aby všichni oslovení oceňovali dodávku dle shodných pravidel a to 
i technických. V opačném případě, mohou být získané cenové údaje zásadně odlišné a tedy zavádějící, neobjektivní. Předpokládáme, že popis standardu bude v rámci VZ nedílnou součástí, nicméně v tržní konzultaci chabí a měl by být.

3.

V předložených podkladech pro tržní konzultaci není zmínka o způsobu řešení napojovacích míst, zdali jsou pro centrální stoly tato umístěna v podlaze, nebo na stropě. Tato informace dle nás ovlivňuje časovou náročnost a cenu technického řešení a montáže.

4.

Připomínka k bodu č. 3. Ve vzorovém výkazu výměr není nikde prostor pro uvedení ceny za montáž a za dopravu, proto námi uvedené ceny obsahují čistě cenu výrobků a zboží.

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o. na otázku č. 17

Laboratorní digestoře jsou specifikovány jako kovové bez možnosti jiné alternativy. Navrhujeme uvést jiné alternativy řešení, kompaktní desky HPL, nerez v kvalitě AISI316, AISI 316L, AISI 316Ti.

##### Závěr zadavatele:

Zadavatel v zadávacím řízení nestanoví požadavek na jistotu. Nebude využita elektronická aukce.

Způsob řešení napojovacích míst bude uveden v zadávacích podmínkách.

V tabulce pro kalkulaci ceny nebude samostatná položka pro montáž a dopravu. Veškeré náklady, tj. i např. montáž, dopravu, záruku a servis bude nutné zahrnout do ceny položky Zboží.

Jde-li o možnost dodání jiných než kovových digestoří, pak zadavatel umožňuje i dodávku kompaktních desek HPL.

### Stěhování stávajícího nábytku a vybavení

V rámci osobního jednání se Zadavatel dotázal dodavatelů na možnost zajištění stěhování vybraných kusů stávajícího nábytku a vybavení Zadavatele a jejich napojení na infrastrukturu budovy (digestoře, skříně na hořlaviny, v malých jednotkách kusů).

Dodavatelé potvrdili, že bude-li se jednat o malý počet kusů, není problém to zajistit. Doporučují zorganizovat prohlídku místa plnění.

##### Závěr zadavatele:

Zadavatel bude požadovat zajištění stěhování vybraných kusů stávajícího nábytku a vybavení Zadavatele a jejich napojení na infrastrukturu budovy. Zadavatel bude organizovat prohlídku místa plnění, včetně nábytku a vybavení určeného ke stěhování.

### Povrchy stolů – vysokotlaký laminát

V rámci osobního jednání se Zadavatel dotázal dodavatelů na rozdíl v ceně a vlastnostech povrchů stolů – vysokotlaký laminát („sendvič, nebo klasický“).

Všichni dodavatelé s výjimkou MERCI, s.r.o. doporučili klasický (kompakt, masiv). Dodavatelé poskytli informace o vlastnostech a řádových rozdílech v cenách.

##### Závěr zadavatele:

Zadavatel se na základě osobních jednání rozhodl požádat dodavatele o vzorky v rámci PTK.

## předložení vzorků v PTK

Na základě osobních jednání a poskytnutých informací jednotlivými dodavateli v rámci PTK Zadavatel dospěl k závěru, že by bylo vhodné, aby se seznámil s některými materiály, z nichž by měl být vyroben povrch pracovních desek laboratorních stolů.

Proto požádal účastníky PTK o předložení následujících vzorků:

- Kompaktní vysokotlaký laminát (tl. 13 mm).  Tento materiál by měl splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti dle ČSN EN 14 411. Doporučený rozměr min. velikost 20 x 30 cm.

- Keramická dlažba, kyselinovzdorná. Tento materiál by měl splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti dle ČSN EN 14 411. Doporučený rozměr: dvě kachličky standardní velikosti.

- Vysokotlaký laminát „sendwichového“ typu – deska z vysokotlakého laminátu (cca 4 mm) nalepená na konstrukční desce (celková tloušťka materiálu cca 30 mm). Dvě strany vzorku s nalepenou hranou. Tento materiál by měl splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti dle ČSN EN 14 411. Doporučený rozměr min. velikost 20 x 30 cm.

- Postforming (tl. 28 mm). Doporučený rozměr min. velikost 20 x 30 cm.

Hlavním účelem poskytnutí vzorků je ověření jeho vlastností Zadavatelem.

Vzorky byly předloženy všemi účastníky PTK.

##### Závěr zadavatele:

Zadavatel na základě předaných vzorků rozhodl o stanovení požadavků na Zboží.

## Dotaz na pojištění

Zadavatel dopisem požádal účastníky PTK o informaci, jaká je vhodná výše pojistného plnění pro pojistné smlouvy

a)	pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě,

b)	stavební a montážní pojištění [tj. pojištění odpovědnosti prodávajícího za škodu způsobenou při stavební nebo montážní činnosti, resp. při činnosti dle smlouvy, tj. poškození nebo zničení budovaného stavebního nebo montážního díla (stavby) a odpovědnosti prodávajícího za odcizení části stavebního nebo montážního díla (stavby)].

Odpověď dodavatele ITES Vranov, s. r. o.

Vzhľadom na objem a charakter plnenia by mala byť  výška poistného plnenia minimálne 500 tis. EUR ( cca 12,5 mil. CZK) a to kumulatívne za obidva Vami uvedené rozsahy poistenia.

Odpověď dodavatele Merck Life Science spol. s r.o.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě: doporučujeme výši pojistného plnění ve výši 7% z hodnoty zakázky.

Stavební a montážní pojištění: bude v souladu s doporučením našeho dodavatele ITES Vranov, s.r.o.

Odpověď dodavatele MERCI, s.r.o.

Stanovení částky je (…) problematické. Kromě hodnoty díla je třeba vyjít i předpokládaných nákladů na pojištění (pro orientaci některé údaje z trhu pojistek – orientační).

1)	Pojištění za způsobenou škodu dodavatelem, příklad maximální částka 20 000 000 Kč, roční pojistné cca 100 000 Kč

2)	Stavebně montážní pojištění, včetně křížového pojištění (subdodavatelé pracující krátkodobě pro dodavatele bez vlastní pojistky), maximální částka 20 000 000 Kč, roční pojistné cca 90 000 Kč.

Pojistné ovšem závisí na řadě podmínek, spoluúčast, obrat, historie atp. Z výše uvedených údajů lze odhadnout náklady na pojištění pro jiné částky plnění díla.

Bývá obvyklé požadovat obě pojištění pro celou dobu realizace zakázky, pojištění za škodu za celou dobu včetně záruky, na částku alespoň hodnoty zakázky toho konkrétního dodavatele.

Odpověď dodavatele LABOR - KOMPLET, s.r.o.

Bez odpovědi.

##### Závěr zadavatele:

Zadavatel stanovil požadavek na pojištění ve výši

a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě – 20 mil. Kč,

b) stavební a montážní pojištění - 20 mil. Kč.

Do finanční hodnoty významné dodávky lze zahrnout hodnotu dodávky nábytku nelaboratorního i nábytku laboratorního. Co se rozumí laboratorním nábytkem je uvedeno v poznámce pod čarou č. 2. Do finanční hodnoty významné dodávky lze zahrnout hodnotu souvisejících montážních a instalačních prací a jiných souvisejících nákladů zahrnutých v ceně nábytku (např. doprava, doměrky). Předmětem významné dodávky není a do její finanční hodnoty tedy nelze zahrnout stavební práce, hodnotu laboratorních vědeckých přístrojů, zdrojů světla nezabudovaných v nábytku (mimo germicidní lampy) a jiné nesouvisející dodávky.

Do finanční hodnoty významné dodávky lze zahrnout hodnotu dodávky laboratorního nábytku a vybavení (např. bezpečnostní skříně (hořlaviny, kyseliny a louhy, chemikálie), židle, digestoře, myčky laboratorního skla, apod. ) a hodnotu souvisejících montážních a instalačních prací a jiných souvisejících nákladů zahrnutých v ceně nábytku (např. doprava, doměrky). Předmětem významné dodávky není a do její finanční hodnoty tedy nelze zahrnout stavební práce, hodnotu laboratorních vědeckých přístrojů, zdrojů světla nezabudovaných v nábytku (mimo germicidní lampy) a jiné nesouvisející dodávky.

Viz poznámka č. 2.

Tj. stupně 5, 4, 3, 2 nebo 1.

Tj. stupně 5, 4, 3, 2 nebo 1.

Za relevantní je považována zkušenost při výkonu činnosti při dodávce vybavení.