Název veřejné zakázky: „UK2LF – Multifunkční modulární reader“

Režim a druh veřejné zakázky: VZMR na dodávky

Druh výběrového řízení: otevřená výzva

Technická specifikace, minimální technické požadavky zadavatele:

| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| --- | --- |
| Název zboží | Prodávající uvede obchodní název zboží |
| Multifunkční modulární reader | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Základní požadavek: následující položky musí fungovat jako jeden funkční celek | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Přístroj schopný registrovat absorbanci, fluorescenci i luminescenci | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Variabilně měření v mikrotitračních destičkách standardního formátu 6 – 384 jamek, měření v kyvetách | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Absorbance v rozsahu nejméně 200 – 1000 nm nastavitelná monochromátory, funkce rychlého skenování | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Fluorescence horní i spodní, monochromátor, excitace nejméně 230 – 900 nm, emise nejméně 280 – 900 nm, nastavitelná šíře spektrálního pásu nejméně 5 – 40 nm, měření TRF, FRET, TR-FRET | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Luminescence „flash a glow“, „multicolor“ měření, nejméně 30 filtrů zahrnujících co největší rozsah spektra | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Nejméně 2 vsazené injektory umožňující přidávání roztoků přímo do vložené destičky v průběhu měření | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Automatické otevírání víčka destičky uvnitř přístroje zabraňující postupnému odparu vzorků a tudíž finální koncentrace v průběhu měření | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Nastavení a udržování stálé teploty uvnitř přístroje v rozmezí nejméně +3 až +40 oC | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Možnost třepání destičky, nastavitelná amplituda a čas | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Součástí dodávky je SW pro ovládání přístroje. SW bude nainstalován v řídícím počítači, možnost exportu dat do externích zařízení/programů, preferenčně MS Excel | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ovládací počítač včetně základního systému a periferií, nezbytných k jeho ovládání | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Garance autorizovaného servisu, záruka nejméně 2 roky | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Další příslušenství a požadavky zadavatele |  |
| V budoucnosti možnost rozšíření přístroje o modul řízení koncentrace zároveň CO2 a O2 (nejméně 0,1 – 21%) uvnitř přístroje | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| V budoucnosti možnost rozšíření přístroje o optický modul pro měření cell confluence, automatické počítání buněk a měření poměru živých a mrtvých buněk | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| V budoucnosti možnost rozšíření přístroje o speciální kazetu bránící odpařování vzorků během dlouhodobější inkubace živých buněk a zároveň potlačování „edge efektu“ během měření | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |