## Příloha č. 5 ZD
Příloha č. 5 zadávací dokumentace
-
Specifikace předmětu plnění
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Výukové stanice s periferiemi a software pro výuku fyziologie
pro Ústav fyziologie
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Hardware pro sběr dat | 5 kusů jednotek pro sběr dat | [...doplní účastník...]
| 4 univerzální vstupy (alespoň 2 vstupy s biozesilovačem), izolovaný stimulátor, spouštěcí vstup a analogové výstupy. Připojení k PC pro přenos dat USB 2.0 či vyšší; rozsah vstupního napětí musí umožnit snímat všechny měřené fyziologické parametry prostřednictvím dodaných periférií; odpovídající rozsah výstupního napětí pro všechna prováděná cvičení; rozsah proudu 0 - 20 mA a délka pulzu 50 - 200 µs; rozlišení dat 16 bit; vzorkovací frekvence 2 mHz - 100 kHz. | [...doplní účastník...]
| Hardware musí mít certifikát pro bezpečné připojení na člověka. | [...doplní účastník...]
| Každé hardwarové zařízení musí obsahovat alespoň 4 analogové vstupy a 8 digitálních vstupů a výstupů. | [...doplní účastník...]
Software | Software pro výuku fyziologie musí umožnit propojení PC se zařízením pro sběr dat a zároveň musí umožňovat analýzu měřených dat, interaktivní lekce a nastavení audiovizuálních výstupů. | [...doplní účastník...]
| Software musí umožnit instalaci na 5 PC propojených s hardware pro sběr dat. Součástí softwaru je online přístup na cloud pro vyučujícího. | [...doplní účastník...]
| Software obsahuje předem připravená cvičení a lekce (alespoň 140 cvičení a lekcí z oboru fyziologie a patofyziologie). Jednotlivé lekce musí být možné upravovat vyučujícím, příp. vyučující může vytvářet nová cvičení. | [...doplní účastník...]
| Systém nevyžaduje přihlášení pomocí osobních přihlašovacích údajů. | [...doplní účastník...]
| Software umožňuje ověřovat znalosti studenta (vyplňování textových polí, výběr odpovědí z nabídky, apod.), zpracovat data naměřená studenty, pracovat s obrázky a automaticky vyhodnocovat splnění požadovaných úkolů v lekci. | [...doplní účastník...]
Požadované periferie
Počet a obecné charakteristiky periferií | 5 kusů, pokud není specifikováno jinak. Všechny periferie musí být připojitelné ke hardware pro sběr dat. Rozsah výstupního napětí, odezva a citlivost každé periferie musí umožnit kvalitní snímání hodnoceného parametru, přenos informace do hardware pro sběr dat a jeho následnou analýzu. | [...doplní účastník...]
Snímač dechu (dechový pás) | Délka pásu alespoň 30 - 135 cm. Umožňuje real-time měření a následnou analýzu pohybů hrudníku. | [...doplní účastník...]
Snímač síly úchopu | Rozsah síly od 0N do alespoň 750N. Možnost real-time měření a následné analýzy síly stisku, spontánního i stimulovaného. | [...doplní účastník...]
Mikrofón pro snímaní srdeční aktivity | Mikrofón musí převádět srdcem generované zvuky na elektrické signály. | [...doplní účastník...]
Manžetový tlakoměr | Tlakoměr připojitelný k hardware pro sběr dat, 3 různě široké manžety pro různé obvody paží - dětská, normální dospělá, dospělá pro vyšši obvod dospělé paže. | [...doplní účastník...]
Tlačítkový spínač | Výstup pro spouštění, časování nebo značkovací signálů. | [...doplní účastník...]
Neurologické kladívko | Kladívko připojitelné k hardware pro sběr dat. | [...doplní účastník...]
Snímač pulsní vlny | Možnost real-time měření pulsní vlny/pulsního měření na prstu. | [...doplní účastník...]
Příslušenství ke spirometrii | Nosní spona (tlačka), filtr a náustek. Možnost sterilizace. | [...doplní účastník...]
Podložka spirometru | Rozsah tlaku 0-4" vodního sloupce. | [...doplní účastník...]
Respirační průtoková hlavice | Průtoková hlavice musí mít objem/průtok 300l/min. Umožňuje online měření a následnou analýzu proudu vzduchu (flow l/s) a objemů (VT, IRV a ERV). | [...doplní účastník...]
Adaptér průtokové hlavice | Adaptér musí být kompatibilní s průtokovou hlavicí. | [...doplní účastník...]
Jednorázové EKG/EMG elektrody | Real-time měření a následná analýza svalové či srdeční aktivity. Možnost stimulace svalů k vyvolání svalového záškubu. Elektrody musí být vyrobené ze stříbra, popřípadě ze chloridu stříbrného, počet min. 1000 ks. | [...doplní účastník...]
Elektrodová pasta | Pasta musí být vodivá a rozpustná ve vodě, min. 3 ks. | [...doplní účastník...]
Alkoholové tampóny | Tampóny musí obsahovat min. 70% alkohol, min. 1000 ks. | [...doplní účastník...]
Abrazivní gel | Abrazivní gel pro snížení impedance v oblasti elektrod. | [...doplní účastník...]
Podložka pro termistor | Měřnení teploty v rozsahu od 5 do 50°C, min. 1 ks. | [...doplní účastník...]
Sonda pro měření teploty pokožky | Měření teploty v rozsahu 0 - 50°C, délka alespoň 2 m. Min. 1 ks. | [...doplní účastník...]
Kompatibilita | Nabízená sestava musí být kompatibilní se stavajícím zařízením zadavatele - PowerLab 26T a Labstation software od společnosti ADInstruments. | [...doplní účastník...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).