# Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění splňuje následující požadavky:

| Popis přístroje a jeho minimální požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: |
| --- | --- |
| Dvoukomorová smyčka tlak – objem (ADVANCED HEMODYNAMICS) | prodávající doplní obchodní název nabízeného plnění |
| OBECNÉ POŽADAVKY |  |
| Základní požadavek pro PV systém (p – tlak, V – objem): samostatný výzkumný systém pro získávání, zobrazování a analýzu INTRA-KOMOROVÝCH TLAKOVÝCH A OBJEMOVÝCH SMYČEK | prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Základní požadavek pro PV systém: součástí je HARDWARE, počítač s dotykovou obrazovkou a analytický systém SOFTWARE pro analýzu tlakově-objemových smyček | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Základní požadavek pro PV systém: zcela integrovaný systém, který poskytuje HARDWARE a SOFTWARE jako jediné řešení na klíč | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Základní požadavek pro analýzu v experimentálním prostředí: Analýza v reálném čase | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Uživatelsky přívětivé ovládání: HARDWARE je řízen SOFTWAROVĚ, což zjednodušuje ovládání systému | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Základní požadavek pro využitelnost s minimalizací nákladů v experimentálním prostředí: katetry jsou opakovaně použitelné v předklinickém a experimentálním prostředí | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Požadavek na monitoring PV smyček a vzájemné závislosti levé a pravé komory srdeční: Dvoukomorová PV smyčka (tlak-objem), tzv. ventrikulární smyčka pro předklinický a experimentální výzkum – monitoring PV smyčky v levé i pravé komoře současně | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| POŽADAVKY NA HW |  |
| Variabilita v experimentálním prostředí: Modulární konfigurovatelný systém | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Základní požadavek pro funkci PV systému: Napájecí a komunikační modul | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Základní požadavek pro monitoring v levé a pravé komoře srdeční: dva objemové moduly pro měření sedmi segmentálních objemů a jednoho EKG | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Základní požadavek pro monitoring v levé a pravé komoře srdeční: dva tlakové moduly pro měření tlaku v obou komorách | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Požadavek pro monitoring dalšího či referenčního signálu ve stejném čase: modul pro měření minimálně 2 synchronizovaných analogových vstupů | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Základní požadavek pro funkci PV systému: Kabely/konektory/napájecí šňůry potřebné k intrakardiálnímu sběru parametrů a tlakově-objemových smyček z obou komor současně | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Uživatelsky přívětivější ovládání a minimalizace problémů s propojováním modulů: Integrace modulů do jednoho boxu | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| POŽADAVKY NA SW |  |
| Základní požadavek pro využití PV systému v experimentálním prostředí: dokáže zobrazit signály v reálném čase-minimálně: tlakově-objemové smyčky, DP/DT, EKG, celkový objem a tlak | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Základní požadavek pro využití PV systému v experimentálním prostředí pro hodnocení hemodynamické odezvy na intervence: umožňuje analyzovat signály kontinuálně a v reálném čase | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Důležitý parametr v experimentálním prostředí pro zajištění správných hodnot objemů: možnost kalibrace objemu hypertonickým roztokem i zobrazovacími metodami | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Parametry pro získání co nejlepšího vstupního signálu k dalším analýzám: možnost volby vzorkovacích frekvencí: 250 HZ 500 HZ 1000 HZ | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Parametry pro získání co nejlepšího vstupního signálu k dalším analýzám: uživatelské nastavení filtrace signálu: min pásmová zádrž (tzv. NOTCH) filtr 50 HZ a dolní propust | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Práce se signály pro získání požadovaných informací v experimentálním prostředí: možnost zobrazit data jako segmenty PV smyčky a možnost vybrat segmenty pro finální analýzu | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Možnost výběru požadovaných parametrů na obrazovce podle typu experimentu a protokolu: konfigurovatelnost uživatelského prostředí | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Možnost průběžných výpočtů vybraných parametrů pro aktuální hodnocení hemodynamiky při experimentu: konfigurovatelnost matematických operací jednotlivých parametrů, které jsou zobrazené v uživatelském prostředí | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Online analýza hemodynamické odpovědi v průběhu experimentu: Výpočet indexů srdeční výkonnosti, minimální požadavky: zdvihová práce, vztah konečného diastolického tlaku a objemu, konečný tlak a objem na konci diastolického cyklu, systolického tlaku nebo koncové systolické elastance | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Důležitý požadavek na export dat pro následnou analýzu a zpracování: umožňuje export nezpracovaných dat a vypočtených indexů do tabulkového formátu pro další prohlížení v jiném programu | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| POŽADAVKY NA DEDIKOVANÝ LAPTOP |  |
| Systém podporovaný požadovaným SW i SW třetích stran: Operační systém min. WINDOWS 10 | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Záloha SW pro možnost čisté instalace/reinstalace v případě potřeby: Jedna kopie softwarového programu je dodávána na USB | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| INSTALACE A ZAŠKOLENÍ |  |
| Konfigurace systému v místě užívání: Instalace a testování systému | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Zaškolení obsluhy systému: Ukázka funkcí, získávání a analýzy v softwaru (pokyny k měření, včetně umístění katétru, kalibrace, měření, sběru dat a základní analýzy dat) | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |

# Dodavatel ………………………………………………