# Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

# Annex No. 1 of the Contract - Technical Specification of the Subject of Performance

Předmět plnění splňuje následující požadavky:

The subject of performance meets the following requirements:

| Popis přístroje a jeho minimální požadované technické parametry: Description of the instrument and its minimum required technical parameters: | Technické parametry nabízeného zboží: Technical parameters of the offered goods: |
| --- | --- |
| Dvoukomorová smyčka tlak – objem (ADVANCED HEMODYNAMICS) Dual chamber pressure-volume loop (ADVANCED HEMODYNAMICS) | the seller adds the trade name of the offered goods |
| OBECNÉ POŽADAVKY GENERAL REQUIREMENTS |  |
| Základní požadavek pro PV systém (p – tlak, V – objem): samostatný výzkumný systém pro získávání, zobrazování a analýzu INTRA-KOMOROVÝCH TLAKOVÝCH A OBJEMOVÝCH SMYČEK Basic requirement for the PV systém (p – pressure, V – volume): a stand-alone research system for acquisition, imaging and analysis of INTRA-CHAMBER PRESSURE AND VOLUME LOOPS | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Základní požadavek pro PV systém: součástí je HARDWARE, počítač s dotykovou obrazovkou a analytický systém SOFTWARE pro analýzu tlakově-objemových smyček Basic requirement for a PV system: includes HARDWARE, touch screen computer and SOFTWARE analytical system for pressure-volume loop analysis | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Základní požadavek pro PV systém: zcela integrovaný systém, který poskytuje HARDWARE a SOFTWARE jako jediné řešení na klíč Basic requirement for a PV system: a fully integrated system that provides HARDWARE and SOFTWARE as a single turnkey solution | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Základní požadavek pro analýzu v experimentálním prostředí: Analýza v reálném čase A basic requirement for analysis in an experimental setting: Real-time analysis | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Uživatelsky přívětivé ovládání: HARDWARE je řízen SOFTWAROVĚ, což zjednodušuje ovládání systému User-friendly controls: HARDWARE is controlled by SOFTWARE, which simplifies the control of the system | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Základní požadavek pro využitelnost s minimalizací nákladů v experimentálním prostředí: katetry jsou opakovaně použitelné v předklinickém a experimentálním prostředí Basic requirement for usability with cost minimization in an experimental environment: catheters are reusable in preclinical and experimental settings | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Požadavek na monitoring PV smyček a vzájemné závislosti levé a pravé komory srdeční: Dvoukomorová PV smyčka (tlak-objem), tzv. ventrikulární smyčka pro předklinický a experimentální výzkum – monitoring PV smyčky v levé i pravé komoře současně Requirement for monitoring PV loops and the interdependence of the left and right ventricles: BI - VENTRICULAR PV (pressure-volume) loop for preclinical and experimental research - monitoring of PV loop in left and right ventricle simultaneously | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| POŽADAVKY NA HW HW REQUIREMENTS |  |
| Variabilita v experimentálním prostředí: Modulární konfigurovatelný systém Variability in experimental settings: Modular configurable system | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Základní požadavek pro funkci PV systému: Napájecí a komunikační modul A basic requirement for the operation of a PV system: Power and communication module | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Základní požadavek pro monitoring v levé a pravé komoře srdeční: dva objemové moduly pro měření sedmi segmentálních objemů a jednoho EKG Basic requirement for monitoring in the left and right ventricles of the heart: two volume modules for measuring seven segmental volumes and one ECG | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Základní požadavek pro monitoring v levé a pravé komoře srdeční: dva tlakové moduly pro měření tlaku v obou komorách Basic requirement for monitoring in the left and right ventricles of the heart: two pressure modules for pressure measurement in both chambers | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Požadavek pro monitoring dalšího či referenčního signálu ve stejném čase: modul pro měření minimálně 2 synchronizovaných analogových vstupů Requirement for monitoring another or reference signal at the same time: module for measuring at least 2 synchronized analog inputs | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Základní požadavek pro funkci PV systému: Kabely/konektory/napájecí šňůry potřebné k intrakardiálnímu sběru parametrů a tlakově-objemových smyček z obou komor současně A basic requirement for the operation of a PV system: Cables/connectors/power cords required for intracardiac collection of parameters and pressure-volume loops from both chambers simultaneously | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Uživatelsky přívětivější ovládání a minimalizace problémů s propojováním modulů: Integrace modulů do jednoho boxu More user-friendly operation and minimization of problems with connecting modules: Integration of modules into one box | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| POŽADAVKY NA SW REQUIREMENTS FOR SW |  |
| Základní požadavek pro využití PV systému v experimentálním prostředí: dokáže zobrazit signály v reálném čase-minimálně: tlakově-objemové smyčky, DP/DT, EKG, celkový objem a tlak A basic requirement for using a PV system in an experimental environment: can display real-time signals-minimum: pressure-volume loops, DP/DT, ECG, total volume and pressure | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Základní požadavek pro využití PV systému v experimentálním prostředí pro hodnocení hemodynamické odezvy na intervence: umožňuje analyzovat signály kontinuálně a v reálném čase A basic requirement for the use of the PV system in an experimental setting to assess the hemodynamic response to interventions: allows signals to be analysed continuously and in real time | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Důležitý parametr v experimentálním prostředí pro zajištění správných hodnot objemů: možnost kalibrace objemu hypertonickým roztokem i zobrazovacími metodami An important parameter in the experimental environment to ensure correct volume values: volume calibration with hypertonic solution and imaging methods | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Parametry pro získání co nejlepšího vstupního signálu k dalším analýzám: možnost volby vzorkovacích frekvencí: 250 HZ 500 HZ 1000 HZ Parameters to obtain the best possible input signal for further analyses: the possibility of selecting sampling frequencies: 250 HZ 500 HZ 1000 HZ | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Parametry pro získání co nejlepšího vstupního signálu k dalším analýzám: uživatelské nastavení filtrace signálu: min pásmová zádrž (tzv. NOTCH) filtr 50 HZ a dolní propust Parameters to obtain the best possible input signal for further analyses: user settings for signal filtering: min band stop (so-called NOTCH) filter 50 HZ and low pass filter | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Práce se signály pro získání požadovaných informací v experimentálním prostředí: možnost zobrazit data jako segmenty PV smyčky a možnost vybrat segmenty pro finální analýzu Signal analysis to obtain the desired information in an experimental setting: the ability to view data as PV loop segments and the ability to select segments for final analysis | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Možnost výběru požadovaných parametrů na obrazovce podle typu experimentu a protokolu: konfigurovatelnost uživatelského prostředí On-screen selection of the desired parameters according to the type of experiment and protocol: configurability of the user environment | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Možnost průběžných výpočtů vybraných parametrů pro aktuální hodnocení hemodynamiky při experimentu: konfigurovatelnost matematických operací jednotlivých parametrů, které jsou zobrazené v uživatelském prostředí Possibility of continuous calculations of selected parameters for current hemodynamic evaluation during the experiment: configurability of mathematical operations of individual parameters that are displayed in the user environment | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Online analýza hemodynamické odpovědi v průběhu experimentu: Výpočet indexů srdeční výkonnosti, minimální požadavky: zdvihová práce, vztah konečného diastolického tlaku a objemu, konečný tlak a objem na konci diastolického cyklu, systolického tlaku nebo koncové systolické elastance Online analysis of hemodynamic response during the experiment: Calculation of cardiac performance indices, minimum requirements: stroke work, relationship of end diastolic pressure and volume, end diastolic pressure and volume, end systolic pressure or end systolic elastance | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Důležitý požadavek na export dat pro následnou analýzu a zpracování: umožňuje export nezpracovaných dat a vypočtených indexů do tabulkového formátu pro další prohlížení v jiném programu Important requirement to export data for subsequent analysis and processing: allows export of raw data and calculated indices to a tabular format for further viewing in another program | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| POŽADAVKY NA DEDIKOVANÝ LAPTOP REQUIREMENTS FOR A DEDICATED LAPTOP |  |
| Systém podporovaný požadovaným SW i SW třetích stran: Operační systém min. WINDOWS 10 System supported by the required software and third party software: Operating system min. WINDOWS 10 | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Záloha SW pro možnost čisté instalace/reinstalace v případě potřeby: Jedna kopie softwarového programu je dodávána na USB Software backup for clean installation/reinstallation if needed: One copy of the software program is supplied on USB | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| INSTALACE A ZAŠKOLENÍ INSTALLATION AND TRAINING |  |
| Konfigurace systému v místě užívání: Instalace a testování systému System configuration at the point of use: System installation and testing | the seller shall specify the parameters of the offered performance |
| Zaškolení obsluhy systému: Ukázka funkcí, získávání a analýzy v softwaru (pokyny k měření, včetně umístění katétru, kalibrace, měření, sběru dat a základní analýzy dat) System operator training: Demonstration of functions, acquisition and analysis in the software (measurement instructions, including catheter placement, calibration, measurement, data acquisition and basic data analysis) | the seller shall specify the parameters of the offered performance |

# Dodavatel

# Supplier: ………………………………………………