## Příloha č. 5
Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Nízkonapěťový transmisní elektronový mikroskop
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Typ: | Nízkonapěťový transmisní elektronový mikroskop k pozorování biologických vzorků, který umožní vyšetřování ultratenkých řezů tloušťky okolo 100 nm. Mikroskop musí být zcela nový a nepoužitý. Součástí dodávky musí být i veškeré zařízení nezbytné pro uvedení do provozu. | [...doplní účastník...]
Technické parametry nízkonapěťového transmisního elektronového mikroskopu
Zdroj elektronů: | Katoda se zárukou minimálně 60 měsíců nebo 2000 pracovních hodin | [...doplní účastník...]
Pracovní mody: | Režim TEM, STEM | [...doplní účastník...]
Urychlovací napětí: | Urychlovací napětí s jakoukoliv hodnotou, která nebude nižší než 15 kV a nebude vyšší než 30 kV pro režim TEM a s jakoukoliv hodnotou, která nebude nižší než 10 kV a nebude vyšší než 30 kV pro režim STEM. | [...doplní účastník...]
Rozlišení: | Rozlišení alespoň 1 nm v režimu TEM, alespoň 1,5 nm v režimu STEM | [...doplní účastník...]
Manipulace se vzorkem: | Kontinuální polohování vzorku v osách X, Y a Z. Všechny pohyby plně motorizované. | [...doplní účastník...]
Zvětšení mikroskopu: | Nejmenší zvětšení 1500x, největší alespoň 200 000x | [...doplní účastník...]
Dokumentace obrazu: | Ukládání snímků alespoň ve formátu JPEG až do rozlišení min. 2048x2048 (16 bit). Možnost ukládání snímků, možnost vkládání měřítek, doplňování popisků. Možnost ukládání na externí paměťové médium nebo možnost exportu snímků na externí paměťové médium. | [...doplní účastník...]
Standardní držák vzorků pro TEM síťky: | ANO | [...doplní účastník...]
Ovládání mikroskopu: | Součástí mikroskopu bude PC vybavené ovládacím softwarem, který bude kompatibilní s 64-bitovou verzí operačního systému Windows 11. Ovládací software umožní minimálně nastavení fokusu, korekci astigmatismu, nastavení jasu, optické osy, beam shift a zvětšení. Součástí ovládání mikroskopu bude myš, klávesnice a ovládací panel. | [...doplní účastník...]
Monitory: | 2 ks LCD monitorů s úhlopříčkou minimálně 23", s rozlišením min. 2Mpx vč. rozhraní pro připojení na externí zařízení (lokální síť PC) pomocí Ethernetu. | [...doplní účastník...]
Pracovní jazyky software: | Český nebo anglický jazyk | [...doplní účastník...]
Funkce vzdálené diagnostiky: | ANO | [...doplní účastník...]
USB rozhraní: | min. 3.0 | [...doplní účastník...]
Rozměry mikroskopu s příslušentvím: | Maximální šířka 2300 mm, maximální hloubka 1500 mm, maximální výška 2500 mm. Rozměry mikroskopu a příslušenství musí vyhovovat nastěhování do místa instalace s šířkou dveří 900 mm. | [...doplní účastník...]
Pravidelný servis: | Kompletní bezplatná revize přístroje po 1. a 2. roce používání | [...doplní účastník...]
Ekonomie provozu:
Instalace mikroskopu nebude vyžadovat dedikovanou místnost, nebude vyžadovat zvláštní stavební úpravy ani přídavnou místnost pro další součásti přístroje a nebude vyžadovat antivibrační izolaci | ANO | [...doplní účastník...]
Možnost připojení do běžného elektrického okruhu 220-240 V/50-60 Hz. Plná funkce při zapojení přes jedinou zásuvku. | ANO | [...doplní účastník...]
Spotřeba elektrické energie nepřesáhne v standby režimu 80 VA, v běžném provozu 450 VA, v maximálním zatížení 650 VA. | ANO | [...doplní účastník...]
V případě potřeby možnost přesunu zařízení v rámci budovy proškoleným personálem bez nutnosti odborného zásahu. | ANO | [...doplní účastník...]
Mikroskop nebude potřebovat chlazení ani žádná další provozní média | ANO | [...doplní účastník...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).