Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – dodávka vakuového koncentrátoru vzorků |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| Název poptávaného zboží |  |
| --- | --- |
| Vakuový koncentrátor vzorků |  |
| Popis poptávaného zboží – Základní vlastnosti – Minimální požadavky | Dodavatel splňuje / nesplňuje Dopsat ANO / NE |
| Vakuový koncentrátor s příslušenstvím potřebným pro provoz Vakuový koncentrátor: skleněné víko s ohřevem, bezpečnostní sklo, teflonový povlak vnitřního prostoru, digitální displej teploty a času, programování teploty a času, automatický ventil zavzdušnění a odpojení zdroje vakua, široká nabídka rotorů 0,4 až 100 ml a mikrotitrační destičky, nastavení teploty 35° až 65°C, krok 5°C nastavení času ohřevu 1 minuta až 9 hod 59 min, kontinuální chod nastavení času běhu 1 minuta až 9 hod 59 min, kontinuální chod funkce předehřátí. Rotor: pro 200 zkumavek 1,5/2 ml typu Eppendorf Vymrazovací lapač par: 4 l, pracovní teplota -50 °C, sestava obsahuje vymrazovací láhev GCF400 a víčko FC400. Membránová vývěva: chemicky odolné provedení, počet hlav/stupňů 4 / 3, maximální výkon při 50 Hz 3,4 m3/h, dosažitelné vakuum 1,5 mbar okolní provozní teplota 10 - 40 °C, maximální přetlak 1,1 bar vstup olivka 10 mm výstup olivka 10 mm výkon motoru 0,25 kW. Sada hadic TYG a spojek: pro připojení koncentrátorů ke zdrojům vakua a pro odpojování/přepínání komponent systému, vakuová a mrazuvzdorná hadice vnitřní prům 9,5 mm, spojky 10 mm Kontaktní roztok pro vymrazovací lapače (1 l) do -105°C |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |
| Požadavky na kompatibilitu |  |
| NE |  |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, vybalení, instalaci a zprovoznění.