## Trenažer_femoral pristup pod UZ
Příloha č. 5b dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky
Trenažér pro ultrazvukem naváděný femorální vaskulární přístup a regionální anestezii
Trenažer dolního lidského torza k nácviku ultrazvukem naváděných femorálních centrálních venózních přístupů, zavádění femorálních katetrů, k nácviku regionální anestezie femorálního nervu. Požadován je 1 kus trenažeru.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Trenažéru výkonu - kanylace centrální žíly pod UZ
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní účastník...]
Základní parametry - trenažer: | Trenažer ve tvaru dolního lidského torza s anatomickými orientačními body a hmatnými pánevními kostmi. Trenažér musí disponovat realistickou echogenitou, odpovídajícími anatomickými strukturami. Mechanická pružnost / reakce na tlak sondou odpovídá mechanickým vlastnostem lidských tkání. Trenažér lze použít s libovolným ultrazvukovým zařízením. | [...doplní účastník...]
| Barva realistická - světlá lidská kůže Model musí být omyvatelný | [...doplní účastník...]
Požadavky na materiál | Materiál trenažéru musí být odolný, uzpůsobený pro opakovaný nácvik intervence/punkce s využitím jehly nebo katétru. Realizované opakované intervence/punkce ho nepoškozují. Trenažér umožňuje realizaci nejméně 800 opakování dané intervence bez známek zásadnějšího opotřebení. Samozacelovací schopnost - t.j. po vytažení jehly nebo katétru/kanyly se otvor po vpichu uzavře. | [...doplní účastník...]
Simulace arteriálního pulzu Plnění žil a tepen | Možnost generovat puls arterií Možnost doplnění simulované krve do tepen a žil. Roztoky 2 barev - rozdílné barvy k plnění tepen a k plnění žil. | [...doplní účastník...]
Obsah dodávky: | 1x trenažer dolního lidského torza k nácviku ultrazvukem naváděných femorálních centrálních venózních přístupů, zavádění femorálních katetrů, k nácviku regionální anestezie femorálního nervu Alespoň základní množství plnícího roztoku 2 barev pro zajištění zprovoznění a plné funkčnosti trenažeru. Alespoň 1x lahvička náhradního roztoku jedné barvy min. 200 ml a alespoň 1x lahvička náhradního roztoku druhé barvy min. 200 ml. Návod k obsluze v českém jazyce | [...doplní účastník...]
Rozměry a váha simulátoru (stanoveno v návaznosti na stávající prostory a manipulační možnosti) | hmotnost modelu do max. 16 kg | [...doplní účastník...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název/Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).