Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

| Popis předmětu plnění a jeho požadované minimální technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| --- | --- |
| Fluorescenční mikroskop typu light sheet splňující níže uvedené funkce / parametry |  |
| Dodavatel zde doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění: …………………………….. |  |
| Specifikace předmětu plnění: | Níže doplní dodavatel všechny nabízené funkce či parametry nabízeného předmětu plnění: |
| 1. Požadavek: Fluorescenční mikroskop typu light sheet splňující tyto parametry: a) Možnost nasnímání více orgánů myši nebo celé myši. b) Po předchozím zadání nastavení a instrukcí možnost automaticky měnit a snímat vzorky bez přítomnosti operátora. | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 2. Požadavek, aby mikroskop light sheet využíval pro excitaci fluorescence superkontinuální (bílý) laser v minimálním rozsahu vlnových délek rozsah 450-800 nm v kombinaci s excitačními filtry typu band pass (propouštějící spektrum vlnových délek v daném rozsahu definovaném minimální a maximální propustnou vlnovou délkou). Tento laser musí dále splňovat tyto parametry: a) celkový průměrný světelný výkon musí být minimálně 5 W a ve viditelné oblasti minimálně 1 W b) odchylka světelného výkonu (visible power stability) menší než ±1 % c) odchylka v nasměrování paprsku menší než < 1.5 mrad d) M² hodnota menší než 1,2 | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 3. Požadavek: a) Optické filtry (celkem 7 kusů) typu band-pass pro excitaci (excitační filtry) fluorescence světlem o definovaném rozsahu vlnových délek. Filtry musí být vhodné k filtrování světla superkontinuálního laseru. b) Optické filtry (celkem 7 kusů) typu band-pass (nebo long-pass v případě emisního filtru 805 nm) pro vyfiltrování fluorescence před dopadem světla na sensor kamery (emisní filtry). V níže uvedeném seznamu filtrů je uvedena požadovaná hodnota střední vlnové délky (nebo mezní u long-pass filtru) +- 10 nm. U filtrů nevyžadujeme námi přesně stanovené hodnoty pásu propustnosti, požadujeme ale, aby excitační a emisní optické filtry vytvářely kompatibilní dvojice pro zobrazování fluorescence. Světlo z excitačního filtru nesmí procházet emisním filtrem v množství, které by mělo nepřiměřený negativní vliv na zobrazování fluorescence. Požadované plně kompatibilní dvojice excitačních a emisních filtrů: 1) excitace: 405 nm +- 10 nm, emise: 460 +- 10 nm band pass 2) excitace: 470 +- 10 nm, emise: 525 +- 10 nm band pass 3) excitace: 500 +- 10 nm, emise: 595 +- 10 nm band pass 4) excitace: 560 +- 10 nm, emise: 680 +- 10 nm band pass 5) excitace: 630 +- 10 nm, emise: 810 +- 10 nm band pass 6) excitace: 710 +- 10 nm, emise: 845 +- 10 nm band pass 7) excitace: 785 +- 10 nm band pass, emise: 805 +- 10 nm long pass | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 4. Požadavek: Požadujeme celkem 3 objektivy s korekcí pro zajištění ostrosti obrazu v celém poli (označení PLAN): - objektiv se zvětšením 1x +- 0.2x, numerickou aperturou 0.1 nebo vyšší, pracovní vzdáleností minimálně 15 mm - objektiv se zvětšením 4x +- 1x, numerickou aperturou 0.3 nebo vyšší, pracovní vzdáleností minimálně 12 mm - objektiv se zvětšením 12x +- 2x, numerickou aperturou 0.5 nebo vyšší, pracovní vzdáleností minimálně 8 mm U všech objektivů musí být také zajištěna možnost snímání vzorků zprůhledněných jak ve vodných, tak i v organických roztocích. | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 5. Požadavek: Kamera technologie sCMOS (scientific CMOS) se čtvercovým senzorem o minimálním rozlišení 4 megapixely a velikostí minimálně 10 x 10 mm. Kvantová výtěžnost (quantum efficiency) musí být minimálně 55 % v části spektra světla 450 – 750 nm. Temný proud (dark current) musí být stejný nebo menší než 1.5 e-/pixel/s. Čtecí šum (read noise) musí být stejný nebo menší než 2 rms e- v běžném snímacím módu. Kapacita pixelů (full well capacity) musí být 25 000 e- nebo vyšší. | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 6. Požadavek: S mikroskopem plně kompatibilní držák umožňující umístění a automatické nasnímání alespoň 4 vzorků velikosti orgánů myši (například mozek, ledvina, lalok plic nebo nádor velikosti 10 mm) nebo celého, menšího jedince laboratorní myši (za života 20 g nebo méně). Rozsah pohybu držáku v osách X, Y a Z minimálně X: 20 mm, Y: 50 mm, Z: 15 mm. Komora pro snímání dostatečně velká, aby do ní bylo možné držák umístit. | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 7. Požadavek: Stůl pasivně izolující mikroskop od vibrací s deskou velikosti minimálně 90 x 100 cm a s nosností minimálně 300 kg | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 8. Požadavek: Refraktometr pro rozsah refrakčních indexů 1,3 až 1,7, který vyhovuje požadavkům mikroskopu na přesnost měření refrakčního indexu a typ kapalin, takže je plně využitelný pro potřeby měření refrakčního indexu kapaliny, ve které je uložen mikroskopovaný vzorek. | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 9. Požadavek: Tloušťka světelného listu (light sheet, rovinné světlo sloužící k excitaci fluorescence) 6 µm nebo méně při 488 nm. | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 10. Požadavek: Software pro ovládání mikroskopu a pro získávání obrazových dat. | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 11. Požadavek: Počítač dostatečně výkonný pro provádění měření softwarem v požadavku 10. Monitor s uhlopříčkou minimálně 24 palců. | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| 12. Požadavek: S mikroskopem musí být možné pracovat na ploše 3 x 1,5 m (maximální prostor, který má zadavatel pro mikroskop k dispozici). | Doplňte zde, zda je to možné |
| 13. Požadavek: Nabízený přístroj využívá principu light sheet mikroskopie, a to splněním následujících technických požadavků*: 1) Přístroj musí být schopen tvarovat světelný paprsek do podoby světelného listu (light sheet) a tento proces musí být experimentálně doložitelný. 2) Vzorek musí být osvětlován světelným listem (light sheet), přičemž obraz musí být snímán detekčním systémem umístěným na ose kolmé vůči toku světla světelného listu. 3) Přístroj musí umožňovat detekci fluorescence v optickém řezu vzorkem v reálném čase a tuto funkci musí být možné experimentálně ověřit. 4) Přístroj musí být schopen vytvářet data, ze kterých je možné (bez použití dat z jiných zdrojů) vytvořit 3D rekonstrukci části vzorku o minimálních rozměrech 0.5 × 0.5 × 0.5 mm, a to bez významného zkreslení rozměrů a při zachování X a Y rozlišení obrazu, které odpovídá X a Y rozlišení v původních 2D snímcích v ostré části obrazu. | Doplňte zde, zda nabízený přístroj splňuje tyto technické požadavky |

* tyto i další technické parametry požadované v tabulce výše budou ověřeny při instalaci přístroje