## Novorozenec_cca 24 GT
Příloha č. 5a dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky
Celotělový simulátor extrémně nedonošeného novorozence
Celotělový simulátor realisticky představuje extrémně nedonošeného novorozence (24 - 25 GT). Tento simulátor slouží k nácviku klinické výuky ošetření, zajištění dýchacích cest a resuscitace novorozence v této věkové kategorii na všech úrovních. Simulátor umožňuje získání potřebné zručnosti a dovednosti při řešení komplikovaných nebo život ohrožujících situací při poskytování péče o extrémně nezralé novorozence. Systém je tvořen vzájemně propojenými a kompatibilními částmi, dodávaný se sadou pomůcek pro nácvik zajištění dýchacích cest, nitrožilního vstupu na různých místech těla a zavedení žaludeční sondy. Pro simulační výuku má celotělový model extrémně nezralého novorozence realistické rozměry dutiny ústní a dýchacích cest s možností endotracheální intubace a napojení na standardní ventilační zařízení, model realisticky simuluje odpověď na ventilaci a resuscitaci pohyby hrudníku a hmatnou pulzací cév (může být nahrazeno manuálně).
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry celotělového simulátoru extrémně nedonošeného novorozence
Obecné požadavky | Celotělová figurína extrémně nezralého novorozence . Možnost simulací kritických stavů po porodu. Realistické zobrazení dýchacích cest pro nácvik jejich zajištění, podporu dýchání a resuscitaci novorozence této kategorie. Systém je tvořen vzájemně propojenými a kompatibilními částmi. | [...doplní dodavatel...]
Funkce figuríny (minimální požadavky) | Obecné vlastnosti Celotělová, realisticky vypadající figurína, světlá barva kůže, realistický pohyb v kloubech. Věk 24 -25 GT | [...doplní dodavatel...]
| Dýchací cesty Realistická a anatomicky přesná dutina ústní, jazyk a dýchací cesty. Horní dýchací cesty uzpůsobené pro reálné zajištění dýchacích cest a resuscitace extrémně nezralého novorozence. Možnost endotracheální intubace a odsávání horních dýchacích cest. | [...doplní dodavatel...]
| Dýchání Realistická elasticita plic Možnost napojení na standardní ventilační zařízení, model realisticky simuluje odpověď na ventilaci a resuscitaci pohyby hrudníku (viditelné zvedání hrudníku podle nastavení ventilační podpory) a hmatnou pulzací cév (může být nahrazeno manuálně) Možnost použití asistované ventilace pomocí standardních ventilačních zařízení (CPAP, UPV). | [...doplní dodavatel...]
| Oběhová soustava Možnost nahmatání pulzací základních cév (horní končetiny, aa. femorales, pupeční cévy) – možné i s využitím manuální pomoci balónkem, realistický návrat přední strany hrudníku při masáži srdce. Nastavení vyklenování velké fontanely. | [...doplní dodavatel...]
| Cévní přístup Cévní vstup pro nácvik kanylace periferní žíly na ruce, pro kanylaci pupečních cév a periferní zavedení centrálního žilního katetru včetně odběru vzorků. | [...doplní dodavatel...]
| Gastrointestinální trakt Zavedení oro/nasogastrické sondy a podávání enterální výživy, případně odsávání žaludku. Jícen, možnost simulace distenze žaludku. | [...doplní dodavatel...]
Ostatní příslušenství | Vybavení pro opakované použití při kanylaci cév (pupeční šňůra min. 1 ks, vyměnitelná celá paže nebo část horní končetiny ke kanylaci min. 1 ks), plnicí sada min. 1 ks a odsávací sada min. 1 ks, plena min. 1 ks, přikrývka min. 1 ks, sada pro infuze min. 1 ks, simulovaná krev | [...doplní dodavatel...]
Požadované služby při dodání | Instalace, otestování a odzkoušení simulátoru, uvedení do provozu, provedení instruktáže a zaškolení vyučujících. Zaškolení k obsluze simulátoru. Návod k obsluze v českém jazyce | [...doplní dodavatel...]
Rozměry a váha simulátoru | Váha simulátoru max. 0,6 kg Délka simulátoru max. 33 cm | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).