## Novorozenec_cca 30 GT
Příloha č. 5b dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky
Celotělový simulátor nedonošeného novorozence s bezdrátovým ovládáním
Celotělový simulátor s bezdrátovým ovládáním realisticky představuje nedonošeného novorozence (27 - 30 GT). Tento simulátor slouží k nácviku klinické výuky ošetření, stabilizaci, zajištění dýchacích cest, resuscitaci a transport + intenzivní péči o novorozence v této věkové kategorii na všech úrovních (od ošetřovatelské po vysoce specializovanou neonatologickou péči). Simulátor umožňuje získání potřebné zručnosti a dovednosti při řešení komplikovaných nebo život ohrožujících situací při poskytování péče o nezralé novorozence. Systém je tvořen vzájemně propojenými a kompatibilními částmi včetně vnitřních senzorů, ovládací jednotky se sofwarem a pacienstského monitoru pro nácvik zajištění dýchacích cest, KPR s odezvou v reálném čase, s možností reálné plicní ventilace, realistické monitorace pacienta. Pro simulační výuku má celotělový model nezralého novorozence realistické rozměry dutiny ústní a dýchacích cest s možností endotracheální intubace a napojení na standardní ventilační zařízení, díky vybavení vnitřními senzory a ovládací jednotkou umožňuje simulaci reálných situací, nácvik transportu pacienta a KPR včetně záznamu a vyhodnocení kvality prováděných výkonů. Systém zahrnuje pacientský monitor kompatibilní se simulátorem.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry celotělového simulátoru nedonošeného novorozence s bezdrátovým ovládáním
Obecné požadavky | Celotělová figurína nezralého novorozence. Možnost simulací resuscitace, stabilizace, transportu a intenzivní péče u nezralého novorozence. Realistické zobrazení dýchacích cest pro nácvik jejich zajištění, reálná mechanická ventilace s reálnou odezvou, propojení s monitorem pro odezvu na KPR v reálném čase pro optimalizaci nácviku KPR, realistický pacientský monitor k nácviku interpretace dat v reálném čase, tablet nebo notebook pro přípravu a realizaci simulační výuky. | [...doplní dodavatel...]
Funkce figuríny (minimální požadavky) | Obecné vlastnosti: Celotělová, realisticky vypadající figurína, světlá barva kůže, realistický pohyb v kloubech, bezdrátová figurína plně funkční během transportu ovladatelná na vzdálenost min. 25m. Věk 27 - 30 GT | [...doplní dodavatel...]
| Neurologické vlastnosti: synchronizace dýchání a pláče. Možnost vyklenování velké fontanely. | [...doplní dodavatel...]
| Dýchací cesty Realistická a anatomicky přesná dutina ústní, jazyk a dýchací cesty, realistické a volitelné zvuky z horních dýchacích cest synchronizované s dýcháním. Horní dýchací cesty uzpůsobené pro nazální a endotracheální reálnou intubaci a sondování jícnu/ žaludku | [...doplní dodavatel...]
| Dýchání Automatické „spontánní“ dýchání a volitelné normální a abnormální zvuky plic, realistická elasticita plic, viditelné zvedání hrudníku podle nastavení ventilační podpory, včetně možnosti jednostranného zvedání hrudníku při simulaci pneumotoraxu, použití asistované ventilace pomocí standardních ventilačních zařízení (CPAP, UPV) s odezvou v reálném čase pomocí nastavení přes tablet nebo notebook, programovatelná frekvence dýchání s nastavitelným poměrem I.E. | [...doplní dodavatel...]
| Oběhová soustava Možnost nastavení centrální cyanózy s různými změnami barvy, možnost monitorace EKG pomocí reálných zařízení s možností nastavení více poruch rytmu, normální a abnormální zvuky na srdci s možností nastavení srdečního rytmu, automatické pulzace základních cév (horní končetiny, aa. femorales, pupeční cévy) s reálnou odezvou podle nastavení krevního tlaku, odezva na masáži srdce v reálném čase s možností tréninku podle hlasového simulátoru | [...doplní dodavatel...]
| Cévní přístup Cévní vstupy pro nácvik kanylace periferní žíly na obou rukách + dorsu nohou, pro kanylaci pupečních cév a intraoseální vstup na holeni, včetně odběru vzorků a možnosti podání bolusu a infuze | [...doplní dodavatel...]
Ostatní příslušenství | Vybavení pro opakované použití při kanylaci cév (pupeční šňůra min 1 ks, vyměnitelná celá paže nebo část horní končetiny ke kanylaci min. 1 ks + intraoseální vstup min. 1 ks), pupek po odstranění pupeční šňůry min. 1 ks, | [...doplní dodavatel...]
Ovládání | Ovládací/řídící jednotka Dotykový tablet nebo notebook včetně nabíječky na baterii s předinstalovaným plně kompatibilním ovládacím software Ovládání simulátoru přes tablet/software Podpora provozu v reálném čase a pomocí předem připravených scénářů, zobrazení pacientského monitoru, monitor a trenér kvality KPR, model hypoxie, možnost sledování postupu poskytované péče s časovými záznamy, knihovna simulačních scénářů s editorem pracovních záznamů a možnost vytvoření dalších scénářů a dotazníků. Bezdrátové ovládání simulátoru minimálně na vzdálenost 25 metrů pomocí systému založeného na jiném principu než wifi přenos. | [...doplní dodavatel...]
Pacientský monitor | Pacientský monitor k monitorování vitálních funkcí, který simuluje funkce reálného pacientského monitoru k nácviku interpretace dat v reálném čase plně kompatibilní se simulátorem | [...doplní dodavatel...]
Požadované služby při dodání | Instalace, otestování a odzkoušení simulátoru, uvedení do provozu, provedení instruktáže a zaškolení vyučujících. Zaškolení k obsluze simulátoru, pacientského monitoru, k použití připravených a k tvorbě nových scénářů. Návod k obsluze v českém jazyce | [...doplní dodavatel...]
Rozměry a váha simulátoru | Váha simulátoru max. 1,5 kg Délka simulátoru max. 40 cm | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).