Název veřejné zakázky: „UK2LF – Sonografická diagnostická věž a ultrazvukové sondy"

Režim a druh veřejné zakázky: 	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky a související služby

Druh výběrového řízení:  		otevřená výzva

Název projektu: 			ERDF kvalita na UK

Číslo projektu: 			CZ.02.02.01/00/23_023/0009064

Technická specifikace, minimální technické požadavky zadavatele:

Předmětem výběrového řízení je ultrazvukový zobrazovač včetně minimálně 4 sond. Přístroj bude využíván zejména pro výuku, jak na živých pacientech, tak kadáverech. Z tohoto důvodu musí být maximálně univerzální, použitelný pro všechny typy vyšetření. Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a rychle přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření. Požadovaný frekvenční rozsah přístroje musí být minimálně v rozsahu od 1 MHz do 33 MHz a hloubka vyšetření nastavitelná minimálně v rozsahu min. 0,1–50 cm. Toto umožní detailní zobrazení jak hlubokých orgánů, tak kůže a podkoží. Ultrazvuk musí zvládat 2D/3D/4D zobrazení, jak v běžných módech, tak speciálních, specifikovaných níže.

Dodavatel zajistí bezplatný záruční servis minimálně po dobu 24 měsíců.

Předpokládaná hodnota zakázky: 2 878 000,00 Kč bez DPH

| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| --- | --- |
| Název zboží | Prodávající uvede obchodní název zboží |
| Základní specifikace: - Nový přístroj. - Minimálně 4 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond. - Požadovaný frekvenční rozsah přístroje minimálně v rozsahu od 1 MHz do 33 MHz - Nastavitelná hloubka vyšetření minimálně v rozsahu 0,1–50 cm. - 2D/3D/4D zobrazení | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Přístroj musí být využitelný pro vyšetření: - Břicho, zobrazování střev - Porodnictví - Cévní, včetně kapilární - Gynekologie, vyšetření prsou - Fetální a Pediatrie - Chirurgie - Echokardiografie novorozenců, dětská, dospělých i zátěžová - Urologie (renální, prostata, močové cesty) - Transkraniální vyšetření - Vyšetření malých částí (štítná žláza, varlata, atd.) - Vyšetření kůže a podkoží - Intervenční radiologie | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Rozměry a napájení:. - Výška max. 1,7 m. - Šířka max. 0,7 m. - Hloubka max. 1,2 m. - Hmotnost max. 120 kg. - Napájení 220 - 240 V, střídavé 50-60 Hz. - Maximální příkon 2 kW. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Konstrukce:. - Celý přístroj pojízdný. - Minimálně 4 kola. - Aretace natočení kol. - Brždění kol. - Držadlo pro manipulaci s přístrojem - Musí být přítomny držáky minimálně 4 sond - Musí být přítomen ohřívač UZ gelu. - Nezávisle stavitelný obslužný panel a monitor.. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Zobrazení:. - Monitor s úhlopříčkou min. 22´. - Pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně.. - Rozlišení FULL HD 1920 x 1080px - Statický kontrast minimálně 1 000:1. - Jas minimálně 300 cd/m2. - Polohování nezávislé na přístroji: otáčení kolem vertikální osy min. 90°, výškově stavitelný min. 0,3 m.. - Madlo pro manipulaci bez znečištění monitoru.. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Obslužný panel: - Možnost ovládání pomocí „trackingball“ i dotykového displaye. - Ovládací panel musí být podsvícený. - Disponuje základními prvky běžného pacientského ultrazvukového přístroje – minimálně: změna měřící funkce, změna zobrazovacího módu, zoom, zmrazení obrazu, nastavení STC křivky. - Výškově stavitelný v rozsahu minimálně 0,3 m motorizovaným zdvihem pro rychlé přizpůsobení při výuce. - Natáčení kolem vertikální osy minimálně +/- 40°. - Součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12“ s možností nastavení parametrů snímání a rychlou navigaci v obraze a měření. Nastavení sklonu minimálně v rozsahu 10° pro eliminace odlesků. - Plnohodnotná qwerty klávesnice pro práci v pacientské databázi, při provozu krytá proti pošpinění. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Dokumentační zařízení a konektivita: - Min. 3x USB 3.0 a vyšší výstup pro připojení externích zařízení - Min.1 TB disk pro archivaci dat - Jednotka DVD/R pro archivaci dat - Obrazový výstup DVI, HDMI, nebo DisplayPort pro připojení externího monitoru - DICOM 3.0 Standard pro ukládání, zobrazování, tisk, distribuci a databázi pacientů. - Připojení LAN minimálně 1Gbps - Minimálně černobílá termotiskárna, alespoň formátu A6. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Požadované funkční a zobrazovací režimy: - Zobrazení 2D, 3D i 4D. - B-mode (2D) na základních i harmonických frekvencích, přístroj musí umožnit dosáhnout hloubky vyšetření minimálně do 50 cm. - M-mód - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách. - Trapezoidní zobrazení na lineárních a konvexních sondách. - PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30° - Barevný tkáňový doppler (TDI) - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) - Zobrazení nízkorychlostních toků (menší než 2 mm/s) - Simultáníí duplexní (2D + PW) i živé triplexní zobrazení (2D + CFM+PW) v reálném čase na všech sondách. - Zobrazení intervenčního nástroje (jehly) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Další vlastnosti a požadavky: - Přístroj musí být hardwarově i softwarově kompatibilní s protokolem DICOM Worklist. - Přístroj musí obsahovat databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání minimálně dle jména pacienta, diagnózy a typu vyšetření. - Nastavení STC křivky musí být umožněno jak hardwarovými tlačítky, tak na dotykové obrazovce. - Možnost měření délek, obsahů a objemů v živém i ve zmrazeném obraze. - Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra, minimálně vmin, vmax, PI a RI. - Kontinuální posun zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole i ve zmrazeném režimu. - Duální zobrazení B módu i Doppler, uspořádání na monitoru vedle sebe a nad sebou, s možností změny poměru tohoto zobrazení. - Kapacita operační paměti pro uložení minimálně 10 000 snímků. - Kapacita operační paměti pro uložení dopplerovského záznamu délky minimálně 180 s. - Jednotlačítková automatická optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (B mód i Doppler) - Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM. - Možnost připojení paměti minimálně s kapacitou 6 TB. - Rychlý start přístroje: po zapnutí (studený start) do 25 s., ze standby režimu start do 15 s. - Ukládání dat v RAW formátu, pro pozdější analýzy. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ultrazvukové sondy: - Konvexní matrixová multifrekvenční sonda v rozsahu min. 2-6 MHz. Úhel zobrazení konvexní výseče min. 1300 - Lineární matrixová širokopásmová multifrekvenční sonda v rozsahu min. 6-18 MHz s aktivní šíří zobrazení v rozsahu 40 až 50 mm. - Lineární širokopásmová multifrekvenční sonda typu „hokejka“ v rozsahu min. 10–22 MHz s aktivní šíří zobrazení v rozsahu 20 až 30 mm. - Lineární matrixová (širokopásmová multifrekvenční sonda v rozsahu min. 10-33 MHz s aktivní šíří zobrazení v rozsahu 40 až 50 mm. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |