## Inkubátor CO2
Dokumentace zadávacího řízení LFHK-03-2025 – příloha č. 5
Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění; Předloha pro zpracování ceny plnění
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
CO2 Inkubátor s integrovanou UV výbojkou Ústav lékařské biochemie
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ: | Inkubátor s řízenou atmosférou CO2 a integrovanou UV výbojkou | [...doplní účastník...]
Sterilizace: | UV výbojka generující bezozonové UV světlo k průběžné dekontaminaci proudícího vzduchu a vodní nádržky vevnitř inkubátoru. Odstíněna od kultivačního prostoru, aby nedocházelo k poškození kultivovaných buněk. | [...doplní účastník...]
Objem vnitřního prostoru: | min. 155 l | [...doplní účastník...]
Vnější rozměry (v x š x h): | Max. 1000x650x750 mm | [...doplní účastník...]
Materiál vnitřního prostoru | Nerezová ocel, či slitina mědi a nerezové oceli | [...doplní účastník...]
Provedení vnitřního prostoru: | Zaoblené rohy, z jednoho kusu či beze spár/ švů | [...doplní účastník...]
Vnitřní dveře: | 1 plynotěsné z tvrzeného skla | [...doplní účastník...]
Dělení vnitřního prostoru: | Min. 4 police z nerezové oceli, či slitiny mědi a nerezové oceli | [...doplní účastník...]
Rozsah nastavení teploty: | Min. +5°C až + 50°C od okolní teploty | [...doplní účastník...]
Teplotní uniformita: | Max. ±0,3 °C; při okolní teplotě 23°C - 25°C, nastavení 37°C, 5% CO2 | [...doplní účastník...]
Rozsah nastavení koncentrace CO2: | Min. 0-15% | [...doplní účastník...]
Přívod CO2: | Přes Hepa filtr | [...doplní účastník...]
CO2 Sensor: | IR | [...doplní účastník...]
Regulace relativní vlhkosti: | Min. 95% při 37°C | [...doplní účastník...]
Display | LCD dotykový | [...doplní účastník...]
Způsob ohřevu | Přímý ohřev | [...doplní účastník...]
| Nezávislá regulece ohřevu dveří | [...doplní účastník...]
| Nezávislá regulace ohřevu dna | [...doplní účastník...]
Přístupový port: | Min. 1, průměr min 8 mm | [...doplní účastník...]
Alarm: | Akustický a vizuální | [...doplní účastník...]
| V případě změny teploty mimo nastavené rozmezí | [...doplní účastník...]
| V případě změny koncentrace CO2 mimo nastavené rozmezí | [...doplní účastník...]
| V případě otevřených dveří | [...doplní účastník...]
Příslušenství: | Stojan z nerezové oceli, nebo její slitiny s dostatečnou nosností, kolečka výhodou | [...doplní účastník...]
| Dvojstupňový redukční ventil | [...doplní účastník...]
Napájecí kabel: | Délka minimálně 1m, odpovídající standardům CEE 7/7 | [...doplní účastník...]
Napájení: | 230 V / 50 Hz | [...doplní účastník...]
Záruka | min. 24 měsíců, 2x bezplatná periodická revize | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 259000
Tabulka pro uvedení nabídkové ceny za předmět plnění veřejné zakázky
Nabídková cena v Kč bez DPH (doplní účastník) |  | 0
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).
V "[Místo - doplní účastník]" dne "[Datum - doplní účastník]"
[Název účastníka - doplní účastník]
[Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník]