## DZŘ - Příloha č. 5
Příloha č. 5a dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky
Simulátor plic
Simulátor plic pro trénink mechanické ventilace v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicíně včetně příslušenství
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Požadované vlastnosti: | Možnost nácviku ventilace u dětí a dospělých | [...doplní účastník...]
| Možnost použití simulátoru s různými typy ventilátorů | [...doplní účastník...]
| Mechanický charakter simulátoru (nikoliv pouze softwarový model) s minimálně dvěma plicními kompartmenty | [...doplní účastník...]
| Přednastavitelnost modelů a scénářů, provoz bez nutnosti zásahu operátora po spuštění scénáře, ale s možností zásahu do průběhu scénáře, možnost tvorby vlastních modelů a scénářů | [...doplní účastník...]
| Simulace spontánní ventilace (SV), spontánní ventilace při umělé plicní ventilaci (UPV), simulace dyssynchronie při UPV, uživatelsky nastavitelná nelineární poddajnost plic | [...doplní účastník...]
| Nastavitelná velikost dechového úsilí včetně programovatelné hodnoty P 0,1, volba různých dechových vzorů | [...doplní účastník...]
| Vestavné měření tlaků, objemů, vlastní kyslíkový senzor a možnost produkce CO2 | [...doplní účastník...]
| Hemodynamika srdce: Možnost změny srdečního výdeje Simulace plicní hypertenze Možnost zobrazení interakcí srdce a plic v reálném čase | [...doplní účastník...]
Další požadované parametry: | Nastavitelné modely s nelineární plicní poddajností (nastavitelný horní a dolní infexní bod) | [...doplní účastník...]
| Simulace pleurálního/jícnového tlaku | [...doplní účastník...]
| Možnost měřit hodnotu funkční reziduální kapacity externím přístrojem, možnost její uživatelské změny | [...doplní účastník...]
| Možnost simulace výměny kyslíku a CO2 | [...doplní účastník...]
| Vestavěné modely založené na fyziologických a patologických modelech | [...doplní účastník...]
Programovatelné parametry (minimální rozsah): | Rezistance dýchacích cest. Funkční reziduální kapacita. Compliance respiračního systému. Dolní a horní inflekční bod. Procento kolabované plicní tkáně. Faktor rekruitmentu. Nastavitelný tlak rekruitmentu, čas nezbytný k dosažení rekruitmentu a tlak derekruitmentu. Poddajnost hrudní stěny. Dechový vzor. Spontánní dechová frekvence. Inspirační tlak generovaný dýchacími svaly. Hodnota leaku z dýchacích cest. | [...doplní účastník...]
Měřené a zobrazované hodnoty na řídící jednotce (minimální rozsah): | SpO2 Tlaky, objemy, průtoky a odpovídající křivky End-expirační plicní objem Velikost plicního zkratu PV křivka | [...doplní účastník...]
Ovládání simulátoru: | Řídící jednotka s kompatibilním ovládacím softwarem (např. notebook) | [...doplní účastník...]
Dodávka obsahuje: | Dodávka bude obsahovat vše nezbytné pro provoz simulačního systému (zejména vlastní simulátor, řídící jednotka s kompatibilním ovládacím softwarem, propojovací kabely, externí průtočné odpory). Součástí dodávky bude transportní kufr. (Dodávka NEBUDE obsahovat ventilátor, jeho okruh a zdroje kyslíku, CO2 a vzduchu.) | [...doplní účastník...]
Požadované služby při dodání: | Instalace, otestování a odzkoušení simulátoru, uvedení do provozu, provedení instruktáže a zaškolení vyučujících. | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).