## VŘ0017 - tech. spec.
Příloha č. 4 dokumentace výběrového řízení
-
Specifikace předmětu plnění
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Monitor pro sledování tkáňové mikrocirkulace
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ: | Monitor pro sledování tkáňové mikrocirkulace | [...doplní účastník...]
Detekční režim: | Laser Doppler flowmetrie | [...doplní účastník...]
Výstupní signál: | počet pohybujících se erytrocytů a jejich průměrná rychlost pohybu v mikroobjemu tkáně | [...doplní účastník...]
Počet snímacích kanálů: | 1-2 | [...doplní účastník...]
Kvalita sledování: | vysoký kontrast (HD), LCD displej | [...doplní účastník...]
Připojení PC: | analytická funkce a automatické zpracování výsledků | [...doplní účastník...]
Spojovací prvky: | analogový výstup (0-5 V, BNC) a digitální (USB) přenos dat | [...doplní účastník...]
Výkonný řídící a vyhodncovací PC vč. odpovídajícího SW: | součástí dodávky | [...doplní účastník...]
Připojení k elektrické síti: | kompatibilní s elektrickou sítí v ČR (220 - 230 V / 50 Hz) | [...doplní účastník...]
Optika: | klasifikováno standardní bezpečností laseru | [...doplní účastník...]
| maximální vydávaná energie 2,5 mW | [...doplní účastník...]
| vlnová délka 785 nm ± 10 nm, | [...doplní účastník...]
| úhel svazku laserového světla z vrcholku sondy 26 stupňů | [...doplní účastník...]
Měření perfuze: | přesnost ± 10 %, | [...doplní účastník...]
| rozsah 0 - 1000 perfuzních jednotek (PU) | [...doplní účastník...]
Teplota měření: | 0 - 50 °C | [...doplní účastník...]
Signálový výstup: | horní hranice 20 Hz
| dolní hranice - možnost výběru | [...doplní účastník...]
Výstup: | displej - digitální LCD | [...doplní účastník...]
Dosažitelnost vnitřního softwaru: | paměťový nosič z PC | [...doplní účastník...]
Všeobecné údaje: | rozměry (v mm): šířka max. 400, výška max. 100, hloubka max. 300 | [...doplní účastník...]
| hmotnost (v kg): max. 2 | [...doplní účastník...]
| provoz: nepřetržitý | [...doplní účastník...]
| provozní teplota: 0-45 °C | [...doplní účastník...]
| stupeň ochrany proti elektrickému šoku: typ BF | [...doplní účastník...]
| typ ochrany proti elektrickému šoku: 1. třída | [...doplní účastník...]
Měřící sondy: | kompatibilita s nabízeným přístrojem | [...doplní účastník...]
| nerezová jehlová sonda - 2 ks | [...doplní účastník...]
disková sonda - 4 ks
| jednovláknová sonda - 2 ks | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny přístroje (vč. příslušenství - PC a SW) v Kč bez DPH | 388017
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny nerezové jehlové sondy za 1 ks v Kč bez DPH | 29365
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny nerezové jehlové sondy za 2 ks v Kč bez DPH | 58730
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny diskové sondy za 1 ks v Kč bez DPH | 33254
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny diskové sondy za 4 ks v Kč bez DPH | 133016
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny jednovláknové sondy za 1 ks v Kč bez DPH | 6852
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny jednovláknové sondy za 2 ks v Kč bez DPH | 13704
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).