## Audiometry
Dokumentace výběrového řízení LFHK-08-2022 – příloha č. 5
Příloha č. 5 dokumentace výběrového řízení
-
Specifikace předmětu plnění; Předloha pro zpracování ceny plnění
PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
5 ks audiometrů
pro potřeby Ústavu lékařské biofyziky LFHK
Technické parametry
Označení (model, apod.): |  | [...doplní účastník...]
Kategorie audiometru dle ČSN EN 60645-1 ed. 3 | Tónový audiometr třídy 3 (základní diagnostika) nebo lepší | [...doplní účastník...]
Obsah dodávky | 5 identických sestav audiometru a příslušenství Každá ze sestav musí obsahovat minimálně audiometr, řídící SW, sluchátka pro vzdušné a kostní vedení a pacientské tlačítko | [...doplní účastník...]
Režimy testování | Subjektivní audiometrie (potvrzení slyšitelnosti signálu na základě odpovědi testovaného subjektu) v obou následujících variantách: 1) Vzdušné vedení v rozsahu frekvencí 125 až 8000 Hz nebo širším a v rozsahu hladin intenzity zvuku při frekvenci 1000 Hz -10 až 100 dB nebo širším 2) Kostní vedení v rozsahu frekvencí 250 až 4000 Hz nebo širším a v rozsahu hladin intenzity zvuku při frekvenci 1000 Hz -10 až 60 dB nebo širším | [...doplní účastník...]
Ovládání přístroje | Nezbytným minimem je úplné ovládání audiometru z PC, včetně spuštění a řízení automatizovaného testování pomocí Hughsonova-Westlakova testu z PCu; další varianty ovládání audiometru jsou přípustné, nikoliv nezbytné | [...doplní účastník...]
Varianty testovacího signálu | Nezbytným minimem je testování pomocí čistého tónu a rozmítaného tónu; další varianty testovacího signálu jsou přípustné, nikoliv nezbytné | [...doplní účastník...]
Maskování | Nezbytným minimem je maskování pomocí úzkopásmového maskovacího šumu automaticky nastavovaného podle podnětu; další varianty maskování jsou přípustné, nikoliv nezbytné | [...doplní účastník...]
Připojení k PC | USB | [...doplní účastník...]
Kompatibilita SW | Windows® 10/11 | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH | 371900
Tabulka pro uvedení nabídkové ceny za předmět plnění veřejné zakázky
Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 audiometr |  | [...doplní účastník...]
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  | #VALUE!
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).
V "[ … Místo - doplní účastník … ]" dne "[ … Datum - doplní účastník … ]"
[ … Název účastníka - doplní účastník … ]
[ … Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník … ]