Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění

Název veřejné zakázky: UK2LF – Skladovací kontejner s automatickým doplňováním    tekutého dusíku a monitoringem teploty“

Režim a druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie na dodávky

Druh výběrového řízení: otevřená výzva na profilu zadavatele

Technická specifikace skladovacího kontejneru, minimální požadavky zadavatele:

- Kryogenická nerezová nádoba s vakuovou izolací určená pro skladování v kapalném dusíku a jeho parách

- Příslušenství: napojení na stávající rozvod kapalného dusíku včetně systému automatického plnění a kontroly a napojení na stávající monitorovací systém (Falcon), kompletní vestavba z eloxovaného hliníkového plechu, každý stojan označený čitelným kódem

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Skladovací kontejner | Prodávající uvede název zboží |
| Celkový objem min. 370 l | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vnější průměr max. 870 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výška otvoru nad pracovní plošinou max. 1 100 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vstupní otvor min. 330 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Zabudovaný podvozek s brzdným systémem | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Zabudované bezpečnostní sklopné schůdky | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kontejner vybavený otočným mechanismem (karuselem) pro bezpečnou manipulaci | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Max. hmotnost bez vzorků a kapalného dusíku 300 kg | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Provozní skladovací teplota v rozmezí -170°C až -200°C | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Nominální odpar max. 7 l/den | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Provozní odpar max. 8 l /den | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Skladovací kapacita min. 19 500 ks kryozkumavek 2ml | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kryoboxy pro uvedenou kapacitu (viz výše) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Hliníkové stojany na kryoboxy pro uvedenou kapacitu (viz výše) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Připojení k rozvodu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vestavba, celkem kapacita min. 19 500 kryozkumavek 2ml | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Systém automatického doplňování tekutého dusíku z rozvodného potrubí LIN | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Připojení kontejneru na rozvod LIN | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Automatický kontrolér pro měření hladiny a teploty vnitřní části kontejneru a pro vyhodnocování a zobrazování události na displeji (komunikace se stávajícím systémem MaR) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Napojení na stávající monitorovací systém a sdílení provozních dat | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Monitoring teploty | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |