Příloha č. 1 kupní smlouvy – Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

| Dopplerovská sonda pro měření průtoků v cévách | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis plnění a požadované technické parametry: |
| Měřič průtoku |  |
| Počet kanálů s volitelnou frekvencí 10/20 MHz – minimálně 2 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Počet výstupů z každého kanálu – 2 audio, 2 recorder | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Pulzní frekvence – alespoň 31,25, 62,5 a 125 KHz | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Rozsah vlastního pulzu – transmitter 0,4 μs, receiver 0,32 μs | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výstup transmiteru – 25 Vpp na 50 ohm, při frekvenci ultrazvuku 10 MHz | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Plně kompatibilní s dalšími částmi sestavy pro optické mapování (systém MICAM ULTIMA, který zadavatel vlastní) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Pulzní dopplerovská ultrazvuková sonda o průměru max. 4 mm umožňující snadný přístup k většině periferních cév, včetně těch, které jsou částečně kryty hrudním košem | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Dosažitelný úhel sondy vzhledem k cévě menší než 15 stupňů. Vyžaduje se pro přesná měření průtoku bez nutnosti korekce úhlu, jež mohou vést ke zkreslení hodnot | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Možnost použití 2 ultrazvukových sond současně k simultánnímu měření průtoku z různých míst (např. tepna a žíla) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Možnost nastavení PRF, hloubkového rozsahu i nastavení filtru (manuálně) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Integrovaná softwarová platforma pro výpočet průtokově odvozených parametrů pro systolickou a diastolickou funkci, koronární průtokovou rezervu a rychlost pulzní vlny/arteriální tuhost | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| PŘEVODNÍK SIGNÁLU |  |
| Převodník musí být schopný zprocesovat vysoce přesně laser-dopplerovský signál: | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Počet kanálů: minimálně 8, z toho 2 pro dopplerovský signál (InPhase a Quadrature), 1 pro EKG, kanály 4-8 pro podpůrné signály (např. teplota, EMG, dýchání, saturace kyslíku…) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| rozsah rozpětí +- 10 V | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| vzorkovací frekvence minimálně 125 kHz na jeden kanál, 16bitová hloubka digitalizace | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| bandpass filtry – hardwarové minimálně 10-150 kHz se stupněm po 10 kHz, softwarové alespoň 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1500 a 2000 Hz | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| procesor: alespoň 500 MHz dual core | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| MĚřené veličiny |  |
| chirurgické monitorování / měření vitálních funkcí tepová frekvence interval R-R (z EKG) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| systolické indexy: rychlost odtoku z aorty špičková rychlost střední rychlost špičkové zrychlení střední zrychlení čas před vystřelením čas vysunutí a náběhu vzdálenost zdvihu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| diastolické indexy: mitrální rychlost přítoku e-vrchol a e-zdvihová rychlost doba trvání e-času e-zrychlení a e-zpomalení e-peak až ½ e-peak času e-lineární čas a rychlost zpomalení vrchol vzdálenost a-zdvihu doba trvání a poměr špičkové rychlosti e-a doba izovolumické kontrakce izovolumická relaxační doba | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| indexy periferních tepen: karotida, ledvina, stehenní kost a ocas špičková rychlost střední a minimální rychlost proudění index pulsability index odporu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| další indexy: koronární, transverzální a břišní aorta špičková diastolická rychlost (koronární) špičková systolická rychlost (koronární) diastolická a systolická oblast (koronární) poměry psv/pdv & sa/da rychlost pulsní vlny | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Chirurgická podložka |  |
| podložka schopná udržovat tělesnou teplotu u vyšetřovaného zvířete za současného sledování fyziologických parametrů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| několik ohřevných zón s aktivací zóny do 120 sekund | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| rozpětí teplot – minimálně rozsah 25 až 42 stupňů C | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| deklarovaná přesnost ohřevu 0,1 stupně | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| měření neinvazivního EKG přímo podložkou pomocí sady vestavěných senzorů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| možnost napojení na externí 4 kanálové EKG elektrody např. pomocí 3,5 mm audio jack konektoru | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| simultánní 6-ti svodové měření EKG (svod I, svod II, svod III, aVR, aVL, aVF) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| možnost snímání parametrů při poloze na zádech i na břiše | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| možnost monitorování respirační frekvence | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| elektronická regulace teploty s uzavřenou smyčkou s inteligentním zónovým ohřevem a bezpečnostním vypnutím při přehřátí | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| vestavěná pulzní oxymetrie s volitelným senzorem SpO2 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| vestavěný zesilovač signálu krevního tlaku s volitelnými polovodičovými a kapalinou plněnými snímači | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| bezdrátové připojení od chirurgické platformy k ovládacímu rozhraní s volitelným připojením USB | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ovládací zařízení | Prodávající doplní přesné obchodní označení nabízeného zboží (výrobce, označení výrobku, číslo apod.). |
| Notebook s dotykovou obrazovkou Operační systém Windows 10 nebo 11 Minimální úhlopříčka displeje 15“ | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Měřitelné fyziologické parametry |  |
| srdeční frekvence (svod I, II, II), rozsah 60 - 999 bpm frekvence dýchání nejméně 15 – 400/min teplota jádra 0 – 50 °C rozsah SpO2 minimálně 80 - 100 % krevní tlak rozsah minimálně 50 - 300 mmHg | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Zobrazitelné veličiny |  |
| min. 3 EKG svody SIMULTÁNNĚ dýchání respirace (z EKG) pulzní pletysmogram tlak | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |

Pokud Zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.