Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

| Konfokální mikroskop pro snímání živých buněčných kultur a fixovaných preparátů vč. kompletního vybavení pro jeho instalaci, softwarového vybavení a počítačové techniky pro obsluhu a analýzu získaných dat | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: |
| Invertovaný mikroskop s motorizací a softwarovým ovládáním z počítače i přímo na mikroskopu Objektivový revolver s šesti pozicemi Změna filtrových kostek pro widefield/ fluorescenční pozorování Přepínání světelných cest pro různé módy mikroskopického snímání (Průchozí světlo, Konfokální snímání, wideField, atp.) Přepínání mezi výstupem na kameru/okuláry. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Hardwarové příslušenství pro udržení vzorku v rovině zaostření. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Softwarový autofocus pro automatické nalezení předpokládané roviny zaostření | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Motorizovaný skenovací stolek XY s deklarovanou přesností pohybu lepší než 50 nm, rychlostí pohybu minimálně 8 mm/s softwarově omezitelnou, opakovatelností lepší (menší) než 1,2 μm a rozsahem pohyby minimálně 120 mm x 80 mm s vložkou pro možnost snímání standardně používaných zadavatelem v laboratoři, a to multiwell destiček formátu dle standardu Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS) a univerzálního adaptéru pro snímání mikroskopických sklíček a kultivačních misek rozměru 35 mm. Adaptér musí být použitelný pro snímání všemi dodanými objektivy. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Inzertní vložka do XY stolku s vysokou přesností a rychlým posunem v ose Z, krok maximálně: 40 nm, s opakovatelností alespoň: 80 nm. Pracovní rozsah v ose Z alespoň: 1000 μm. Součástí dodávky musí být i vložka (vložky) do kultivační komůrky umožňující snímání (kultivaci) sklíček rozměru 25x75 mm a kultivačních misek o průměru 35 mm včetně všech potřebných součástí (spojovací materiál apod.). | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Motorizovaný, automatizovaný kondenzor pro automatickou změnu kontrastních metod. Plně motorizované a automatizované DIC (diferenciální interferenční kontrast tzv. Nomarski) včetně nastavení relativní polohy wollastonových hranolů (z ovládacího softwaru I ručně na mikroskopu) pro widefield i konfokální mód. Automatické přizpůsobení DIC při změně zvětšení (objektivu). | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Možnost manuálního ostření a posunu stolku odděleného od těla mikroskopu s dosahem mimo antivibrační stůl. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Bright-field (tzn. nefluorescenční mikroskopie průchozím světlem) osvětlení pomocí LED s dlouhou životností a nastavitelnou intenzitou. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Motorizovaný karusel na 6 pozic fluorescenčních filtrových kostek. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Filtrové kostky pro pozorování DAPI, FITC (GFP), RHOD, mCherry, trojitá kostka DAPI, FITC, TRITC. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Externí zdroj fluorescence založeny na LED s možností nezávislého elektronického přepínání excitační čáry, uzpůsobeny pro pozorování fluoroforů DAPI, FITC, TRITC, mCherry. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Dotykové ovládání na mikroskopu s možností Přepínání mezi objektivy Módů mikroskopického pozorování Uložení minimálně 5 pozic stolku XY a roviny Z. Ovládání základních parametrů mikroskopu pomocí mechanických přepínačů/tlačítek (přepínání excitačně/emisních filtrových kostek, módů pozorování, kontrastních metod procházejícího světla, intensity osvětlení). | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Objektivy přizpůsobené pro konfokální snímání Plan apochromat 60-63x, olejová imerze, NA minimálně 1,4; Plan apochromat 40x, suchý, NA min 0,95; Plan apochromat 40x glycerolová/vodní imerze, NA min 1,25; Semi apochromatický 20x, suchý NA min 0,5; Semiapochromatický 1,2-2x, suchý, NA min 0,04; Plně motorizovaný diferenciální interferenční contrast (DIC) pro všechny objektivy. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Pulzní laserový zdroj pro konfokální snímání s rozsahem vlnových délek 485-675 nm. Možnost použít minimálně 6 vlnových délek současně. Možnost nastavit excitační vlnové délky s krokem 1 nm v plném rozsahu zdroje. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Laserový zdroj 405 nm s minimálním výkonem 50 mW. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Akustooptický laditelný filtr pro navázání excitační vlnové délky a intenzity u všech zdrojů excitace a rozdělení emistního signálu. Elektronický výběr excitačních vlnových délek. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Optická dráha systému přizpůsobená pro rozsah vlnových délek 405-850 nm. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Rychlost skenování vzorků v celém zorném poli min 22 mm s rozlišením 512x512 pixelů ve třech spektrálních kanálech současně minimálně 7 snímků/s. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Zoom snímání zorného pole 1x-40x. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Maximální rozlišení min 4000x4000 px. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Možnost nastavení libovolných oblastí zájmu (ROI) pro snímání. Dlaždicové snímání dle nastaveného ROI a velikosti pole, režim skenování xy, xyz, xyt, xyzt, xz, xzt, spektální skeny kombinace rozsahu excitačních vlnových délek s kombinací emisních vlnových délek s možností nastavení rozsahu vlnových délek a velikosti kroku (lambda-lambda). | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Možnost optické rotace vzorků. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Detektory pro konfokální snímání Min. 3x citlivý detektor s foton detekční efektivitou (PDE) min. 55 %, časový gating pro temporální filtrování emisního signálu z pulzní excitace, možnost režimu photon counting (detekování jednotlivých fotonů), Detektor použitelný pro single photon counting a pro detekci průměrné doby fluorescence (lifetime). Detektory musí být schopné pracovat současně a musí umožňovat libovolnou kombinaci nastavených detekovaných emisních vlnových délek v rozsahu 405 - 850 nm. 1x detektor v procházející světelný signál, detektor pro DIC současně použitelný s konfokálními spektrálními detektory. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Kamera pro snímání v procházejícím světle a widefield fluorescence Typ detektoru sCMOS QE min 80 % @ 600nm Rychlost v plném rozlišení min 40fps Dynamický rozsah min 21400:1 up to 87 dB Rozlišení min 2048x2048 px Fyzický pixel size 6.5 um x 6.5 um Trigger type SMA Nelinearita <0.6 % Velikost senzoru min. 18 mm Výstup C-mount | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Vysoce výkonný počítač s monitorem s těmito min. parametry: 64bitový operačním systémem v profesionální verzi umožňující spravování vzdálenou plochou RAM min. 64 GB SSD systémový min. 512 GB HDD pro ukládání dat min 10 TB, 7200 rpm Monitor: 1 širokoúhlý zakřivený monitor min. 37”, 3840 × 1600, IPS, 21:9 širokoúhlý, 1 ms, 144 Hz, G-Sync, 450 cd/m2, kontrast 1000:1 | Prodávající uvede, jaké plnění nabízí (obchodní název, přesné označení zboží apod.) a vypíše jeho parametry. |
| Software pro ovládání nastavení mikroskopu, nastavení snímacích parametrů, a akvizice obrazových dat dále umožňující: Matematické spektrální oddělení excitačně/emisních spekter s překryvem Sofwarový autofocus Nastevení udržování roviny zaostření pomocí hardwarového autofocusu Rychlé předsnímání (preview) vybrané rozsáhlejší plochy vzorku a následný výběr více oblastí zájmu zvoleného tvaru (obdélník, kruh) s možností snímání mozaiky Snímání mozaiky s automatický sestavením obrazu dle nastavených parametrů Možnost časového snímání dle nastaveného časového kroku v několika nastavených oblastech zájmu (timelapse) Snímání Z-stack včetně následné 3D vizualizace a záznamu animací ve formátu avi FRAP a FRET snímání Možnost měření délek v obrazových datech v 3D Možnost použití pro multiwell destičkys a petriho misky Modul pro kolokalizaci Modul pro 2D analýzy včetně fragmentace dle nastavených parametrů (threasholding) obrazu a statistických funkcí a charakterizace objektu (počítání jader) v několika kanálech zároveň. SW modul jako součást hlavního ovládacího SW systému pro ovládání již dostupného univerzálního kultivačního systému OKOlab (název uveden kvůli zajištění kompatibility, tento modul zadavatel již vlastní) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Modul pro online dekonvoluci s možností nastavení parametrů a re-analýzu nasnímaných dat. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Aktivní antivibrační stůl 90x90 cm bez nutnosti změny výšky posedu mezi dodaným počítačovým stolem a antivibračním stolem. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| 1x výkonná počítačová stanice pro off-line grafické analýzy s monitorem – minimální technické požadavky: RAM min. 64 GB, SSD min. 512 GB (64 bit operační systém ve verzi Professional), HDD min. 10 TB 7200 rpm, grafická karta s min. 8 GB pamětí s podporou CUDA knihoven, Monitor: min. 27” Quad HD 2560 × 1440, IPS, 16:9, 5 ms, 60 Hz | Prodávající uvede, jaké plnění nabízí (obchodní název, přesné označení zboží apod.) a vypíše jeho parametry. |

Pokud Zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.