Předběžná tržní konzultace

dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, se sídlem Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2, 
IČO: 00216208 (dále také jen „zadavatel“) připravuje zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na dodávku ultrazvukového přístroje pro MRI-TCS fúzi a zobrazování měkkých tkání.

Z výše uvedeného důvodu provádí zadavatel předběžnou tržní konzultaci v souladu s § 33 zákona za účelem získání podrobnějších informací o dodávce uvedeného přístroje s ohledem na možnosti trhu daného zboží. Získané informace (pokud budou relevantní) následně zadavatel může zohlednit či použít při přípravě zadávací dokumentace chystané veřejné zakázky, resp. při stanovení zadávacích podmínek.

| Identifikace dodavatele (úplný název, IČO a adresa) |  |
| --- | --- |

Předmětem zakázky bude dodání high-end ultrazvukového přístroje spolu s třemi sondami:

- sektorová sonda pro transkraniální vyšetření adaptovaná na fúzní vyšetření mozku spolu s kompletním příslušenstvím pro fúzní vyšetření v reálném čase;

- lineární matrixová sonda pro vyšetření malých částí s možností vyšetření elastrografie svalové tkáně;

- lineární matrixová sonda pro vyšetření periferních cév.

Požadované/plánované základní technické parametry:

| Název technického parametru | Předpokládaný rozsah naplnění technického parametru | Vyjádření dodavatele k jednotlivým požadovaným parametrům |
| --- | --- | --- |
| Frekvenční rozsah přístroje | Dolní hranice max. 1 MHz a horní hranice min. 24 MHz |  |
| Hardwarové a softwarové parametry | Rychlý systém (studený/standby start do 40/15 sec), interní HDD s kapacitou alespoň 1 TB, archivace snímků ve formátech JPG, TIFF, AVI, MPG, DICOM, protokol DICOM worklist, černobílá tiskárna s digitálním vstupem, obslužný panel výškově i stranově stavitelný, integrovaný barevný dotykový LCD displej |  |
| Konektorové vstupy pro zobrazovací sondy | Minimálně 4 vstupy pro současné připojení |  |
| Parametry zobrazení | B mod s hloubkou zobrazení až 50 cm, simultánní duální zobrazení B mod a B mod + barevné dopplerovské zobrazení, automatizované měření parametrů Dopplerovského spektra, nožnost měření v živém i zmrazeném obraze |  |
| Modul pro zobrazení mikrovaskularizace | schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení |  |
| Modul pro fúzi obrazu | schopnost synchronizovaného on-line zobrazení ultrazvukového vyšetření transkraniální sondou v reálném čase s vyšetřením provedeným na CT nebo MRI přístroji na displeji ultrazvukového přístroje (tzv fúze obrazu), včetně zařízení pro 3D registraci ultrazvukové sondy |  |
| Modul pro elastografii | schopnost zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny pro muskuloskeletální aplikace, shearwave elastografie, s možností měření a hodnocení elasticity v kPa a 2D barevného mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání |  |
| Lineární sonda pro cévní vyšetření | matrixová, frekvenční rozsah minimálně 3-11 MHz, aktivní šíře vyšetření maximálně 46 mm |  |
| Lineární sonda pro vyšetření malých částí | matrixová, frekvenční rozsah minimálně 5-18 MHz, aktivní šíře vyšetření maximálně 50 mm |  |
| Sektorová sonda pro transkraniální vyšetření | frekvenční rozsah minimálně 1-6 MHz, adaptace na fúzní vyšetření mozku v reálném čase |  |

Uveďte Vaše komentáře k výše nastaveným technickým parametrům přístroje a dále uveďte kompletní technické parametry přístrojů s výše uvedenými základními parametry distribuované Vaší společností - prosíme o zaslání technické specifikace přístroje/-ů.

Další související dotazy:

- Jaká je celková cena přístroje v Kč bez DPH a vč. DPH včetně příslušenství, dopravy do místa plnění, instalace, odzkoušení přístroje a zaškolení obsluhy?

Cena bude zadavatelem použita pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky, jako taková nebude zveřejněna.

- Jaký software je s přístrojem dodáván? Po jakou dobu je u tohoto softwaru zajištěn bezplatný upgrade?

- Jaká je standardní záruční doba přístroje, obsažená v jeho pořizovací ceně? Poskytujete prodlouženou záruční dobu a kolik prodloužená záruční doba stojí?

- Jaká je dodací lhůta přístroje?

- Prosíme o uvedení rozměrů (š x h x v) a váhy Vámi nabízeného přístroje.

- Kolik kusů takovýchto přístrojů Vaše společnost průměrně dodá v jednom roce a v jaké cenové hladině se tyto dodávky pohybují?

- V jaké obvyklé lhůtě odstraníte vady/poruchy přístroje od nahlášení vady kupujícím?

- V jaké obvyklé lhůtě odstraníte závažnější vady, popř. při nutnosti dovozu náhradních dílů ze zahraničí?

- Po kolik let můžete zajišťovat u dodaného přístroje dodávku náhradních dílů a pozáruční servis?

Odpovědi zašlete na e-mail anna.markova@lf1.cuni.cz nebo prostřednictvím zprávy v nástroji E-ZAK nejpozději do 8. 6. 2023.

Za Vaše odpovědi na výše uvedené dotazy děkujeme.

Pokud jsou některé výše uvedené informace považovány dodavatelem za předmět obchodního tajemství, popř. důvěrné informace, tak je označte. Obsah předběžné konzultace bude uveřejněn v souladu se zákonem v zadávací dokumentaci a zadavatel není povinen zajistit odpovídající ochranu takových informací, pokud nejsou přes toto upozornění jako obchodní tajemství označeny.