Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Monoplanární stacionární angiografický přístroj s C-ramenem uchyceným na stropním závěsu s plnou digitalizací obrazu umožňující provádění celého spektra angiologických vyšetření a intervencí | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: |
| Geometrie systému |
| podélně posuvné C-rameno upevněné ke stropu s nastavením libovolné polohy vzhledem k vyšetřovacímu stolu v celé délce dráhy ze tří stran | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| snímkování v jakékoliv poloze C-ramene bez ohledu na pozici stolu a do vzdálenosti 100 cm na obě strany od podélné osy systému | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| prodloužená dráha pro parkování C-ramene za hlavou pacienta | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| motorická rotace systému pro možnost vyšetřování celého těla pacienta | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| rotace C-ramene minimálně 120° LAO - 120° RAO | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| angulace C-ramene minimálně 45° CR - 45° CA | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| rychlost rotace i angulace minimálně 25°/s | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| automatické nastavení předem naprogramovaných pozic systému (min. 30) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| antikolizní senzorový systém pro pohyb C-ramene | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| automatický regulátor polohy systému C-ramene | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| automatické nastavení polohy podle navoleného referenčního obrazu | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| automatické synchronní nebo manuální otáčení kolimačních clon i plochého detektoru | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| ovládání všech funkcí C-ramene, stolu i clon od vyšetřovacího stolu | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Katetrizační stůl |
| umístěný na podlaze s plovoucí deskou s větším rozsahem pohybu (podélný posun min. 100 cm, transverzální posun min. +/-15 cm) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| deska s možností otáčení minimálně +/- 90° a možností nastavením pozice tzv. trendelenburg a antitrelenburg alespoň +/- 15° | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| šířka stolu nejméně 50 cm v úrovni trupu pacienta | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| nastavitelná výška stolu min. v rozsahu nemocničního lůžka (75-100 cm) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| minimální zatížitelnost stolu 250 kg s možností dalšího zatížení v jakémkoliv místě stolu při resuscitaci | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| možnost umístit ovládací prvky na obě strany stolu i samostatný stojan | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Zeslabení (atenuace) desky pacienta max. 1 mm Al eq | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| tlačítko aretace stolu pro případ výpadku el. proudu | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| standardní matrace pro vaskulární vyšetření min 200 cm | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| podložka hlavy, fixační pomůcky pro neklidné pacienty | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| stojan infuzních lahví | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| držák kabelů ke stolu | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| nastavení polohy stolu na základě posledního snímku pomocí grafických značek, bez použití fluoroskopie | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| sledování skutečné polohy rentgenového svazku vůči vyšetřovacímu stolu bez nutnosti použití fluoroskopie | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Vysokonapěťový generátor |
| vysokofrekvenční RTG generátor s nominálním výkonem nejméně 100 kW | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| nastavení anodového napětí min. rozsah 40–120 kV | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| neomezený kontinuální výkon pro fluoro mód min. 1,5 kW | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| rozsah nastavitelných proudů min. 10-1000 mA | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| plně automatický pulzní a expoziční režim | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| integrovaný systém měření dávky s kumulativním zobrazením | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Zdroj RTG záření |
| rotační anoda s min. 2 ohnisky | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| velikost malého ohniska max. 0,5 mm | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| velké ohnisko min. 0,7 mm | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| tepelná kapacita anody min. 5 HU | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| chladící výkon zářiče min 500 kHU/min. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| integrovaná mřížka pro spínání pulsní fluoroskopie (grid-switch) pro odstranění měkkých složek záření | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| kontinuální fluoroskopický výkon rentgenky pro čas větší než 20 minut min. 3,5 kW | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Kolimátor |
| rektangulární kolimátor | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| přídavná filtrace s Cu ekvivalentem pro redukci dávky min. 0,9 mm Cu ekvivalentem pro redukci dávky | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Minimalizace dávky |
| součástí nabídky musí být veškeré SW a HW technologie a samo-nastavitelné algoritmy obrazového zpracování pro optimalizaci dávky záření (tj. základní i opcionální, pokud dodavatel rozlišuje základní a volitelné) - použití nejmodernějších technologií pro získání nejlepší kvality obrazu za co nejnižší dávky záření zahrnující HW i SW prvky, jež jsou k dispozici pro angiografické zařízení, např.: Advanced Image Processing s technologií Super Noise Reduction Filter, Spot Fluoroscopy, DoseRite, Blueprint, ClarityIQ, OPTIQ | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Integrovaný systém měření dávky DAP | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Akviziční systém |
| plochý detektor s matricí o rozlišení min. 4k | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| aktivní plocha detektoru min. 35 x 29 cm | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| bitová hloubka detektoru min. 16 bit | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| velikost obrazového bodu max. 160 µm | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| rozlišovací schopnost minimálně 3,25 lp/mm | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| detekční kvantová účinnost detektoru (DQE) pro 0 lp/mm min. 75 % | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| výstup zobrazovací matrice detektoru min. 4 Mpix | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| akviziční obrazové formáty v rozsahu minimálně od 11x11 cm až 35x30 cm – možnost volby min. 5 formátů, ZOOM min. 5 FOV | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| digitální obrazová akvizice pro matrici 1024*1024 min. 30 snímků | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| digitální obrazová akvizice pro matrici 2048*2048 nebo 2480*1920 min. 6 snímků/s | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| digitální subtrakční angiografie (DSA): akvizice, zobrazení a ukládání v matrici min. 1024x1024/12 bits | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| fluoro mód: frame rate min. 30 fps | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| pulzní fluoroskopie: akvizice a zobrazení v matrici min. 1024^2/12 bits | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| výpočetní tomografie s kuželovým svazkem (Cone beam CT) pro vizualizaci měkkých tkání; SW a HW vybavení rozšiřující možnosti angiografického systému o zobrazení tkání o3D volu-metrické zobrazení, zobrazení v řezech a s možností nastavení tloušťky řezu | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Obrazové zpracování a ukládání |
| zpracování obrazu a archivace v matricích 2048 x 2048 nebo 2480*1920 | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| standardní software pro úpravu obrazů, automatické nastavení jasu a kontrastu, digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase, automatická redukce šumu, postprocesingové funkce (min. změna jasu a kontrastu, elektronický zoom, posun obrazu, anatomické pozadí, elektronické clony, měření úhlů a vzdáleností) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| digitální substrakční angiografie (DSA) s kontinuálním nebo krokovým posunem, včetně sledování bolu kontrastní látky pro řízení akvizice | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| dvojitý fluoroskopický mód umožňující současné zobrazení fluoroskopického a subtrahovaného obrazu | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| zobrazení a nahrávání zvoleného hemodynamického signálu v RTG obraze | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| automatické uložení posledních 10 vteřin fluoroskopie do paměti | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| záznamová kapacita min. 50 000 obrázků v rozlišení 1024x1024 | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| DICOM obrazový interface (DICOM Store, Query/Retrieve), DICOM RIS interface (DICOM WLM, MPPS) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Monitor na sále |
| medicínský LCD HD barevný monitor s úhlopříčkou min. 55“ s nativním formátem min. 3840 x 2160 (8 Mpix), typická svítivost bílé min. 400 cd/m2, kontrast min. 1:4000 s | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| zobrazení min. 8 kanálů (video vstupů) na monitoru a připojení min. 16 externích kanálů (video vstupů), konektory pro externí vstupy umístěny v závěsných stropních stativech propojené optickým kabelem s tzv. uniboxem (univerzálním převodníkem), využití stávajících stropních stativů (2ks), kdy na každém budou instalovány 4 konektory pro externí vstupy | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| montáž monitoru na polohovatelném rameni o délce min 2,5 m | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| doplnění large LCD HD monitoru o dva přídavné LCD medicínské monitory, poměr stran 16:9, rozlišení min. 1920x1080 (úhlopříčka alespoň 21“) instalované vedle sebe nad hlavním monitorem na shodném stropním závěsu jako hlavní monitor | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Monitory v ovládací místnosti |
| konfiguce s min. dvěma monitory (úhlopříčka alespoň 24“) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Ovládání systému |
| ovládání všech funkcí C-ramene, detektoru, clon a stolu od vyšetřovacího stolu i z ovladovny; ovládací konzole musí být snadno umístitelná(é) po obou stranách vyšetřovacího stolu (podle postavení obsluhy vpravo nebo vlevo od pacienta) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| dotyková obrazovka, umístěná na straně diagnostického stolu (možno umístit na levé, nebo pravé straně stolu dle postavení obsluhy vlevo nebo vpravo od pacienta) pro ovládání systémových funkcí, funkcí zobrazovacího systému a funkcí vybraných případných zařízení | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| bezdrátový nožní ovladač ve vyšetřovně pro spouštění expozice, fluoroskopie | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| ovládací tlačítko plovoucí desky stolu do ovladovny | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| nastavení zobrazení interakce s hlavním monitorem na sále z ovladovny minimálně: plynulé změny velkosti oken s jednotlivými aplikacemi (včetně aplikací z externích zdrojů), změny rozložení obrazu na velkém monitoru, uložit screenshot pro vybranou obrazovku jediným kliknutím myši, uložení vlastních rozložení, možnost změnit pozici jednotlivých aplikací pomocí funkce „drag and drop“ – nejedná se o povinný parametr, ale nabídka této funkce bude zvýhodněna v hodnocení nabídek. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. Prodávající uvede, jestli nabízí funkci „drag and drop“ – je kritériem hodnocení nabídek |
| integrace angiografických aplikací a aplikací z externích zdrojů do angiografu (hemodynamický systém, externí přenosný počítač, postprocesingová stanice apod.) s minimálně 8 volnými video vstupy a zobrazením na monitoru min. 55 palců ve vyšetřovně; aktivace aplikací pomocí myši, jednoduchým pohybem kurzoru nad aplikací, plnou kontrolu nad zobrazenými aplikacemi (včetně aplikací z externích zdrojů) pomocí myši a/nebo dotykové obrazovky ve vyšetřovně nebo jiný způsob aktivace aplikací – způsob aktivace aplikací je kritériem hodnocení nabídek | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| počet volných výstupů, na kterých mohou být zobrazeny externí aplikace (zahrnuje všechny obrazovky) – počet volných výstupů nad 8 je předmětem hodnocení nabídek | Prodávající uvede počet volných výstupů, na kterých mohou být zobrazeny externí aplikace – jedná se o kritérium hodnocení nabídek. |
| provádět analýzu a měření, kalibraci, výběr scény a kopírovaní obrazu na referenčním monitoru během skiaskopie a fluoroskopie – nejedná se o povinný parametr, ale pokud bude nabídnut, tak bude zvýhodněn v rámci hodnocení nabídek | Prodávající uvede ANO či NE, tj. jestli tyto parametry nabízí nebo ne – jedná se o kritérium hodnocení nabídek. |
| výstup videosignálu pro přenos RTG obrazu do přednáškové místnosti, dva digitální výstupy, první výstup celého large displaye a druhý výstup výběru části obrazovky, pro přenos využití karty pro IP stream | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Intervenční nástroje |
| zobrazení všech intervenčních nástrojů na medicínském monitoru v ovladovně | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| paralelní zobrazení všech intervenčních nástrojů na LCD ve vyšetřovně | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| export obrazových dat ve standardních formátech (alespoň DICOM SC, JPEG, AVI). | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Příslušenství |
| štít z olovnatého skla min. 75 cm široký s ekvivalentem min. 0,5 mm Pb na podélně pojízdném výškově nastavitelném otočném stropním závěsu nebo stropním stativu | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| horní a dolní clony z olovnaté gumy o ekvivalentu min. 0,5 mm Pb s uchycením ke stolu | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| operační světlo LED na stropním závěsu s intenzitou světla min. 50 000 lux | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| dorozumívací zařízení (intercom) mezi ovladovnou, přípravnou, malým sálem a hlavním sálem (s možností přepínání zvukových linek) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| příslušenství pro stůl – držák infuzních lahví, podpěra rukou | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| záložní zdroj (UPS) pro uložení dat z výkonu a bezpečné vypnutí pracovní stanice | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| připojení na stávající záložní zdroj (UPS) pro ukončení provozu a dojezd do polohy parkování (UPS Powerwat+33XS/XL) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| datová příprava (konektor) na řízení injektoru podávání kontrastního roztoku | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |

Popis pracoviště, které bude dodaný angiograf používat:

Společná experimentální laboratoř představuje špičkové pracoviště Evropského významu zabývající se základním i aplikovaným výzkumem, vývojem a testováním nových medicínských postupů a technologií i postgraduální a specializační výukou v klinické i experimentální medicíně. Pracoviště spolupracuje s řadou akademických i komerčních institucí z oblasti medicíny a lékařské techniky a typicky pomáhá integrovat různé medicínské postupy a technologie. Klíčovou metodou práce je multimodální zobrazování a paralelní záznam mnoha fyziologických parametrů. V rámci této veřejné zakázky je poptáván moderní výkonný angiograf s pokročilými zobrazovacími funkcemi, možností integrací dalších snímaných parametrů a modulární architekturou dovolující připojování budoucích vstupů a funkcí. Důležitou vlastností je vysoce flexibilní přepínání řady vstupů třetích stran, jejich dynamické zobrazování na monitoru operatéra i věrný přenos do seminárních místností, přednáškových sálů a spolupracujících pracovišť. Důraz je kladen i na minimalizaci radiační zátěže personálu, zejména s ohledem na velmi dlouhé skiaskopické časy, které jsou v experimentální medicíně nevyhnutelné.

Mezi typické intervence a zobrazování, které jsou v laboratoři prováděny, patří srdeční katetrizace, koronární, karotické i periferní angiografie, perikardiocentesa, hybridní kardiologické výkony, RTG navigované intervence v kraniu, ale i zobrazování v hrudní a břišní oblasti. Z povahy experimentální práce je obvyklé využívání řady nestandartních zobrazování a technik. Velmi podstatnou vlastností je vysoká mobilita a možnost variability dispozice angio laboratoře, jak v rámci jednoho experimentu, tak při střídání velmi odlišných technologií a postupů mezi jednotlivými studiemi.

Pokud zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

Pokud zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.