# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Horizontální prokládací dvoudveřový laboratorní parní sterilizátor | Prodávající doplní obchodní název nabízeného plnění |
| --- | --- |
| Popis systému a jeho požadované minimální technické parametry (pokud není uvedeno jinak): | Technické parametry nabízeného plnění: |
| Max. vnější rozměry: šířka 1000 mm x hloubka 1400 mm x výška 2000 mm. Zadavatel stanovuje max. rozměry z důvodu dispozice laboratoře, tj. omezeného prostoru pro umístění sterilizátoru a velikosti otvoru ve stěně, hygienických předpisů a požadavků specifických pro plánované pokusy s infekčními agens. | Prodávající uvede rozměry nabízeného plnění. |
| Celkový vnitřní objem komory: min. 300 litrů. Tento parametr je hodnocen v rámci hodnocení nabídek. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Min. využitelné vnitřní rozměry komory: šířka 400 mm x hloubka 900 mm x výška 500 mm. Zadavatel stanovuje min. vnitřní rozměry komory s ohledem na předpokládané rozměry dekontaminovaných předmětů. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Hmotnost včetně vyvíječe páry max. 1 100 kg a zároveň musí být dodrženo zatížení 500 kg/m2 (stanoveno kvůli statickému zatížení). Hmotnost přístroje je kritériem hodnocení nabídek. | Prodávající uvede váhu nabízeného plnění. |
| Vertikálně zasouvací, samostatně ovládané dveře komory. Zadavatel stanovuje tuto podmínku z důvodu prostorové disposice laboratoře a dveří do navazujících prostor vstupních/výstupních filtrů. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Oddělené zatěsnění dveří s ochrannou logikou a bypassem pro zatěsnění i při ztrátě médií. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Zabezpečení těsnosti a hermetické oddělení čisté a nečisté strany autoklávu, aby nemohlo dojít k úniku infekčních agens z laboratoře prostorem autoklávu či vedle něj. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Sterilizační komora a parní generátor z ušlechtilé oceli. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Rám a obložení přístroje z ušlechtilé oceli. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Horizontální sterilizační komora s vestavbami a zásuvným systémem pro manipulaci s materiálem. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Vnitřní regálový systém s min. 5 jednotlivě vyjímatelnými podnosy. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Zavážecí systém, 2 externí vozíky kompatibilní s vnitřním regálovým systémem. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Integrovaný zdroj medicinální čisté páry. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Parní generátor o příkonu max. 22 kW. Tento parametr je hodnocen v rámci hodnocení nabídek. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Vývěva pro efektivní hloubku vakua a sušení. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Možnost připojení kompatibilního zdroje H2O2 pro dekontaminaci materiálu v komoře autoklávu. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Ovládací jednotka s plnohodnotným dotykovým displejem na obou stranách. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Monitoring medií. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Displej na infekční straně v odolném provedení pro plošnou dekontaminaci agresivní koncentrací H2O2. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Nouzový bezpečnostní spínač. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Sterilizace a dekontaminace pevných, porézních i dutých materiálů a kapalin v uzavřených či otevřených lahvích. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Dekontaminační cyklus při vysoké teplotě včetně dekontaminace kondenzátu. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Sterilizovatelný zavzdušňovací filtr. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Monitoring, zápis a tisk průběhu autoklávovacího cyklu. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |