## Parní sterilizátor
Příloha č. 4c dokumentace výběrového řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Parní sterilizátor (autokláv)
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry autoklávu
Typ: | Laboratorní parní sterilizátor s vertikální komorou | [...doplní účastník...]
Sterilizační teplota: | V rozmezí minimálně +105°C až +137°C | [...doplní účastník...]
Pracovní tlak | Minimálně v rozsahu 0 – 325 kPa
Objem sterilizační komory: | 30 až 35 litrů | [...doplní účastník...]
Rozměry (šxvxh) | Maximálně 550 x 1050 x 450 mm | [...doplní účastník...]
Váha | Maximálně 100 kg | [...doplní účastník...]
Automatický provoz | Ano, řízený mikroprocesorem | [...doplní účastník...]
Elektronický zámek dveří | Ano | [...doplní účastník...]
Integrovaný zásobník na odpadní vodu | Ano
Materiál tlakové nádoby | Nerezová ocel | [...doplní účastník...]
Programy: | Minimálně 6 přednastavených programů s možností modifikace a alespoň 10 volných uživatelských programů | [...doplní účastník...]
Zabudovaná paměť | Ano, uchování minimálně 100 cyklů | [...doplní účastník...]
USB port | Ano | [...doplní účastník...]
Připojení k elektrické síti: | Kompatibilní s elektrickou sítí v České republice, tj. 220-230 V / 50 Hz, délka přívodního kabelu alespoň 1m | [...doplní účastník...]
Bezpečnostní požadavky: | Přístroj musí splňovat požadavky ČSN EN 61010-1 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky | [...doplní účastník...]
Alespoň 2 nezávislé teplotní senzory Pt100 pro roztoky
| Zařízení nelze spustit, pokud je otevřené nebo špatně zavřené. | [...doplní účastník...]
| Zařízení nelze otevřít, pokud je komora natlakovaná a teplota kapalin nedosáhne předem definované teploty | [...doplní účastník...]
Záruka | 12 měsíců | [...doplní účastník...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).