# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| High-end ultrazvukový přístroj pro MRI-TCS fúzi, zobrazování měkkých tkání a mozkových cév | Prodávající doplní obchodní název nabízeného plnění |
| --- | --- |
| Popis systému a jeho požadované minimální technické parametry (pokud není uvedeno jinak): | Technické parametry nabízeného plnění: |
| Frekvenční rozsah přístroje s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 30 MHz | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Hmotnost plně vybaveného přístroje bez sond a zařízení pro fúzní vyšetření maximálně 120 kg Maximální hmotnost je zadavatelem stanovena z důvodu nutnosti přesouvání přístroje jednou osobou, max. hmotnost je stanovena s ohledem na hmotnost relevantních přístrojů zjištěnou v předběžné tržné konzultaci. | Prodávající uvede hmotnost nabízeného plnění. |
| Rychlost studeného startu systému do 40 sec. Tento parametr je kritériem hodnocení nabídek. | Prodávající uvede rychlost startu systému. |
| Rychlost standby startu systému do 20 sec. | Prodávající uvede rychlost startu systému. |
| Hardwarové a softwarové parametry splňující tyto požadavky: - interní HDD s kapacitou alespoň 1 TB, - archivace snímků ve formátech JPG, TIFF, AVI, MPG, DICOM, - protokol DICOM worklist, - obslužný panel výškově i stranově stavitelný, integrovaný barevný dotykový LCD displej s velikostí min. 12’‘ | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Minimálně 4 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Parametry zobrazení splňující následující požadavky: - B mod s hloubkou zobrazení minimálně 40 cm, simultánní duální zobrazení B mod a B mod + barevné dopplerovské zobrazení, - automatizované měření parametrů Dopplerovského spektra, - možnost měření v živém i zmrazeném obraze | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Modul pro fúzi obrazu se schopností synchronizovaného on-line zobrazení ultrazvukového vyšetření transkraniální sondou v reálném čase s vyšetřením provedeným na CT nebo MRI přístroji na displeji ultrazvukového přístroje (tzv. fúze obrazu), s potřebným příslušenstvím, včetně zařízení pro 3D registraci ultrazvukové sondy | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Modul pro elastografii se schopností zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny (shearwave elastografie) s možností měření a hodnocení elasticity v kPa a m/s z 2D barevného mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání; elastografie musí být optimalizovaná pro muskuloskeletální aplikace se schopností měřit hodnoty až 16m/s a 700 kPa | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Modul pro zobrazení mikrovaskularizace se schopností barevného zobrazení drobného cévního zásobení a možností zobrazení rychlostí od 3 do 0,5 cm/s (bez zobrazeného šumu) a snímkovou frekvencí minimálně 30 snímků/s | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Sektorová sonda pro transkraniální vyšetření s frekvenčním rozsahem minimálně 1-5 MHz, adaptovaná na fúzní vyšetření mozku v reálném čase | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Lineární sonda pro cévní vyšetření matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů), s frekvenčním rozsahem minimálně 3-11 MHz | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Lineární sonda pro vyšetření malých částí matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) s frekvenčním rozsahem minimálně 5-18 MHz a aktivní šíře vyšetření maximálně 50 mm | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Lineární sonda pro vyšetření malých částí matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) s frekvenčním rozsahem minimálně 8-24 MHz a aktivní šíře vyšetření maximálně 45 mm | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Možnost doplnění o software pro detekci mikrokalcifikací ve vyšetřované tkáně s velmi vysokým rozlišením (100 µm a méně) – tento software není předmětem plnění této zakázky, jedná se o možnost doplnění v budoucnu | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Možnost doplnění o matrixovou (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) lineární sondu s frekvencí přes 30 MHz – tato sonda není předmětem plnění této zakázky, jedná se o možnost doplnění v budoucnu | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Možnost doplnění o bioptickou lineární sondu s vodičem jehly umístěným v těle sondy, kdy jehla prochází středem obrazu – tato sonda není předmětem plnění této zakázky, jedná se o možnost doplnění v budoucnu | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |